CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI

FORNITURA, IN SERVICE, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE PER AREA SANGUE CORE LAB PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I LABORATORI HUB DI CUNEO E ASTI E DI SISTEMI ANALITICI PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I RISPETTIVI LABORATORI SPOKE E PUNTI ANALISI DELLE DUE AREE

CIG 7012202C23

N. GARA 6691589

Struttura Complessa Interaziendale ACQUISTI BENI E SERVIZI

Corso Carlo Brunet, 19/A

12100 Cuneo

PEC: aso.cuneo@cert.legalmail.it

e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it

Premesse	4

Art.1	Gestione dei contratti	5

Art.2	Oggetto della fornitura	5

Art.3	Durata contrattuale	8

Art.4	Obiettivi generali della fornitura e soluzioni progettuali	9

4.1	Obiettivi generali	9

4.2	Soluzioni progettuali	10

Art.5	Caratteristiche minime di fornitura	10

5.1	Caratteristiche minime ed essenziali richieste per i Laboratori HUB (Laboratorio Analisi A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo e Laboratorio Analisi P.O. Cardinal Massaia ASL Asti.	10

Sistema di automazione	10

Analizzatori ematologici	12

Preparatore e coloratore degli strisci ematologici	12

Analizzatore Morfologia Digitale	13

Analizzatori per test emocoagulativi	13

Reagenti per test emocoagulativi	14

Centrifughe	14

5.2	Caratteristiche minime ed essenziali richieste per i Laboratori SPOKE h24 (Laboratori di Alba, Savigliano e Mondovì)	15

Analizzatori ematologici	15

Microscopio ottico con sistema di acquisizione digitale di immagini	16

Analizzatori per test emocoagulativi	16

Reagenti per test emocoagulativi	17

Centrifughe	17

5.3	Caratteristiche minime ed essenziali richieste per i “Punto Analisi” (P.A. Bra, Saluzzo e Ceva)	17

Analizzatori ematologici	17

Analizzatori per test emocoagulativi	18

Reagenti per test emocoagulativi	18

5.4	Caratteristiche minime ed essenziali richieste per il Middleware	18

5.5	Caratteristiche minime ed essenziali richieste per il “Sistema esperto” per la gestione degli strisci ematologici	19

Art.6	Questionario tecnico sulle caratteristiche oggetto di valutazione	19

Layout proposto per i Laboratori HUB	19

Sistema di automazione	20

Analizzatore ematologico	20

Preparatore e coloratore degli strisci ematologici	21

Analizzatori per emocoagulazione	21

Reagenti per dosaggi emocoagulativi	21

Art.7	Carichi e flussi di lavoro dei Laboratori	22

Art.8	Confezionamento e scadenza dei prodotti offerti	22

Art.9	Marchiatura CE	22

Art.10	Caratteristiche del layout di installazione delle apparecchiature)	22

10.1	Definizione del layout AO del P.O. Santa Croce di Cuneo	22

10.2	Definizione del lay out per del P.O.  ASL ASTI	23

Art.11	Sistema informatico	23

Art.12	Consegna apparecchiature, installazione e collaudo	24

Art.13	Consegna reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo	25

Art.14	Gestione del transitorio	27

Art.15	Periodo di prova e verifiche	27

Art.16	Assistenza e Manutenzione	28

Art.17	Aggiornamento tecnologico	31

Art.18	Tutela della salute dei lavoratori ed azioni di coordinamento per la sicurezza nelle attività di assistenza e manutenzione.	31

Art.19	Formazione degli Operatori	31

Art.20	Avvisi di sicurezza	32

Art.21	Penalità	32

Art.22	Risoluzione contrattuale	33

Art.23	Recesso contrattuale	34

Art.24	Garanzia definitiva	34

Art.25	Responsabilità	34

Art.26	Garanzia assicurative della responsabilità civile	35

Art.27	Ordini, fatturazione e pagamento	35

Art.28	Accettabilità della fornitura	36

Art.29	Tracciabilità dei flussi finanziari	36

Art.30	Modifica del contratto	37

Art.31	Spostamento della strumentazione	37

Art.32	Tutela dei dati e riservatezza	37

Art.33	Spese	37

Art.34	Foro di competenza	38

Art.35	Rinvio alle disposizioni legislative	38

Premesse

La fornitura oggetto del presente appalto riguarda le due aree territoriali già definite nella gara di area siero: una comprendente Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Ceva e l’altra comprendente Asti, Nizza Monferrato, Alba e Bra.

Un laboratorio Hub servirà una popolazione complessiva di circa quattrocentoventimila abitanti con gli ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 e dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Un secondo laboratorio Hub servirà una popolazione complessiva di circa quattrocentomila abitanti con gli ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 e dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti.

Negli ospedali delle Aziende Sanitarie Locali di CN1 e CN2 funzioneranno laboratori Spoke h24 e Punto Analisi (a bassissima complessità).

Per alcuni Punto Analisi non si esclude una possibile evoluzione futura verso POCT.

Nello specifico i laboratori Hub e Spoke svilupperanno la loro attività secondo il modello già sperimentato per la gara di Area Siero:

- Hub - I laboratori di Asti e di Cuneo saranno il nodo principale della rete laboratoristica dei territori sopra considerati; su questi due laboratori andranno a convergere le analisi ematologiche e coagulative per gli utenti ambulatoriali di tutto il territorio di riferimento e quelle per i pazienti ricoverati non eseguite nelle strutture satelliti Spoke h24 e nei Punto Analisi. L’organizzazione del lavoro avverrà con una turnistica che terrà conto dell’afflusso giornaliero dei campioni per l’attività routinaria e h24 per l’attività in regime di urgenza.

- Spoke h.24 - I Laboratori Spoke h 24 saranno collocati negli ospedali di Mondovì e Savigliano dell'ASL CN1 e nell’ospedale di Alba dell'ASL CN2. L’organizzazione di questi Laboratori sarà programmata per dare risposte a percorsi dedicati ai bisogni dei pazienti ricoverati e dei DEA con una turnistica h 24.

- Punto Analisi - Questi Laboratori a bassissima complessità saranno collocati negli ospedali dove l’organizzazione sarà calibrata per gestire solo le urgenze con una turnistica concordata in base alle esigenze locali.

Alcuni di questi laboratori potranno evolvere verso soluzioni POCT.

Per le indagini coagulative gravate da particolari criticità, si è tenuto conto della peculiarità delle stesse, specie nei riguardi della gestione della fase preanalitica, delle caratteristiche organizzative ed operative dei due Laboratori Hub, delle indicazioni delle Società Scientifiche competenti in materia e dei recenti sviluppi in campo medico e tecnologico, in ciò supportati da quanto espresso nell’Allegato A alla DGR n.ro 50-2484 del 23/11/2015.

Si è ritenuto che per gli utenti ambulatoriali in TAO, il Tempo di Protrombina espresso come INR per il monitoraggio della Terapia Anticoagulante Orale, venga eseguito non solo dai Laboratori Hub ma anche dai Laboratori Spoke h24, poiché l’esame, secondo le indicazioni di FCSA e SIMG , deve essere eseguito su plasma fresco, il più presto possibile e comunque non oltre quattro ore dal prelievo ed il referto reso disponibile in tempo utile per un eventuale tempestivo aggiustamento della terapia.

Si ritiene inoltre che entrambi i Laboratori Hub debbano eseguire le Analisi specialistiche in ambito coagulativo finalizzate all’approfondimento diagnostico dei disordini emorragici e trombofilici, in quanto si tratta di esami eseguibili sui sistemi ad automazione completa in dotazione ad entrambi i Laboratori Hub ed in considerazione del fatto che per alcuni di essi il conferimento ad altro laboratorio comporterebbe la necessità di un pretrattamento manuale oneroso e di modalità di trasporto delicate e complesse.

- Gestione dei contratti

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento amministrativo, resta nell’esclusiva competenza dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo, dell’ASL CN1, dell’ASL CN2 e  dell’ASL di Asti, per la propria singola quota di fornitura, l‘autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito della garanzia definitiva;

- stesura e sottoscrizione del contratto nella forma scelta da ciascuna Azienda sanitaria/ospedaliera;

- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;

- ricevimento fatture e relativi pagamenti;

- gestione dell’eventuale contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di penali.

Ove una singola Azienda Sanitaria venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti, ne darà comunicazione all’A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo in qualità di Capofila la quale potrà annullare l’aggiudicazione al fornitore, previ opportuni accertamenti su quanto comunicato.

- Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina la fornitura in noleggio (locazione operativa) con manutenzione di tipo full-risk di sistemi diagnostici per Area Sangue ed è finalizzata all’esecuzione in routine/urgenza ed in emergenza.

La fornitura deve essere così suddivisa:

1.075.000 esami /anno presso i seguenti Laboratori Analisi :

- Laboratorio Analisi AMOS presso l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo (HUB)

- Laboratorio Analisi dell’ASL CN1 - Ospedale di Mondovì (SPOKE h24)

- Laboratorio Analisi dell’ASL CN1 - Ospedale di Savigliano (SPOKE h24)

- Laboratorio Analisi dell’ASL CN1 - Ospedale di Saluzzo (PUNTO ANALISI)

- Laboratorio Analisi dell’ASL CN1 - Ospedale di Ceva (PUNTO ANALISI)

1.053.000  esami/anno presso i seguenti Laboratori Analisi

- Laboratorio Analisi dell’Azienda Sanitaria Locale di Asti - Ospedale Cardinal Massaia (HUB)

- Laboratorio Analisi dell’ASL CN2 - Ospedale di Alba (SPOKE h24)

- Laboratorio Analisi dell’ASL CN2 - Ospedale di Bra (PUNTO ANALISI)

Per sistema diagnostico si intende la fornitura di tecnologia analitica, informatica dedicata, reagenti, calibratori, CQI, materiali di consumo, accessori in quantità adeguata al carico di lavoro e di tutti i materiali necessari, nonché la fornitura di programmi di VEQ a scelta dei Laboratori.

Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’appalto è aggiudicato a lotto unico in quanto la prestazione  assume valore e utilità solo se unitariamente considerata, garantendo la natura funzionale del lotto e l’economicità dell’appalto medesimo.

In particolare la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico della seguente fornitura:

- per i Laboratori Hub

- sistema di automazione per la gestione di tutte le fasi dei processi pre-analitico, analitico e post-analitico;

- analizzatori ematologici con preparatore automatico di vetrini;

- analizzatore morfologico digitale con sistema esperto;

- analizzatori per emocoagulazione di base e specialistica;

- coloratori a ciclo chiuso;

- microscopi binoculari completi di sistema per l’acquisizione dell’immagine;

- centrifughe.

- per i Laboratori Spoke h24

- analizzatori ematologici (con preparatore automatico di vetrini per il Laboratorio Spoke h24 di Alba);

- analizzatori per emocoagulazione di base;

- coloratori a ciclo chiuso;

- microscopi binoculari completi di sistema per l’acquisizione dell’immagine;

- centrifughe

- per i Punto Analisi

- Analizzatori per esami di ematologia

- Analizzatori per esami di emocoagulazione

- reagenti, materiale di calibrazione e quanto necessario alle calibrazioni, controlli di calibrazione ove previsti, controlli normali e patologici, tutto il materiale di consumo (cuvette di lettura, puntali, coppette, liquidi di lavaggio, acqua distillata per la ricostituzione delle soluzioni concentrate) e quanto altro necessario per l’esecuzione dei test;

- CQI (Controllo di Qualità Interno) in quantità sufficiente per tutti i Laboratori HUB, SPOKE h24 e PUNTO ANALISI (si rimanda all’Allegato n. 1 – Tabella CQI richiesti) tenendo conto nella quantità offerta, della stabilità on board dei controlli, del volume morto e del volume occorrente all’analisi

L’esecuzione del controllo deve essere prevista:

Laboratori HUB

- analizzatore ematologico 3 volte nell’arco delle 24 ore su tre livelli;

- analizzatore per emocoagulazione di base 3 volte nell’arco delle 24 ore su due livellii;

- analizzatore per emocoagulazione specialistica sulla base di quanto indicato in tabella;

Laboratori Spoke h24

- analizzatore ematologico 3 volte nell’arco delle 24 ore su tre livelli;

- analizzatore per emocoagulazione di base 3 volte nell’arco delle 24 ore su due livelli;

Punto Analisi

- analizzatore ematologico 1 volta die su tre livelli;

- analizzatore per emocoagulazione 1 volta die su due livelli;

- Sottoscrizione, per l’intero periodo contrattuale, al programma di Valutazione Esterna di Qualità a scelta dei Laboratori. Vengono a tal fine individuati le VEQ NEQAS per ematologia (conteggio, conta differenziale, reticolociti, morfologia con analisi microscopica compresa ricerca parassiti ematici, morfologia ematologica digitale) ed  ECAT per i parametri coagulativi relativamente a tutti i parametri previsti nel capitolato;

- Assistenza tecnica full risk e applicativa sulla strumentazione e sui metodi.

- Supporto scientifico e metodologico al personale (tecnici /dirigenti) dei Laboratori.

- Corsi di formazione iniziale all’uso dei sistemi analitici ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori.

- Eventuali predisposizioni e adattamenti (edili, idraulici, elettrici, termici), che si rendano necessari nei locali dei laboratori per l’installazione dei sistemi analitici e di automazione.

- Predisposizione di un progetto preliminare, con relazioni, schemi e cronoprogrammi dai quali si possano evincere le modalità operative che si intendono adottare, i tempi previsti, le criticità nella sequenza di operazioni e la ricaduta sulla normale attività di laboratorio;

- Aggiornamento di tutte le componenti hardware e software (manutenzione evolutiva) dei sistemi di automazione ed analitici offerti, ed aggiornamenti tecnologici gratuiti dei sistemi analitici;

- Manutenzione preventiva e correttiva, inclusa la sostituzione di tutte le parti usurate o malfunzionanti;

- parti di ricambio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature offerte e quanto necessario per il loro utilizzo, compresa la fornitura di dispositivi esterni necessari per il back-up dei dati analitici, di stampanti e relativi toner, e di carta in quantità adeguata al carico di lavoro presunto;

- Collegamento bidirezionale al LIS dei Laboratori (Concerto della ditta Dedalus) con fornitura di un adeguato numero di postazioni dedicate;

- Fornitura dei server ridondanti per i Laboratori Hub e di tutto l’hardware necessario, inclusi i PC gestionali e le postazioni remotizzate di controllo;

- Fornitura del middleware per la gestione dell’automazione e del processo analitico nei Laboratori Hub e per la gestione del processo analitico nei Laboratori Spoke h24;

- Fornitura dell’applicativo per la gestione della morfologia digitale in rete tra Asti e Alba e tra ASO Cuneo, Mondovì e Savigliano (con trasferimento delle immagini digitali bidirezionale – tele ematologia);

- Gruppi di alimentazione tampone (UPS), qualora non sia possibile collegare i dispositivi offerti ad un impianto già predisposto;

- La strumentazione offerta dovrà essere nuova di fabbrica e di ultima generazione; dovrà avere un livello correlato alle necessità di ciascuno dei Laboratori delle Aziende Sanitarie e possedere una tecnologia avanzata.

- Solo il preparatore automatico di vetrini previsto per il Laboratorio Spoke h24 di Alba potrà essere nuovo o ricondizionato.

- Le strumentazioni proposte per ciascun Laboratorio dovranno essere installate nelle aree indicate nelle allegate planimetrie (Allegato n. 2 e n.3) nelle quali sono evidenziati i vincoli strutturali imprescindibili con cui le strumentazioni proposte devono essere compatibili.

- Il Sistema di automazione, completo di centrifughe, dovrà essere in grado di eseguire direttamente il check-in e gestire campioni già checkinati e sortati sulla pre-analitica di ingresso; assicurare il caricamento casuale dei campioni biologici destinati agli analizzatori connessi; eseguire la centrifugazione selettiva delle provette destinate alla esecuzione dei test coagulativi; permettere il sorting, la centrifugazione e la segregazione su rack di provette destinate a sistemi analitici off-line (es. coagulazione specialistica), e disporre di caratteristiche di modularità tali da permettere l’inserimento di nuovi analizzatori, a fronte di un incremento del carico di lavoro.

- Tutto quanto altro previsto nel presente Capitolato.

- Durata contrattuale

La durata del contratto è stabilita in 7 anni con decorrenza dalla data di esito positivo dei collaudi clinico funzionali.

L’Amministrazione appaltante, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 2 anni, anche singolarmente considerati, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente. La controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro il termine indicato dall’Amministrazione.

L’Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere alla proroga tecnica della fornitura per un periodo non superiore a sei mesi oltre il termine sopra citato e la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la suppletiva fornitura senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite. La durata contrattuale massima, con possibili proroghe o rinnovi, non potrà superare i 9 anni.

Allo scadere della fornitura la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le apparecchiature installate, provvedendo all’approvvigionamento degli imballi.

- Obiettivi generali della fornitura e soluzioni progettuali

L’aggiudicazione della presente fornitura ha come scopo quello di proseguire nell’attuazione del dettato delle citate DGR che dopo l’area siero vede coinvolta l’area sangue (ematologia, coagulazione).

  - Obiettivi generali

Devono essere garantiti gli obiettivi di seguito elencati.

- Massimo livello di automazione proponibile in relazione alle specifiche esigenze in tutti i Laboratori delle due AREE.

- Tutti i Laboratori delle due AREE dovranno essere dotati di strumentazioni identiche per tipologia di Laboratorio (Hub, Spoke h24, Punto Analisi) ed analoghe tra Hub, Spoke e Punto Analisi (stessi reagenti anche con confezionamento diverso, stessa tecnologia analitica, stessi standard qualitativi).

- La strumentazione dei Laboratori Spoke e Punto Analisi deve essere analoga (relativamente ai parametri richiesti) a quella dei laboratori Hub, con produttività eventualmente inferiore ma con gli stessi reagenti, anche con confezionamenti diversi.

- Consolidamento di routine e urgenza con una gestione integrata che garantisca in tutti i Laboratori il contenimento dei tempi di refertazione sia in routine/urgenza, sia in emergenza, in orario diurno e notturno, in giorni feriali e festivi con conseguente standardizzazione del TAT analitico (TAT da garantire: 40 minuti per l’urgenza e 90 minuti per la routine ematologica e coagulativa non specialistica, esclusi i rerun).

- Ottimizzazione dell’impiego delle risorse, sia umane che strumentali e conseguente razionalizzazione, controllo e riduzione dei costi.

- Mantenimento per ognuno dei due HUB di elevati standard di efficienza nella gestione delle urgenze attraverso percorsi privilegiati e dedicati.

- Ottenimento di un modello organizzativo altamente flessibile capace di adattarsi con facilità ad eventuali cambiamenti tecnologici della tipologia e dei volumi di attività e della ricollocazione dei flussi delle due AREE.

- Possibilità di espansione nel tempo del sistema proposto per gli Hub, conservando inalterato il flusso del processo produttivo, le modalità operative e il personale impiegato, con la massima semplificazione della gestione e del percorso del campione e sua rintracciabilità. I relativi dati del singolo campione in tutte le fasi del processo di lavorazione dovranno essere visibili sia in tempo reale che recuperabili dallo storico. Dovrà essere sempre visibile lo stato di avanzamento della processazione del campione ed i tempi legati ad ogni singolo passaggio, al fine di garantire un governo complessivo del processo.

- Miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale garantendo la massima ergonomia per la gestione operativa da parte del personale tecnico.

- Deve essere garantito il back-up dei sistemi analitici offerti per i Laboratori Hub e Spoke h24.

  - Soluzioni progettuali

Le Ditte concorrenti devono fornire soluzioni progettuali che consentano di raggiungere tutti gli obiettivi (Art. 4.1) come di seguito indicato:

- illustrare come intendono ottimizzare i flussi di lavoro;

- evidenziare le caratteristiche di omogeneità dei sistemi proposti nei vari Laboratori (ad esempio: sistemi dotati della stessa interfaccia utente e che utilizzino gli stessi reagenti, anche per facilitarne l’impiego da parte del personale addetto);

- illustrare i TAT consentiti dai sistemi offerti, le modalità e semplicità di gestione delle richieste con livello di emergenza;

- indicare il pannello analitico disponibile sui sistemi analitici offerti e la cadenza analitica degli analizzatori sia in connessione con l’automazione che in modalità stand-alone;

- documentare la qualità analitica dei reagenti offerti con evidenza di partecipazione e di risultati in VEQ nazionali ed internazionali per tutti i dosaggi richiesti;

- evidenziare nei layout distributivi i flussi di movimentazione e prevedere negli Hub anche l’idonea collocazione delle stazioni per la gestione strumentale/controllo di validazione centralizzata;

- specificare sia le soluzioni proposte per limitare il più possibile il rumore ed il calore e gli adattamenti necessari, sia le tipologie e la quantità di reflui prodotti e le modalità di smaltimento (direttamente in fogna/cisterna esterna, in tanica, ecc.);

- illustrare per i due laboratori Hub e per tutti i laboratori Spoke h24 e Punto Analisi come si intende gestire il transitorio durante l’installazione dei sistemi proposti, al fine di ridurre i disagi e garantire la continuità di tutta l’attività analitica.

- Caratteristiche minime di fornitura

Di seguito si elencano le caratteristiche obbligatorie minime ed essenziali richieste, pena esclusione, per la fornitura in oggetto.

I reagenti obbligatori sono analiticamente indicati nella Tabella n. 4 (4°/4b) allegata al presente capitolato.

  - Caratteristiche minime ed essenziali richieste per i Laboratori HUB (Laboratorio Analisi A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo e Laboratorio Analisi P.O. Cardinal Massaia ASL Asti.

# Sistema di automazione

Al fine di realizzare un’Area Sangue con il più elevato livello di integrazione possibile, tale sistema deve garantire la completa tracciabilità dell’intero processo dalla fase pre-analitica alla fase post-analitica e disporre di:

- moduli di input e output (anche strutturati in singolo modulo) con alloggiamento simultaneo di almeno 400 provette/modulo (800 provette se strutturate in singolo modulo);

- possibilità di caricare/scaricare simultaneamente ed in modo continuo provette di differenti dimensioni, altezza e tipologia (centrifugate e non centrifugate, tappate e stappate);

- trasporto e gestione della provetta singola (si intende la linea primaria di automazione e non le eventuali linee secondarie che possono lavorare su rack);

- identificazione positiva dei campioni (lettura di bar-code);

- riconoscimento e check-in di tutte le provette che affluiscono all’Area Sangue;

- possibilità di sorting selettivo e preparazione di rack con provette destinate ad analizzatori off-line (es. coagulazione specialistica);

- possibilità di carico prioritario per le urgenze/emergenze;

- gestione completa e personalizzabile dei rerun e dei reflex test;

- centrifugazione automatica in linea, con back-up (almeno n. 2 centrifughe autobilancianti integrate nell’automazione), e produttività globale non inferiore a 400 campioni ora (tempo di centrifugazione non inferiore ai 10’ per ciclo inclusi i tempi di ramp-up e ramp-down);

- decapping in conformità alle normative di sicurezza sugli aerosol;

- collegamento dell’automazione ai sistemi analitici (deve essere fornita puntuale ed approfondita descrizione delle modalità di connessione e delle caratteristiche delle eventuali interfacce robotiche offerte (hardware e software) specificando, con l’indicazione del codice prodotto, se queste costituiscano parte integrante del sistema di automazione o del sistema analitico);

- fornitura di buffer temporanei per il completamento del percorso analitico dei campioni (rerun, reflex test);

- tracciabilità e rintracciabilità di tutti i campioni durante l’intero processo (dal check-in al check-out);

- deve essere garantita l’archiviazione e la tracciabilità post-analitica di tutti i campioni gestiti dall’automazione;

- possibilità di ricerca, da software, delle posizioni delle provette archiviate con chiavi di ricerca configaribili e possibilità di rintracciare i campioni al termine del loro processo analitico (dopo esecuzione check-out);

- collegamento bidirezionale con il LIS del Laboratorio (Dedalus);

- possibilità di escludere una o più funzioni del sistema di automazione in caso di avaria, evitando il fermo macchina totale;

- possibilità di gestione fronte macchina per almeno uno degli analizzatori, per tipologia analitica, connessi in caso di fermo temporaneo (cambio reattivi, guasto meccanico, ecc.) degli altri analizzatori;

- completa gestione dell’intero workflow operativo attraverso un software evoluto che riceva le informazioni anagrafiche e di provenienza del paziente, la programmazione delle analisi richieste, le trasmetta ai sistemi analitici connessi e riceva da questi risultati e grafici;

- disponibilità di tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento, compresi i gruppi di continuità, se necessari;

- deve essere garantita almeno una installazione attiva sul territorio dell’Area Euro per l’automazione offerta.

# Analizzatori ematologici

- almeno 5 analizzatori ematologici automatici identici, per ogni Laboratorio Hub (Cuneo e Asti), connessi al sistema di automazione, con produttività totale non inferiore ai 500 campioni/ora in modalità emocromo con formula;

Precisazione: in presenza di configurazioni modulari, il computo verrà effettuato per singolo analizzatore costituente il sistema analitico che deve essere specificatamente indicato e descritto in offerta; analizzatore è ogni unità strumentale provvista di ago di campionamento autonomo, reagenti dedicati, che richiede calibrazione e controllo ed è in grado di eseguire autonomamente uno o più parametri analitici.

- almeno un sistema per preparazione-colorazione automatica di vetrini funzionalmente integrato al sistema proposto per ogni Hub;

- identificazione positiva dei campioni (anche STAT) e dei rack;

- identificazione positiva dei reagenti con indicazione del lotto e della data di scadenza;

- sistema di agitazione ed aspirazione che operi secondo le norme ICSH e garantisca la massima sicurezza per gli operatori;

- campionamento cap-piercing on board;

- campionamento da provetta chiusa, in manuale o in automatico, e da provetta aperta in manuale;

- volume di campionamento inferiore a 200 microlitri per campioni ematologici;

- elevata linearità (di minima: RBC sino a 7.000.000/mmc, WBC sino a 250.000/mmc, PLT sino a 3.000.000/mmc, Hb sino a 22 g/dl);

- formula leucocitaria con almeno 5 popolazioni, in percentuale ed in valore assoluto;

- segnalazione di sospetta presenza di elementi immaturi, blasti, linfociti atipici, aggregati piastrinici;

- determinazione degli eritroblasti con correzione automatica del conteggio leucocitario e della formula;

- conteggio reticolocitario con indice di immaturità;

- quantificazione del contenuto dell’emoglobina reticolocitaria o parametro equivalente;

- esecuzione, con sensibilità clinicamente significativa (≤ 20 cellule) dell’analisi di liquidi biologici diversi dal sangue (es. liquido cefalo-rachidiano, liquido pleurico, liquido sinoviale, ecc.);

- caricamento dei campioni anche fronte macchina;

- alloggiamento fronte macchina non inferiore a 100 campioni con caricamento in continuo;

- procedure di start-up e shut-down giornaliere completamente automatiche;

- impiego di reagenti e coloranti pronti all’uso;

- impiego di reagenti non tossici;

- possibilità di stampa locale di referti strumentali;

- marcatura CE-IVD e conformità alle normative europee di pertinenza;

- fornitura di Controlli di Qualità Interni per emocromo, formula, reticolociti;

- partecipazione a programma internazionale di VEQ NEQAS (conteggio, conta differenziale, reticolociti, morfologia con analisi microscopica compresa ricerca parassiti ematici, morfologia ematologica digitale);

- deve essere garantita almeno una installazione attiva sul territorio dell’Area Euro per gli analizzatori ematologici offerti.

# Preparatore e coloratore degli strisci ematologici

- sistema in completa automazione, per ogni Laboratorio Hub (Cuneo e Asti), che gestisca tutte le fasi operative di preparazione e colorazione del vetrino;

- totale integrazione nel sistema ematologico con possibilità di selezione dei campioni da strisciare gestita dal sistema esperto;

- possibilità di operare secondo modalità selezionabili dall’operatore: striscio e colorazione o solo colorazione;

- possibilità di identificazione positiva del vetrino mediante barcode o ID Paziente;

- fornitura di un sistema di colorazione chiuso, per ogni Laboratorio Hub (Cuneo e Asti), stand-alone, colorazione per nebulizzazione e coloranti/reagenti pronti all’uso, da utilizzare in regime di urgenza e come back-up in caso di fermo del sistema in automazione, completo di fissativo, coloranti e tutto il materiale necessario inclusi i vetrini (la quantità di fissativo e coloranti offerti deve tenere conto della scadenza, on board, degli stessi).

# Analizzatore Morfologia Digitale

- Lettore automatico di vetrini ematologici, per ogni Laboratorio Hub (Cuneo e Asti), (colorazione May Grunwald-Giemsa) di ultima generazione con:

- videocamera digitale;

- tecnologia a reti neurali;

- pre-classificazione leucociti;

- immagini eritrociti e piastrine;

- classificazione finale delle immagini da parte dell'Operatore;

- integrazione logica con il sistema ematologico ed il preparatore e coloratore degli strisci;

- refertazione al LIS dei campioni validati.

- Deve essere prevista la fornitura di un microscopio, per ogni Laboratorio Hub (Cuneo e Asti),  ottico binoculare a luce ordinaria trasmessa con oculari 10x, 5 Obiettivi planari apocromatrici per campo chiaro/scuro/contrasto di fase (10x, 20x, 40x a secco; 60x e 100x a immersione), indice di campo (FN) non inferiore a 22,  completo di telecamera digitale (CCD con risoluzione non inferiore a 5 megapixel) per l’acquisizione e la trasmissione dell’immagine dei vetrini, integrato con il software di validazione, inclusi i consumabili (olio per immersione e materiali per manutenzione).

# Analizzatori per test emocoagulativi

- almeno 3 analizzatori emocoagulativi automatici per ogni Laboratorio Hub (Cuneo e Asti), identici, connessi al sistema di automazione, con produttività totale, per installazione, non inferiore ai 600 PT/ora;

- n. 1 analizzatore emocoagulativo automatico stand-alone, con produttività non inferiore ai 200 PT/ora, eguale a quello connesso all’automazione, destinato alla coagulazione specialistica;

- esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche;

- identificazione positiva dei campioni mediante lettore bar-code;

- identificazione positiva dei reattivi, calibratori, controlli mediante lettore bar-code;

- alloggiamento simultaneo di almeno 40 confezioni reagente;

- possibilità di alloggiamento nello scomparto reattivi di più flaconi dello stesso reagente con passaggio automatico dal flacone esaurito a quello nuovo;

- vie di dispensazione separate per campioni e reattivi;

- caricamento dei campioni anche fronte macchina;

- alloggiamento fronte macchina non inferiore a 80 campioni con caricamento in continuo;

- possibilità di utilizzare tubi primari di diverso tipo e/o coppette;

- campionamento con sistema cup piercing integrato nello strumento per gli analizzatori non collegati al sistema automatizzato;

- sistemi analitici dotati di sensore di livello per ago campioni e reattivi con controllo dei volumi;

- pre-diluizioni automatiche, reflex test, rerun automatici configurabili dall'operatore;

- monitoraggio in continuo dei volumi dei reattivi e della scadenza del loro utilizzo;

- esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve di diversi lotti di reagente;

- esecuzione automatica dei CQI programmabile per numero di test e per intervalli temporali;

- CQI in tempo reale su tutti gli strumenti e gestione statistica mediante carte di controllo;

- possibilità di stampa locale di referti strumentali;

- possibilità di configurare sullo strumento metodiche diverse da quelle della ditta aggiudicataria;

- marcatura CE-IVD e conformità alle normative europee di pertinenza;

- tutte le metodiche fornite, anche se utilizzano reagenti di parte terza, devono essere validate per i sistemi analitici offerti;

- fornitura dei CQI per tutti i parametri dosati;

- fornitura di VEQ ECAT per tutti i parametri previsti nel capitolato;

- deve essere garantita almeno una installazione attiva sul territorio Area Euro per gli analizzatori per i test emocoagulativi offerti.

# Reagenti per test emocoagulativi

- metodi standardizzati secondo le principali Società Scientifiche e/o Organizzazioni Internazionali;

- PT con valore ISI non superiore a 1.40, certificato secondo le procedure WHO/ISTH da Laboratori di Riferimento;

- APTT sensibile sia all’eparina, sia alle carenze fattoriali, sia alla presenza di anticoagulante lupico per l’utilizzo in routine ed idoneo al dosaggio delle carenze fattoriali (è possibile offrire reagenti separati qualora il reagente per lo screening non possegga i requisiti ottimali per il dosaggio delle carenze fattoriali);

- Fibrinogeno Clauss con trombina avente concentrazione non inferiore a 80 UNIH;

- metodi cromogenico e coagulativo per il dosaggio della Proteina C;

- metodi coagulativo per il dosaggio della proteina S e immunologico per la rilevazione della sola frazione libera;

- test per la determinazione della APCR con prediluizione in plasma carente di Fattore V;

- metodiche anti Fattore X attivato e Tempo di Trombina diluito o equivalente per il monitoraggio dei DOAC (devono essere previsti anche i calibratori e i controlli per il monitoraggio delle eparine, eparine a basso peso molecolare);

- reagenti non-tossici.

# Centrifughe

- n. 1 Centrifuga refrigerata, una per ogni Laboratorio Hub (Cuneo e Asti) (- 8° + 40°C) da pavimento con velocità massima non inferiore a 4800 RPM; sensore di sbilanciamento, bascule oscillanti con capacità non inferiore a 90 provette 13x75/100; almeno 6 profili di centrifugazione programmabili per temperatura, velocità, accelerazione e decelerazione. Completa di adattatori, in doppio, per provette 13x75 e 13x100.

  - Caratteristiche minime ed essenziali richieste per i Laboratori SPOKE h24 (Laboratori di Alba, Savigliano e Mondovì)

# Analizzatori ematologici

- n. 2 analizzatori ematologici automatici, per ogni Laboratorio Spoke h24, identici, con cadenza analitica non inferiore a 100 test/ora per analizzatore in modalità emocromo con formula;

- identificazione positiva dei campioni (anche STAT) e dei rack;

- identificazione positiva dei reagenti con indicazione del lotto e della data di scadenza;

- sistema di agitazione ed aspirazione che operi secondo le norme ICSH e garantisca la massima sicurezza per gli operatori;

- campionamento cap-piercing on board;

- campionamento da provetta chiusa, in manuale o in automatico e da provetta aperta in manuale;

- volume di campionamento inferiore a 200 microlitri su campione ematologico;

- elevata linearità (in particolare sul conteggio dei RBC sino a 7.000.000/mmc, WBC sino a 250.000/mmc, PLT sino a 3.000.000/mmc, Hb sino a 22 g/dl);

- formula leucocitaria con almeno 5 popolazioni, in percentuale ed in valore assoluto;

- segnalazione di sospetta presenza di elementi immaturi, blasti, linfociti atipici, aggregati piastrinici;

- determinazione degli eritroblasti con correzione automatica del conteggio leucocitario e della formula;

- conteggio reticolocitario con indice di immaturità;

- quantificazione del contenuto dell’emoglobina reticolocitaria o parametro equivalente;

- esecuzione, con sensibilità clinicamente significativa (≤ 20 cellule), dell’analisi di liquidi biologici diversi dal sangue (es. liquido cefalo-rachidiano, liquido pleurico, liquido sinoviale, ecc.);

- procedure di start-up e shut-down giornaliere completamente automatiche;

- impiego di reagenti e coloranti pronti all’uso;

- impiego di reagenti non-tossici;

- possibilità di stampa locale di referti strumentali;

- marcatura CE-IVD e conformità alle normative europee di pertinenza;

- fornitura di Controlli di Qualità Interni per emocromo, formula, reticolociti;

- Partecipazione a programma internazionale di VEQ NEQAS (conteggio, conta differenziale, reticolociti, morfologia con analisi microscopica compresa ricerca parassiti ematici, morfologia ematologica digitale);

- deve essere garantita almeno una installazione attiva sul territorio dell’Area Euro per gli analizzatori ematologici offerti.

Preparatori e coloratori degli strisci ematologici (in automazione per il Laboratorio Spoke h24 di Alba)

- sistema in completa automazione, che gestisca tutte le fasi operative di preparazione e colorazione del vetrino (nuovo o ricondizionato);

- integrazione logica con il sistema ematologico e possibilità di selezione dei campioni da strisciare gestita dal sistema esperto;

- possibilità di operare secondo modalità selezionabili dall’operatore: striscio e colorazione o solo colorazione;

- possibilità di identificazione positiva del vetrino mediante barcode o ID Paziente;

- fornitura di un sistema di colorazione chiuso, per ogni Laboratorio Spoke h24 (Alba, Savigliano, Mondovì), stand-alone, colorazione per nebulizzazione e coloranti/reagenti pronti all’uso, da utilizzare in regime di urgenza e come back-up in caso di fermo del sistema in automazione, completo di fissativo, coloranti e tutto il materiale necessario inclusi i vetrini (la quantità di fissativo e coloranti offerti deve tenere conto della scadenza, on board, degli stessi).

# Microscopio ottico con sistema di acquisizione digitale di immagini

- fornitura di un microscopio ottico, per ogni Laboratorio Spoke h24, binoculare a luce ordinaria trasmessa con oculari 10x, 5 Obiettivi planari apocromatrici per campo chiaro/scuro/contrasto di fase (10x, 20x, 40x a secco; 60x e 100x a immersione), indice di campo (FN) non inferiore a 22,  completo di telecamera digitale (CCD con risoluzione non inferiore a 5 megapixel) per l’acquisizione e la trasmissione dell’immagine dei vetrini, integrato con il software di validazione, inclusi i consumabili (olio per immersione e materiali per manutenzione).

# Analizzatori per test emocoagulativi

- n. 2 analizzatori emocoagulativi, per ogni Laboratorio Spoke h24, automatici, identici, con produttività per analizzatore non inferiore a 200 PT/ora;

- esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche;

- identificazione positiva dei campioni mediante lettore bar-code;

- identificazione positiva dei reattivi, calibratori, controlli mediante lettore bar-code;

- possibilità di alloggiamento nello scomparto reattivi di più flaconi dello stesso reagente con passaggio automatico dal flacone esaurito a quello nuovo;

- vie di dispensazione separate per campioni e reattivi;

- possibilità di utilizzare tubi primari di diverso tipo e/o coppette;

- campionamento con sistema cup piercing integrato nello strumento;

- sistemi analitici dotati di sensore di livello per ago campioni e reattivi con controllo dei volumi;

- pre-diluizioni automatiche, reflex test, rerun automatici configurabili dall'operatore;

- monitoraggio in continuo dei volumi dei reattivi e della scadenza del loro utilizzo;

- esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve di diversi lotti di reagente;

- esecuzione automatica dei CQI programmabile per numero di test e per intervalli temporali;

- CQI in tempo reale su tutti gli strumenti e gestione statistica mediante carte di controllo;

- possibilità di stampa locale di referti strumentali;

- marcatura CE-IVD e conformità alle normative europee di pertinenza;

- tutte le metodiche fornite, anche se utilizzano reagenti di parte terza, devono essere validate per i sistemi analitici offerti;

- fornitura dei CQI per tutti i parametri dosati;

- fornitura di VEQ ECAT per tutti i parametri previsti nel capitolato;

- deve essere garantita almeno una installazione attiva sul territorio Area Euro per gli analizzatori per i test emocoagulativi offerti.

# Reagenti per test emocoagulativi

- metodi standardizzati secondo le principali Società Scientifiche e/o Organizzazioni Internazionali;

- PT con valore ISI non superiore a 1.40, certificato secondo le procedure WHO/ISTH da Laboratori di Riferimento;

- APTT sensibile sia all’eparina, sia alle carenze fattoriali, sia alla presenza di anticoagulante lupico;

- Fibrinogeno Clauss con trombina avente concentrazione non inferiore a 80 UNIH;

- reagenti non-tossici.

# Centrifughe

- n. 1 Centrifuga, per ogni Laboratorio Spoke h24,  refrigerata (- 8° + 40°C) da pavimento con velocità massima non inferiore a 4800 RPM; sensore di sbilanciamento, bascule oscillanti con capacità non inferiore a 90 provette 13x75/100; almeno 6 profili di centrifugazione programmabili per temperatura, velocità, accelerazione e decelerazione. Completa di adattatori, in doppio, per provette 13x75 e 13x100.

  - Caratteristiche minime ed essenziali richieste per i “Punto Analisi” (P.A. Bra, Saluzzo e Ceva)

# Analizzatori ematologici

- 1 analizzatore ematologico automatico, per ogni Punto Analisi, con cadenza analitica non inferiore a 50 test/ora in modalità emocromo con formula;

- identificazione positiva dei campioni (anche STAT) e dei rack;

- identificazione positiva dei reagenti con indicazione del lotto e della data di scadenza;

- sistema di agitazione ed aspirazione che operi secondo le norme ICSH e garantisca la massima sicurezza per gli operatori;

- campionamento cap-piercing on board;

- campionamento da provetta chiusa, in manuale o in automatico e da provetta aperta in manuale;

- volume di campionamento inferiore a 200 microlitri su campione ematologico;

- elevata linearità (in particolare sul conteggio dei RBC sino a 7.000.000/mmc, WBC sino a 250.000/mmc, PLT sino a 3.000.000/mmc, Hb sino a 22 g/dl);

- formula leucocitaria con almeno 5 popolazioni, in percentuale ed in valore assoluto;

- segnalazione di sospetta presenza di elementi immaturi, blasti, linfociti atipici, aggregati piastrinici;

- procedure di start-up e shut-down giornaliere completamente automatiche;

- impiego di reagenti e coloranti pronti all’uso;

- impiego di reagenti non-tossici;

- possibilità di stampa locale di referti strumentali;

- marcatura CE-IVD e conformità alle normative europee di pertinenza;

- fornitura di Controlli di Qualità Interni per emocromo e formula.

- deve essere garantita almeno una installazione attiva sul territorio dell’Area Euro per gli analizzatori ematologici offerti.

# Analizzatori per test emocoagulativi

- n.1 analizzatore emocoagulativo automatico, per ogni Punto Analisi, con produttività non inferiore a 40 PT/ora;

- esecuzione di metodiche coagulative, cromogeniche e immunologiche;

- identificazione positiva dei campioni mediante lettore bar-code;

- identificazione positiva dei reattivi, calibratori, controlli mediante lettore bar-code;

- possibilità di alloggiamento nello scomparto reattivi di più flaconi dello stesso reagente con passaggio automatico dal flacone esaurito a quello nuovo;

- vie di dispensazione separate per campioni e reattivi;

- possibilità di utilizzare tubi primari di diverso tipo e/o coppette;

- campionamento con sistema cup piercing integrato nello strumento;

- sistemi analitici dotati di sensore di livello per ago campioni e reattivi con controllo dei volumi;

- pre-diluizioni automatiche, reflex test, rerun automatici configurabili dall'operatore;

- monitoraggio in continuo dei volumi dei reattivi e della scadenza del loro utilizzo;

- esecuzione completamente automatica delle curve di calibrazione e possibilità di memorizzare più curve di diversi lotti di reagente;

- esecuzione automatica dei CQI programmabile per numero di test, per intervalli temporali;

- CQI in tempo reale e gestione statistica mediante carte di controllo;

- possibilità di stampa locale di referti strumentali;

- marcatura CE-IVD e conformità alle normative europee di pertinenza;

- tutte le metodiche fornite, anche se utilizzano reagenti di parte terza, devono essere validate per i sistemi analitici offerti;

- fornitura dei CQI per tutti i parametri dosati;

- deve essere garantita almeno una installazione attiva sul territorio Area Euro per gli analizzatori per i test emocoagulativi offerti

# Reagenti per test emocoagulativi

- metodi e reattivi standardizzati secondo le principali Società Scientifiche e/o Organizzazioni Internazionali;

- PT con valore ISI non superiore a 1.40, certificato secondo le procedure WHO/ISTH da Laboratori di Riferimento;

- APTT sensibile sia all’eparina, sia alle carenze fattoriali, sia alla presenza di anticoagulante lupico;

- Fibrinogeno Clauss con trombina avente concentrazione non inferiore a 80 UNIH;

reagenti non-tossici.

  - Caratteristiche minime ed essenziali richieste per il Middleware

- Fornire un server ridondante, tale da garantire la continuità operativa (completamento delle analisi su tutti i campioni già sottoposti a check-in) anche in presenza di un blocco del LIS;

- Essere fruibile da qualunque postazione aziendale connessa in rete senza alcuna componente hardware aggiuntiva;

- Fornire il controllo, in tempo reale, del TAT e fornire indicazioni puntuali, in qualunque forma, sullo stato di avanzamento dei singoli campioni;

- Garantire la massima tracciabilità dei campioni con mappatura dei campioni archiviati, anche se relativi a routine già eseguite;

- Fornire un sistema di verifica e validazione automatica basato su regole completamente configurabili (sistema esperto);

- Fornire un sistema di monitoraggio per il controllo della funzionalità del sistema di automazione e dei singoli analizzatori connessi, con remotizzazione dei flag strumentali ed analitici;

- Fornire un software, integrato con il LIS del Laboratorio, per la gestione dei Pazienti in terapia con Anticoagulanti Orali (TAO), da destinarsi ai Centri TAO (P.O. S. Croce e Carle di Cuneo, P.O. S. Spirito di Bra).

- Fornire un software, integrato con il LIS del Laboratorio, che consenta l’invio di SMS e di e.mail ai Medici di Medicina Generale per i Pazienti in terapia con Anticoagulanti Orali (TAO).

  - Caratteristiche minime ed essenziali richieste per il “Sistema esperto” per la gestione degli strisci ematologici

Lo screening, la validazione, l’allestimento automatico dello striscio ematologico e la validazione attiva dei risultati devono avvalersi di un applicativo che:

- gestisca distintamente urgenza e routine;

- processi i dati numerici, grafici ed i segnali degli analizzatori con quelli anagrafici e con lo storico, e sia collegato al sistema gestionale LIS (Dedalus);

- disponga di un software “sistema esperto” in grado di:

- effettuare la validazione automatica e/o il blocco dei risultati da supervisionare mediante regole personalizzabili;

- effettuare l’inserimento automatico di commenti personalizzati mediante regole preimpostate;

- automatizzare le fasi decisionali di rerun, reflextest e preparazione dello striscio ematologico;

- sia dotato di un modulo per l’acquisizione delle immagini microscopiche e per la loro classificazione preliminare (pre-classificazione dello striscio ematologico);

- sia dotato, per i Laboratori Hub, di almeno quattro postazioni terminali per la validazione attiva;

- sia dotato, per i Laboratori Spoke h24, di almeno due postazioni terminali per la validazione attiva;

- sia dotato di un sistema di gestione delle immagini digitalizzate che integri logicamente il Laboratorio Hub di Cuneo con i Laboratori Spoke h24 di Mondovì e Savigliano e il Laboratorio Hub di Asti con il Laboratorio Spoke h24 di Alba.

- Questionario tecnico sulle caratteristiche oggetto di valutazione

Di seguito si elencano le informazioni che dovranno essere obbligatoriamente dichiarate nella formulazione dell’offerta – facendo riferimento alla numerazione indicata - e che saranno oggetto di valutazione:

- Layout proposto per i Laboratori HUB

Facendo riferimento alle allegate planimetrie (Allegato n. 2 e n. 3)

- Illustrare il percorso fisico dei campioni dall’ingresso in Laboratorio sino alla loro archiviazione

- Evidenziare gli spazi operativi e gli spazi per gli interventi di assistenza tecnica

- Sistemi di automazione

- Fornitura di un modulo di backup, per la stappatura, integrato nel sistema di automazione (si/no specificare)

- Fornitura di un modulo ritappatore integrato nel sistema di automazione (si/no specificare)

- Gestione dell’automazione dell’area sangue integrata con il sistema esperto per l’ematologia (si/no specificare)

- Analizzatori ematologici

- specificare il volume di aspirazione per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico in modalità automatico (CBC + formula);

- esecuzione in automatico, senza intervento dell’operatore, di rerun e reflex (si/no specificare)

- possibilità di eseguire i campioni in pre-diluito con correzione automatica dei risultati (si/no specificare)

- specificare il numero di parametri forniti in modalità pre-diluito;

- risoluzione delle problematiche di accuratezza nel conteggio dei WBC in campioni con RBC resistenti alla lisi gestibile senza procedure manuali e senza ricorrere a sistemi analitici aggiuntivi (documentare analiticamente con specifica indicazione delle condizioni interferenti);

- esecuzione, senza alcun pretrattamento e senza utilizzo di reagenti supplementari, dell’analisi di liquidi biologici diversi dal sangue (liquido cefalo-rachidiano, liquido pleurico, liquido sinoviale, liquido ascitico, dialisati);

- specificare la sensibilità (numero minimo di elementi rilevabili) su liquido cefalo-rachidiano;

- specificare il volume campione aspirato per analisi liquidi biologici diversi dal sangue;

- specificare la sensibilità WBC (cellule/μl);

- specificare la sensibilità PLT (cellule/μl);

- illustrare la tracciabilità reagenti utilizzati per singolo campione;

- possibilità di esecuzione controllo di qualità interno di emocromo, formula, reticolociti e eritroblasti su unica fiala (si/no specificare)

- reflex test automatico per l’approfondimento delle patologie linfocitarie (si/no specificare)

- indicazione quantitativa dei granulociti immaturi, ove presenti /(si/no specificare)

- interscambiabilità dei reagenti (stesso confezionamento) tra Laboratori Hub e Spoke h24 (si/no specificare)

- disponibilità di un software che gestisca il magazzino dei reagenti e dei materiali di consumo dedicati allo strumento e che controlli, con allarmi di suggerimento, le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria (si/no specificare)

- Preparatori e coloratori degli strisci ematologici

- possibilità di gestire metodiche di colorazione diverse (si/no specificare)

- possibilità di garantire la qualità dello striscio attraverso l’applicazione dei relativi metodi di riferimento (Wedge) (si/no specificare)

- Analizzatori per emocoagulazione

- verifica preanalitica del corretto riempimento della provetta (si/no specificare)

- verifica preanalitica emolisi/ittero/lipemia (si/no specificare)

- strumentazione con tecnologia point in space per il collegamento con il sistema di automazione proposto (si/no specificare)

- Reagenti per dosaggi emocoagulativi

- numero di reattivi pronti all’uso per i test di primo livello (PT, APTT, Fibrinogeno, D-Dimero, AT III);

- certificazione di parte terza sulla fornitura di lotti reagente della durata di almeno un anno per i test di primo livello (PT, APTT, Fibrinogeno, D-Dimero, AT) (si/no specificare)

- Fibrinogeno Clauss con trombina avente concentrazione non inferiore a 100 UNIH (si/no specificare)

- D-Dimero approvato da organismi internazionali (FDA e/o EMEA) per l’esclusione del tromboembolismo venoso (si/no specificare)

- estensione del range di misura del D-Dimero senza necessità di diluizione (espresso in Unità FEU);

- reagenti per la dimostrazione dell'anticoagulante lupico basati su due tipologie di test differenti, sia per i test di screening che di conferma (si/no specificare)

- metodiche per lo studio della malattia di Von Willebrand completamente automatizzabili sulla strumentazione offerta (si/no specificare)

- stesso produttore per strumenti e reagenti (si/no specificare)

- Carichi e flussi di lavoro dei Laboratori

I carichi di lavoro annuali riportati nell’Allegato n.4 (4a e 4b) relativi ai Laboratori  HUB,  SPOKE h.24 e  PUNTO ANALISI sono comprensivi dei test refertati, dei retest e reflex test e dei CQI.

- Confezionamento e scadenza dei prodotti offerti

- I prodotti inviati devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione, in particolare dei prodotti termosensibili, e forniti in imballi completi di etichettatura riportante all’esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile, le seguenti informazioni:

- la marca, il tipo di prodotto e il formato

- il numero del lotto e il codice di produzione

- la data di scadenza

- Marchiatura CE

I reagenti, i calibratori, i materiali di controllo, i prodotti consumabili e la strumentazione, nonchè i relativi accessori, devono soddisfare i requisiti essenziali prescritti dal D.lgs. n.332/2000 in attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro IVD e recare la relativa marcatura CE apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sui dispositivi in questione, e sulle confezioni commerciali.

- Caratteristiche del layout di installazione delle apparecchiature)

  - Definizione del layout AO del P.O. Santa Croce di Cuneo

Il progetto di layout deve prevedere l’installazione dell’automazione e delle strumentazioni oggetto di fornitura negli spazi evidenziati nella planimetria per il laboratorio P.O. Santa Croce (Allegato n. 2),

  - Definizione del lay out per del P.O.  ASL ASTI

Il progetto di layout deve prevedere l’installazione dell’automazione e delle strumentazioni oggetto di fornitura negli spazi evidenziati nella planimetria per il laboratorio P.O. Cardinal Massaia (Allegato n. 3 ),

- Sistema informatico

Il middleware fornito dovrà essere collegato bidirezionalmente con il LIS dei Laboratori (Concerto della ditta Dedalus);

Nei Laboratori Hub il middleware deve consentire la continuità analitica dei campioni già sottoposti a check-in, anche in caso di default del LIS, con caricamento front end delle analisi come specificato al precedente art. 5.4;

Nei Laboratori Spoke h24 il middleware deve consentire la continuità analitica dei campioni già sottoposti a check-in, anche in caso di default del LIS;

Nei Punto Analisi dovrà essere garantita, di base, l’interfaccia tra il gestionale di laboratorio LIS e la singola strumentazione;

I collegamenti con il sistema di gestione del Laboratorio Analisi (LIS) sia per gli Hub che per gli Spoke h.24 e Punto Analisi dovranno essere realizzati dalla ditta aggiudicataria senza oneri aggiuntivi (costi a completo carico della ditta);

Il sistema di automazione deve potere essere gestito direttamente dalla piattaforma middleware del LIS relativamente a:

- Programmazione campione (determinazioni da effettuare) ed eventuale tipologia di ordinamento di output

- Check-in o “sample seen” (riconoscimento di un campione)

- Messaggio di avvenuta centrifugazione nel sistema provvisto di centrifughe integrate

- Risultati con indicazioni di eventuali allarmi strumentali

- Gestione delle coordinate di output di un campione

- Risultati relativi al controllo di qualità interno

- Possibilità di abilitare/disabilitare logicamente specifici analizzatori e singole metodiche;

- Segnalazione di errori e allarmi relativi al sistema di automazione

- Richiesta di rerun e reflex test in cascata multipla

L’offerta tecnica dovrà contenere specifica e dettagliata analisi dell’architettura informatica proposta (a titolo esemplificativo i componenti offerti, le modalità di integrazione con i sistemi presenti nei laboratori, caratteristiche tecniche delle postazioni lavoro previste, ecc.).

Nell’offerta tecnica dovrà essere indicata la modalità di integrazione tra il LIS e il software di gestione del sistema di automazione fornito con puntuale indicazione di tutti gli applicativi coinvolti, anche se operanti in modalità “trasparente”.

- Consegna apparecchiature, installazione e collaudo

Le date di consegna e installazione dovranno essere concordate dalla Ditta aggiudicataria con congruo anticipo prendendo contatti sia con i Direttori di Laboratorio di ogni singola Azienda Sanitaria o loro delegati, sia con le rispettive Strutture di Ingegneria Clinica anche mediante scambio di messaggi di posta elettronica, specificando tutte le informazioni e i riferimenti per essere ricontattati e assumere gli accordi del caso.

Di seguito vengono indicate le tempistiche massime comprensive di consegna della strumentazione (al piano) nei locali messi a disposizione come da allegate planimatrie, installazione, collegamento informatico con il LIS ed il Middleware di Laboratorio, formazione iniziale all’uso, la messa in funzione e quant’altro occorra per rendere perfettamente operativi i sistemi oggetto della fornitura, considerando che ciascuna ASR potrà comunicare eventuale termine posteriore a quanto indicato per motivate esigenze tecnico-organizzative, senza nulla pretendere da parte delle ditte:

|  | Tempo massimo previsto |
| --- | --- |
| Laboratorio HUB ASL Asti | 120 gg solari dalla data di stipula del contratto |
| Laboratorio HUB AO Santa Croce e Carle | 120 solari dalla data di stipula del contratto |
| Laboratori SPOKE h.24 Alba – Savigliano - Mondovì | In subordine alla attivazione, a regime, del Laboratorio Hub di riferimento |
| Punto Analisi Bra – Saluzzo - Ceva | In subordine alla attivazione, a regime, del Laboratorio Hub di riferimento |

Tutti gli oneri di introduzione, di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria; in particolare:

- le spese di imballo, di trasporto fino ai locali di installazione e di facchinaggio;

- tutti gli oneri relativi all’installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature;

La ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie ed indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura, o di sottoparti in condizioni di efficienza e di sicurezza.

In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà:

- consegnare le copie originali dei documenti di trasporto e tutta l’ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica;

- consegnare, sia agli utilizzatori che all’Ingegneria Clinica, una copia del manuale d'uso in lingua italiana, in formato cartaceo ed in formato elettronico, per tutte le tipologie di apparecchiature fornite;

- apporre sulle apparecchiature fornite, in posizione ben visibile, un’etichetta indelebile riportante la dicitura “Beni di terzi” ed i  riferimenti della Ditta per le richieste di assistenza tecnica.

Se gli apparecchi dispongono di cavi di tipo scollegabile, l’allacciamento delle apparecchiature all’alimentazione elettrica dovrà essere effettuato con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove avrà luogo l’installazione o prevedere, a carico della ditta, la sostituzione della presa stessa.

A conclusione dell’installazione dovranno essere consegnati alle Strutture di Ingegneria Clinica i relativi report debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata.

L’automazione ed i sistemi analitici/analizzatori saranno quindi collaudati sotto il profilo funzionale a cura del personale tecnico della Ditta aggiudicataria insieme al personale della Struttura Sanitaria interessata con la partecipazione e presenza del Servizio di Ingegneria Clinica. Il collaudo delle apparecchiature, eseguito in contraddittorio con il fornitore, dovrà comprendere l’accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale, al fine di constatare che le apparecchiature consegnate presentino le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In fase di collaudo dovranno essere effettuate direttamente in loco, da parte personale tecnico specializzato della ditta, e prima della messa in servizio, le verifiche di sicurezza elettrica (secondo la norma EN 61010-1 – CEI 66-5), i controlli di qualità prestazionali e funzionali onde garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati, oltre alle eventuali tarature che dovranno essere ripetute con cadenza almeno annua e comunque secondo quanto previsto dal costruttore e dalle norme tecniche in vigore.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito “Verbale di collaudo tecnico-funzionale ” predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per operatori, dimostrandone il completo e corretto funzionamento.

- Consegna reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo

- Dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

- Tempo di evasione ordini:	ordinario = entro 7 gg  lavorativi

urgenti =  entro 2 gg lavorativi (compreso il sabato)

In caso di mancata rispondenza della merce ai requisiti richiesti  e specificati nell’ Art. 21 l’Azienda Sanitaria la respingerà al fornitore il quale dovrà sostituirla entro 3 giorni lavorativi dalla notifica della non conformità.

La firma per ricevuta al momento della consegna non impegnerà in alcun modo l’Azienda Sanitaria in quanto la stessa si riserva il diritto di comunicare, per iscritto o verbalmente, le proprie osservazioni e le contestazioni per eventuali vizi occulti accertati all’atto dell’utilizzo.

Il materiale ordinato dovrà essere consegnato presso i magazzini delle rispettive ASR o recapitato nei locali individuati dalle Strutture di Laboratorio Analisi.

Segue prospetto con l’indicazione degli indirizzi e orari dei magazzini di ciascuna ASR.

| ASR | LUOGO |  | ORARI |
| --- | --- | --- | --- |
| AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO | CUNEO | Magazzino dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Via Monte Zovetto n. 23 - CUNEO (c/o Ospedale S. Croce) | dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) CN1 | MONDOVI' | Magazzino del Presidio Ospedaliero di Mondovì | dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
|  | SAVIGLIANO | Magazzino del Presidio Ospedaliero di Savigliano-Deposito Economale Via Torino,17 | dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
|  | CEVA | Magazzino del Presidio Ospedaliero di Ceva Via San Bernardino, 4 | dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
|  | SALUZZO | Magazzino del Presidio Ospedaliero di Saluzzo Via Laboratorio Analisi (1° Piano) – Via Spielberg 58 – 12037 – Saluzzo | dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) CN2 | ALBA | Magazzino del Presidio Ospedaliero di Alba, Via Pierino Belli, 26 | dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
|  | BRA | Magazzino del Presidio Ospedaliero di Bra, Via Vittorio Emanuele n.3 | dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) ASTI | ASTI | Presidio Ospedaliero Cardinal Massaia, Via Pertini 3, Asti | dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30 / 14.00 – 15.00 |
| Il luogo di consegna verrà invece specificato nell’eventuale ordinativo “URGENTE” previsto per il giorno del SABATO. |  |  |  |

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare alle singole ASR la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti.

In particolare il fornitore dovrà comunicare per iscritto:

- la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;

- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;

- la causa della indisponibilità .

La ditta si impegna, altresì, a fornire prodotti analoghi reperiti da altro produttore purché compatibili con la strumentazione presente nei Laboratori, e giudicati idonei dagli utilizzatori.

- Gestione del transitorio

La ditta dovrà dettagliare analiticamente per tutti i laboratori come intenda procedere all’installazione del sistema di automazione e delle piattaforme analitiche, garantendo, nel contempo, la piena operatività dei Laboratori.

La ditta dovrà pertanto fornire, già in fase di offerta, e nei termini di cui al precedente Art. 12., un cronoprogramma che pianifichi puntualmente i tempi previsti per le installazioni, le messe a punto iniziali e l’avviamento sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari.

Contestualmente dovrà descrivere puntualmente come intende assicurare la gestione della fase transitoria garantendo la piena operatività dei Laboratori sia in regime di urgenza che in regime routinario.

- Periodo di prova e verifiche

Dalla data del “Verbale di collaudo tecnico-funzionale ” inizierà un “periodo di prova” non inferiore a mesi 6 (sei) e non superiore a mesi 12 (dodici) al fine di accertare l’effettiva rispondenza di quanto fornito dalla Ditta Aggiudicataria ai requisiti dichiarati, verificando sia l’idoneità dell’automazione e delle piattaforme analitiche connesse e la puntuale rispondenza delle stesse alle specifiche dichiarate.

Il Laboratorio Analisi procederà quindi alla verifica della congruità tra i test dichiarati (farà fede la quantità di reagente indicato in offerta a fronte dei test richiesti) ed i test effettivamente eseguiti.

Si verificherà inoltre la congruità del taglio di confezionamento offerto sulla base della stabilità on board del reagente dichiarata in offerta.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere in tale periodo allo svolgimento dei rilievi fonometrici in loco al fine di documentare, con relativo report da consegnare alle Ingegnerie Cliniche di ciascuna Azienda, il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

Analoghi rilievi dovranno essere fatti per valutare la termodispersione ed i ricambi d’aria/ora, ed apportare eventuali correttivi.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i Direttori di Laboratorio delle singole ASR o loro referenti riscontrassero delle anomalie, potranno concordare con la Ditta un ulteriore periodo entro il quale dovranno essere corrette, a spese di quest’ultima, le anomalie riscontrate (incluse le quantità di reattivi e/o materiali di consumo risultate insufficienti ad eseguire il numero di determinazioni previste così come indicate nel presente capitolato).

Una difformità tra quanto dichiarato in offerta e quanto verificato sul campo comporterà l’obbligo da parte della ditta aggiudicataria di fornire, a titolo gratuito, tutto il reagente necessario a compensare la differenza rilevata.

Si specifica altresì che tutte le verifiche di congruità sopra indicate e le conseguenti azioni correttive saranno comunque espletate sistematicamente durante tutto il periodo di validità contrattuale.

Nel caso in cui le anomalie riscontrate non fossero correggibili o non risultassero corrette, anche dopo la proroga del periodo di prova, le ASR, previa approvazione collegiale, potranno procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione.

In tal caso la Ditta Aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalle ASR, e garantire la continuità del servizio, nella fase di disinstallazione e ritiro, e sino alla installazione, a regime, del nuovo sistema;

- dovrà inoltre provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la Ditta Aggiudicataria non provvedesse nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, le ASR restituiranno detti dispositivi a spese della Ditta Aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nella fasi di disinstallazione e trasporto.

Superata la fase di verifica (periodo di prova), l’automazione e le piattaforme analitiche connesse verranno dichiarate, a tutti gli effetti, idonee ed operative, e verrà rilasciato, a cura del Direttore della S.C. di Laboratorio Analisi o suo delegato, apposito “Verbale di collaudo definitivo”.

- Assistenza e Manutenzione

La fornitura oggetto del presente capitolato deve comprendere obbligatoriamente una garanzia con assistenza e manutenzione del tipo FULL-RISK per tutte le apparecchiature oggetto di fornitura e per tutta la durata contrattuale come segue:

- la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.) nonché per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.)

la manutenzione completa (preventiva, correttiva ed evolutiva) dell’automazione e dei sistemi analitici offerti per ciascuna Azienda, inclusi gli impianti di deionizzazione, come dettagliatamente sotto indicato:

a) manutenzione preventiva (programmata)

La manutenzione preventiva comprende, secondo le prescrizioni del costruttore (in accordo a quanto dichiarato nella documentazione tecnica e nei manuali d’uso) le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni di parti soggette ad usura.

Il fornitore dovrà rispettare il numero previsto degli interventi dichiarati nel corso dei quali saranno eseguite le operazioni contemplate dalle check lists fornite dal produttore con rilascio dei reports relativi.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre eseguire, con periodicità annuale, le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature offerte, con strumento dotato di certificato di taratura in corso di validità e consegna dei risultati alle strutture di Ingegneria Clinica.

A conclusione di ciascun intervento di manutenzione preventiva, i tecnici della Ditta dovranno applicare sulle apparecchiature etichette indelebili riportanti la data di esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e funzionali e il periodo di validità delle stesse, in modo che il personale utilizzatore possa avere immediato riscontro del loro stato di verifica. Tali etichette dovranno essere posizionate preferibilmente vicino ai dati di targa dell’apparecchio. In occasione degli interventi successivi, quelle riferite agli interventi precedenti dovranno essere rimosse, oppure nascoste dall’etichetta più recente.

I rapporti di lavoro relativi agli interventi di manutenzione dovranno essere sempre chiaramente riconducibili agli apparecchi: oltre al numero di serie, o di configurazione adottato dalla Ditta, essi dovranno riportare sempre la data di esecuzione dell’attività, la tipologia di intervento eseguito, essere controfirmati da parte del personale delle Aziende Sanitarie ed essere consegnati in copia alle Ingegnerie Cliniche;

b) manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva è riferita a guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale; comprende la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti difettose, compresi gli accessori e quant’altro componga l’attrezzatura nella configurazione fornita.

Detta manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

- hot line in grado di recepire la richiesta di interventi tecnici 7 giorni su 7 dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

- assistenza telefonica tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

- Intendendo come ore lavorative il periodo compreso tra le ore 08.00 - 18.00 dal Lunedì al Venerdì, e tra le ore 08.00 - 14.00 il Sabato, intervento on site presso il punto di collocazione della strumentazione da effettuarsi, tutti i giorni lavorativi, entro 6 ore dal momento della chiamata nell’ambito delle ore lavorative;

- ripristino della totale funzionalità della strumentazione tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di strumento di back-up entro al massimo 48 ore solari dalla chiamata (esclusi i festivi)

- ripristino della totale funzionalità dell’automazione tramite risoluzione del guasto entro al massimo 24 ore solari dalla chiamata (esclusi i festivi);

Si specifica che deve essere in ogni caso garantita la continuità dell’attività analitica 7 giorni su 7 anche ricorrendo alla tempestiva sostituzione dei sistemi analitici non riparabili.

c) manutenzione evolutiva

In conformità a eventuali aggiornamenti normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice, il fornitore dovrà garantire, a proprio carico, il corrispondente l’aggiornamento hardware e software.

Rientrano in quest’ambito anche gli interventi disposti da parte del fabbricante delle apparecchiature a seguito dell’emissione di specifici avvisi di sicurezza.

- manutenzione da remoto

L’assistenza tecnica  remota deve garantire, nell’ambito delle ore lavorative, tramite connessione VPN o similare:

- il monitoraggio continuo dell’automazione e dei sistemi analitici connessi al fine di rilevare tempestivamente e predisporre interventi preventivi non programmati, sulla base di segnalazioni di anomalie puntiformi o sistemiche non bloccanti;

- la possibilità di effettuare interventi manutentivi a distanza e, se necessario, guidare il personale tecnico per l’esecuzione di interventi di manutenzione avanzata volta al superamento di problematiche, non bloccanti o bloccanti, che richiedano interventi specifici non routinari, e non eseguibili direttamente da remoto, o la sostituzione di parti di ricambio lasciate in dotazione al Laboratorio

Contestualmente ad ogni intervento di controllo e manutenzione in loco, sia ordinario che straordinario effettuato, dovrà essere compilata (in più esemplari), a cura dell’esecutore tecnico, una scheda dettagliata delle attività eseguite e del relativo esito, che comprenda, oltre ai dati indicativi dell’intervento stesso (tipologia di manutenzione, eventuale ambito di competenza, data, operatore, firma, ecc…), la descrizione dei componenti sostituiti, degli strumenti di misura adoperati e quanto altro necessario per fornire evidenza completa di quanto eseguito con il relativo esito.

Copia della suddetta scheda, integralmente compilata in maniera leggibile, dovrà essere rilasciata al personale delle rispettive ASR.

Per tutta la durata contrattuale la ditta dovrà inoltre fornire:

- assistenza specialistica e applicativa sulle metodiche

- supporto scientifico e metodologico al personale dei laboratori

La ditta aggiudicataria si impegna a sostituire lo strumento e/o apparecchiature hardware, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, qualora gli stessi dovessero richiedere continue manutenzioni (oltre 6) entro i primi sei mesi dall’installazione. Superato tale periodo, la sostituzione verrà richiesta se il numero di chiamate supererà le due al mese non risolutive

La Ditta inoltre dovrà dichiarare le caratteristiche organizzative del servizio di manutenzione / assistenza tecnica specificando la sede del Centro di assistenza, se lo stesso sia gestito direttamente o delegato a Ditte terze, le competenze, le modalità di contatti immediati, il numero dei Tecnici disponibili presso tale sede ed eventuali centri alternativi in grado di soddisfare le esigenze del momento.

- Aggiornamento tecnologico

Qualora durante il periodo di fornitura la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reattivi o nuove apparecchiature, da considerarsi aggiornamenti tecnologici e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la stessa dovrà obbligatoriamente proporre alle ASR di fornire, ferme restando le condizioni economiche stabilite nella gara, i nuovi beni “in sostituzione” di quelli oggetto dell’aggiudicazione.

La ditta dovrà pertanto garantire l’ggiornamento di tutte le componenti hardware e software dei sistemi di automazione ed analitici offerti, in base a nuove release rese ufficialmente disponibili.

- Tutela della salute dei lavoratori ed azioni di coordinamento per la sicurezza nelle attività di assistenza e manutenzione.

La Ditta deve provvedere alla tutela della salute dei lavoratori, proporre azioni di coordinamento per le fasi di realizzazione della fornitura delle apparecchiature fino alla data del collaudo ed al completamento di tutte le attività previste.

Oltre a quanto sopra previsto relativo alla tutela della salute dei lavoratori e azioni di coordinamento per le fasi dei lavori e della fornitura delle apparecchiature fino alla data del collaudo, per le successive attività connesse allo svolgimento del servizio di manutenzione ed assistenza full-risk, è stato predisposto per ciascuna ASR il D.U.V.R.I (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) come da Allegati n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 che dovranno essere sottoscritti dalla Ditta partecipante, previe successive eventuali modifiche e/o integrazioni in caso di aggiudicazione).

La Ditta dovrà informare, formare ed addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all’accesso alle singole ASR, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel citato documento e comunque in relazione ai disposti del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. (qualora esposti al rischio radiazioni ionizzanti). Si rammenta inoltre che l’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i stabilisce che il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

A tal fine dovranno essere compilati e firmati l’Allegato n.9 “Dichiarazione e presa visione della sicurezza del lavoro” e l’Allegato n.10 “Dichiarazione sostitutiva e atto di notorietà”

- Formazione degli Operatori

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, un’adeguata formazione degli Operatori per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione ordinaria

Il piano formativo dovrà prevedere:

- la formazione di base per tutto il personale operativo sul sistema;

- la formazione avanzata per il personale individuato come gestore del sistema;

- la formazione continua, operativa in loco, per tutta la durata della fornitura;

- la tracciabilità e certificazione di tutte le fasi di formazione del personale operativo sul sistema;

- l’esecuzione di almeno un corso annuale di aggiornamento e retraining per tutto il personale operativo sul sistema.

Per tutta la durata contrattuale la ditta dovrà inoltre fornire:

- assistenza specialistica e applicativa sulle metodiche

- supporto scientifico e metodologico al personale dei laboratori

- Avvisi di sicurezza

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare ciascuna Azienda Sanitaria, in particolare i rispettivi Responsabili della Vigilanza sui Dispositivi Medici,  tramite lettere di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all’Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all’Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura dell’eventuale campionatura.

- Penalità

La fornitura derivante dal presente Capitolato sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare all’applicazione di penali qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:

- Ritardi consegna strumentazione

Qualora la Ditta aggiudicataria non provvedesse alla consegna della strumentazione relativa alla  fornitura in oggetto nei termini stabiliti dal art. 12 del presente capitolato si procederà come segue:

- per un ritardo ingiustificato inferiore a 45 giorni ciascuna ASR si riserva la facoltà di applicare una penale pari a Euro 500,00 per ogni giorno solare di ritardo;

- per un ritardo ingiustificato superiore a 45 giorni si potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione senza obbligo di diffida.

- Ritardi consegne reagenti, calibratori, controlli e consumabili

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne oltre i termini massimi stabiliti nel presente capitolato, ciascuna ASR potrà applicare una penale del 2% del valore dell’ordine, a prescindere da un’eventuale parziale evasione, per ogni giorno di ritardo.

Le eventuali penalità e il maggior prezzo per l’acquisto da altre ditte verranno trattenute, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate.

- Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza tecnica

Nei casi di superamento dei limiti temporali stabiliti dal art.15 del presente capitolato per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l’Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:

- Euro 500,00 al giorno per ogni giorno solare di ritardo sino alla risoluzione del guasto nei tempi indicati all’art. 16, lettera b punti 3 e 4

- Euro 3.000,00 al giorno per ogni giorno solare di ritardo sino alla risoluzione del guasto nei tempi indicati all’art. 16 lettera b) punto 5)

- Consegna non conforme

Qualora ciascuna Azienda Sanitaria verificasse che la consegna del materiale non corrisponda a quanto stabilito in contratto (in termini di qualità reattivi, confezionamento, data di scadenza prodotti consegnati, corretta modalità di trasporto, ecc…. ) la ditta aggiudicataria avrà obbligo di sostituzione entro 3 gg dalla notifica.

In caso di rifiuto di sostituzione o di ritardo ingiustificato oltre il termine di tre giorni verrà applicata una penale di EURO 3000,00, al giorno sino alla  avvenuta regolarizzazione della consegna.

L’incameramento degli importi dovuti a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

- Risoluzione contrattuale

La risoluzione del contratto, avviene di diritto non appena questa stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. previa diffida da comunicarsi all’appaltatore con PEC al  verificarsi delle seguenti ipotesi:

- gravi e/o ripetute violazioni di tutti gli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell’affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;

- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto, di cessione del credito e del contratto

- cessazione o fallimento dell’aggiudicatario;

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’Art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Si rimanda inoltre a quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Questa  Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica da parte di questa Amministrazione all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, questa Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto qualora  si rendano disponibili esiti di procedure di gare centralizzate relative alla fornitura in argomento da parte della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. Piemonte) oppure Convenzioni attive di CONSIP S.p.A..

- Recesso contrattuale

La stazione appaltante ha diritto a recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicare all’Appaltatore con PEC. Si rimanda a quanto previsto all’art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia ora per allora a qualsiasi spesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del codice civile.

- Garanzia definitiva

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nella misura del 10% dell’importo complessivo della fornitura aggiudicata, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Si rimanda alle medesime riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di questa Amministrazione, qualora in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente in seguito a ritardi o altre inadempienze contrattuali.

- Responsabilità

L’appaltatore sarà responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato, per negligenza, imperizia per fatto proprio o cattivo uso da parte del proprio personale dipendente, agli stabili ed agli apparecchi installati e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo del controllo.

L’appaltatore sarà in ogni modo tenuto a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall’Amministrazione.

- Garanzia assicurative della responsabilità civile

L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura, dovrà stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile verso le singole ASR, i loro dipendenti, verso i terzi e i propri addetti, per tutta la durata contrattuale con massimale pari almeno all’importo di fornitura. La polizza dovrà essere presentata al fine della stipula del contratto.

La garanzia dovrà comprendere:

- il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all’esecuzione della fornitura;

- il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti;

- il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;

- responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.

- i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell’Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell’assicurato o da lui comunque detenute;

- i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;

- i danni da esalazione o i danni derivanti da inquinamento accidentale;

- i danni ai locali nei quali si svolge l’attività.

- Ordini, fatturazione e pagamento

Gli ordini relativi ai reattivi, calibratori, controlli e materiale di consumo saranno emessi da ciascuna ASR in relazione ai propri fabbisogni.

La fatturazione della merce, in capo a ciascuna Azienda Sanitaria, dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento al documento di trasporto e al numero del buono d’ordine. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all’atto delle singole consegne presso il magazzino generale dell’Azienda appaltante.

Il pagamento dei canoni di noleggio della strumentazione e del canone di assistenza tecnica fatturati a ciascuna ASR, a cadenza trimestrale posticipata, commisurati all’effettivo godimento ed utilizzo dei beni e dei servizi integrati di gestione con manutenzione-assistenza di tipo full-risk, verrà disposto da ciascuna ASR dalla data del “Verbale di collaudo tecnico funzionale” con esito positivo delle strumentazioni ad esse fornite (Art. 14)

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192. Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle singole ASR dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo dell’ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

- Accettabilità della fornitura

Il controllo quantitativo delle merci verrà effettuato all’atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini di ogni singola Azienda Sanitaria e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione l’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, e il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro tre giorni dalla notifica della non conformità, con materiale idoneo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

- In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro tre giorni, con materiale idoneo.

- L’Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l’aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile e provvedere alla relativa sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Sanitaria.

In pendenza ed in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a disposizione del fornitore a tutto suo rischio e senza alcuna responsabilità da parte dell’Amministrazione per l’eventuale degrado e deprezzamento che il materiale dovesse subire.

Le modifiche e le varianti della fornitura sono regolate all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

- Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. e i pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alle singole ASR gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

- Modifica del contratto

Si rimanda all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 circa la modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

- Spostamento della strumentazione

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione, senza costi aggiuntivi, all’interno di un Laboratorio, tra laboratori della stessa Azienda, e tra i Laboratori delle Aziende destinatarie dell'appalto, qualora la collocazione iniziale dovesse variare a seguito di riorganizzazioni legate all’avanzamento del progetto della rete dei Laboratori.

Disinstallazione e ritiro di tutta la strumentazione al termine del contratto di fornitura.

- Tutela dei dati e riservatezza

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’osservanza, nell’espletamento della fornitura, della normativa sulla sicurezza dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il sistema offerto dovrà pertanto gestire le informazioni in conformità a detto decreto legislativo.

In particolare il sistema dovrà prevedere la definizione di profili utente atti a consentire l’accesso ai dati alle persone autorizzate, limitando la visibilità dei dati e le operazioni su di essi in funzione delle competenze.

Nell’esecuzione della manutenzione e dell’assistenza la Ditta agirà in veste di incaricata del trattamento.

- Spese

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

- Foro di competenza

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Cuneo. E’ esclusa la competenza arbitrale.

- Rinvio alle disposizioni legislative

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.

ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI

- Allegato n. 1. Tabella CQI richiesti

- Allegato n. 2. Planimetrie ASO P.O. S.Croce

- Allegato n. 3. Planimetrie ASL Asti

- Allegato n. 4. Carichi di lavoro annuali

- Allegato n. 5. DUVRI e oneri per rischi di natura interferenziale - ASO S.Croce e Carle

- Allegato n. 6. DUVRI e oneri per rischi di natura interferenziale - ASL CN1

- Allegato n. 7. DUVRI e oneri per rischi di natura interferenziale - ASL CN2

- Allegato n. 8. DUVRI e oneri per rischi di natura interferenziale - ASL AT

- Allegato n. 9. Dichiarazione e presa visione della sicurezza del lavoro

- Allegato n. 10. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà