CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI DISPOSITIVI MEDICI (COMPRENSIVI DI POMPE INFUSIONALI) PER L’ALLESTIMENTO E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI OCCORRENTI PER MESI 36 ALLE AA.SS.LL. CN1 – CN2 E ALL’A.S.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO 4

GARA N. 6335973

Struttura Complessa Acquisti

Corso Carlo Brunet, 19/A

12100 Cuneo

e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it

Art. 1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura, suddivisa in lotti, dispositivi medici (comprensivi di pompe infusionali) per l’allestimento e la somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici occorrenti per mesi  36  alle AA.SS.LL. CN1 – CN2 e all’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4.

Si precisa che l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle assume i compiti di Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice della presente procedura e che ciascuna Azienda Sanitaria, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, sarà completamente autonoma rispetto alle altre nella stipula e nelle seguenti fasi di esecuzione e verifica del contratto: emissione degli ordinativi con consegna presso i propri magazzini, liquidazione e pagamento delle relative fatture e applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali (rif. Art. 1 del Disciplinare di gara).

Le caratteristiche tecniche del materiale e i relativi quantitativi presunti per ciascuna Azienda Sanitaria sono indicati al successivo art. 5 del presente Capitolato Speciale.

Art. 2 GESTIONE DEI CONTRATTI

A seguito dell’espletamento della procedura di gara, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e previa adozione da parte dei rispettivi organi deliberanti di uno specifico provvedimento amministrativo, resta nell’esclusiva competenza sia dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo sia dell’ASL CN1 e dell’ASL CN2 per la propria singola quota di fornitura, l‘autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo (rif. art. 18 del presente Capitolato);

- stesura e sottoscrizione del contratto nella forma scelta da ciascuna Azienda sanitaria/ospedaliera (compresa anche quella della lettera commerciale);

- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;

- ricevimento fatture e relativi pagamenti;

- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all’art. 22 del presente Capitolato tecnico e d’oneri (divieto di cessione del contratto e subappalto);

- gestione dell’eventuale contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;

- supporto alla “Capofila” nell’istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi.

Ove la singola Azienda Sanitaria venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti, ne darà comunicazione all’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo in qualità di Capofila la quale potrà annullare l’aggiudicazione al fornitore, previ opportuni accertamenti su quanto comunicato.

Art. 3  DURATA DEL CONTRATTO

La durata della fornitura è stabilita in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di avvio/esecuzione della fornitura prevista nel contratto.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della fornitura per un periodo non superiore a sei mesi oltre il termine sopra citato e la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la  suppletiva fornitura senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Art. 4 RINNOVO CONTRATTUALE

L’Amministrazione appaltante, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori 36 (trentasei) mesi qualora sia ritenuto opportuno e conveniente. La controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro il termine indicato dall’Amministrazione.

Art. 5	QUANTITATIVI PRESUNTI E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

LOTTO 1 dispositivi sterili di allestimento e somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici:

|  |  | Descrizione del materiale | FABBISOGNI triennali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ASO | ASL CN1 | ASL CN2 | TOTALE |
| VOCE A | Preparazione | spike per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici universale | 15.000 | 7.000 | 1.500 | 23.500 |
| VOCEB | Preparazione | spike per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici con sistema di ancoraggio per flaconi diametro 20 mm circa | 20.000 | 15.000 | 1.500 | 36.500 |
| VOCEC | Preparazione | spike per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici con sistema di ancoraggio per flaconi diametro 13 mm circa | 15.000 | 4.000 | 1.200 | 20.200 |
| VOCE D | Preparazione | spike per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici da flaconi di piccole dimensioni | 15.000 | 2.400 | 2.400 | 19.800 |
| VOCEE | Preparazione | connettore luer lock maschio per la somministrazione di boli, prelievo e connessione con valvola bidirezionale autosigillante e anti disconnessione, con o senza siringa preassemblata | 36.000 | 7.000 | 3.000 | 46.000 |
| VOCEF | Preparazione | perforatore unico per sacca/flacone per il prelievo ed il trasferimento di farmaci e soluzioni | 36.000 | 9.000 | 3.000 | 48.000 |
| VOCEG | Preparazione | dispositivo per il prelievo ed il trasferimento di farmaci che necessitano filtrazione | 1.500 | 3.600 | 180 | 5.280 |
| VOCEH | Somministra-zione | deflussore ambrato per la somministrazione di farmaci da utilizzarsi con pompa infusionale | 30.000 | 21.000 | 25.000 | 67.000 |
| VOCEI | Somministra-zione | pompe infusionali per la somministrazione di farmaci (apparecchiature da fornire in noleggio) | 42 | 31 | 22 | 95 |

Lotto 2 – Dispositivi sterili di trasferimento a circuito totalmente chiuso, con sistema di equalizzazione della pressione che non scambia aria con l’esterno, per farmaci pericolosi.

| Descrizione del materiale | FABBISOGNI triennali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASO | ASL CN1 | ASL CN2 | TOTALE |
| Sistema chiuso composto da: - dispositivo per la ricostituzione/prelievo con sistema di ancoraggio al flacone (diametro 13 – 20 mm) - dispositivo connettore per la somministrazione di boli, prelievo e connessione con valvola bidirezionale autosigillante e antidisconnessione; nel caso in cui sia preassemblato alla siringa quest’ultima deve essere disponibile in diverse capacità (a titolo indicativo: 1 ml – 3 ml – 5 ml – 10 ml 20 ml – 30 ml – 50 ml). - dispositivo per il trasferimento del farmaco nel contenitore finale (sacca/flacone) e per la connessione del deflussore. | 300 | 50 | 600 | 950 |

Lotto 3 – Rivestimento trasparente per la protezione di sostanze fotosensibili

| Descrizione del materiale | FABBISOGNI triennali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASO | ASL CN1 | ASL CN2 | TOTALE |
| I rivestimenti trasparenti per la protezione dei contenitori contenenti sostanze fotosensibili devono possedere le seguenti caratteristiche: - essere prodotte in materiale privo di lattice - possedere un sistema di chiusura,un foro di aggancio, l’ asola di uscita per la connessione al set di somministrazione - possedere un filtro ottico che gli consenta però di mantenere la trasparenza del rivestimento. - Devono essere di diverse dimensioni per siringhe, flaconi/sacche da circa - 50-100 ml - 250 ml - 500 ml - 1000 ml - 3000 ml - siringhe | 4.500 12.500 4.500 500 12.000 12.000 | 12.000 5.000 5.000 800 5.000 / | 2.000 500 2.000 / / / | 18.500 18.000 11.500 1.300 17.000 12.000 |

Per ragioni cliniche, i quantitativi sopra indicati sono presunti e potranno pertanto variare, in più o in meno, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta o richiedere la modifica delle condizioni economiche pattuite.

# Art. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA

LOTTO 1 dispositivi sterili di allestimento e somministrazione di farmaci chemioterapici antiblastici:

Lotto 1A - spike per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici universale.

Il dispositivo deve evitare la formazione di aerosol, la fuoriuscita di farmaco e mantenere la sterilità del farmaco ricostituito. Deve essere costituito da:

- perforatore adattabile a tutti i flaconi per il recupero totale del farmaco;

- connettore con valvola bidirezionale autosigillante per evitare sgocciolamenti e/o spandimenti accidentali;

- filtro aria da 0,22 micron circa a ritenzione di aerosol.

Lotto 1B - spike per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici con sistema di ancoraggio per flaconi diametro 20 mm circa

Il dispositivo deve evitare la formazione di aerosol, la fuoriuscita di farmaco e mantenere la sterilità del farmaco ricostituito. Deve essere costituito da:

- perforatore adattabile al flacone;

- connettore con valvola bidirezionale autosigillante per evitare sgocciolamenti e/o spandimenti accidentali;

- sistema di ancoraggio antidisconessione per flaconi di diametro 20 mm circa;

- filtro aria da 0,22 micron circa a ritenzione di aerosol.

Lotto 1C - spike per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici con sistema di ancoraggio per flaconi diametro 13 mm. circa

Il dispositivo deve evitare la formazione di aerosol, la fuoriuscita di farmaco e mantenere la sterilità del farmaco ricostituito. Deve essere costituito da:

- perforatore adattabile al flacone:

- -connettore con valvola bidirezionale autosigillante per evitare sgocciolamenti e/o spandimenti accidentali

- sistema di ancoraggio antidisconnessione per flaconi di diametro 13 mm circa

- filtro aria da 0,22 micron circa a ritenzione di aerosol

Lotto 1D - spike per il prelievo e la ricostituzione di farmaci antiblastici da flaconi di piccole dimensioni

Il dispositivo deve evitare la formazione di aerosol, la fuoriuscita di farmaco e mantenere la sterilità del farmaco ricostituito. Deve essere costituito da:

- perforatore adattabile al flacone;

- connettore con valvola bidirezionale autosigillante per evitare sgocciolamenti e/o spandimenti accidentali;

- filtro aria da 0,22 micron circa a ritenzione di aerosol.

Lotto 1E - connettore luer lock maschio per la somministrazione di boli, prelievo e connessione con valvola bidirezionale autosigillante e anti-disconnessione.

Il connettore deve essere dotato di:

- sistema antidisconnessione.

- attacco distale luer lock maschio a circuito chiuso, con cappuccio di protezione;

- attacco prossimale luer lock femmina

- nel caso in cui sia preassemblato alla siringa quest’ultima deve essere disponibile in diverse capacità (a titolo indicativo 1 ml – 3 ml – 5 ml – 10 ml 20 ml – 30 ml – 50 ml).

Lotto 1F - perforatore unico per sacca/flacone per il prelievo ed il trasferimento di farmaci e soluzioni

Il dispositivo deve permettere il trasferimento di farmaci dalla siringa al contenitore finale (sacca /flacone) deve evitare la formazione di aerosol, la fuoriuscita di farmaco.

Deve essere costituito da:

- perforatore;

- filtro aria da 0,22 micron circa a ritenzione di aerosol;

- connettore con valvola bidirezionale autosigillante per evitare sgocciolamenti e/o spandimenti accidentali

Lotto 1G - dispositivo per il prelievo ed il trasferimenti di farmaci che necessitano filtrazione

Deve essere costituito da:

- perforatore con filtro aria da 0,22 micron circa a ritenzione di aerosol;

- tubo anti-inginocchiamento PVC DEHP free o altro materiale compatibile con i più noti farmaci chemioterapici antiblastici;

- accesso ad y dotato di connettore valvola bidirezionale autosigillante;

- clamp scorrevole di chiusura a pressione;

- filtro in linea da 0,2 micron ca. in polietersulfone (PES) o altro materiale equivalente;

- connettore terminale con valvola bidirezionale autosigillante per la connessione a linea infusionale.

Lotto 1H – Deflussore ambrato per la somministrazione di farmaci da utilizzarsi con pompa infusionale in PVC DEHP-free o altro materiale compatibile con i più noti farmaci chemioterapici antiblastici;

Il deflussore deve essere così costituito:

- connettore luer-lock maschio con valvola bidirezionale autosigillante a monte;

- ambrato per la somministrazione di farmaci fotosensibili in PVC-dehp-free o altro materiale compatibile con i più noti farmaci chemioterapici antiblastici;

- camera di gocciolamento ambrata con filtro da 15 micron, in PVC DEHP-free o altro materiale compatibile con i più noti farmaci chemioterapici antiblastici;

- stringi tubo o altro dispositivo per la regolazione del flusso da attivare con una sola mano;

- accesso ad Y dotato di connettore con valvola bidirezionale autosigillante per il raccordo a luer-lock maschio per la somministrazione di boli;

- attacco terminale luer lock maschio per connessione a accessi venosi con cappuccio protettivo e filtro idrofobico.

Lotto 1I– Pompe Infusionali per la somministrazione di farmaci

Le pompe volumetriche devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- materiale impermeabile e di facile igienizzazione;

- precisione volumetrica +/- 5% del valore impostato;

- programmazione del volume di infusione da 1 a 999 ml con possibili incremento massimo di 1 ml./ora;

- alimentazione a rete e a batteria ricaricabile con autonomia di almeno 3/4 ore con passaggio automatico senza discontinuità funzionale e senza necessità di riprogrammare l’apparecchiatura;

- possibilità di variare volume e quantità;

- dotazione di sistema di fissaggio su supporto mobile tipo asta portaflebo per pazienti deambulanti;

- possibilità di variazione flusso durante l’infusione;

- display con segnalazione velocità di infusione, volume infuso da inizio trattamento, stato di carica della batteria, volume rimanente;

- sensore di flusso esterno;

- allarmi acustici e visivi per aria in linea, fine infusione, occlusione, batterie scariche, malfunzionamento, raggiungimento del volume da infondere;

- funzione KVO;

- funzione stand- by;

Lotto 2 – Dispositivi sterili di trasferimento a circuito totalmente chiuso, con sistema di equalizzazione della pressione che non scambia aria con l’esterno, per farmaci pericolosi.

Il sistema deve impedire meccanicamente scambi di aria con l’esterno, una volta connesso, al fine di impedire la fuoriuscita di vapori ed aerosol. Il sistema deve essere dotato di attacchi di sicurezza che impediscano lo scambio con l’esterno in tutte le fasi di allestimento dei farmaci pericolosi (ricostituzione, prelievo, trasferimento) e di un sistema di equalizzazione della pressione.

Deve essere costituito da:

- dispositivo per la ricostituzione/prelievo con sistema di ancoraggio al flacone (diametro 13 – 20 mm)

- dispositivo connettore per la somministrazione di boli, prelievo e connessione con valvola bidirezionale autosigillante e antidisconnessione; nel caso in cui sia preassemblato alla siringa quest’ultima deve essere disponibile in diverse capacità (a titolo indicativo: 1 ml – 3 ml – 5 ml – 10 ml 20 ml – 30 ml – 50 ml).

- dispositivo per il trasferimento del farmaco nel contenitore finale (sacca/flacone) e per la connessione del deflussore.

Lotto 3 – Rivestimento trasparente per la protezione di sostanze fotosensibili

Si richiamano le specifiche tecniche dettagliatamente riportate all’articolo 5.

# Art. 7 CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE DA FORNIRE IN NOLEGGO - RIF. LOTTO N. 1

Le date di consegna e installazione dovranno essere concordate dalla Ditta aggiudicataria con congruo anticipo prendendo contatti sia con il Direttore della Struttura interessata o suo delegato, sia con le strutture di Ingegneria Clinica delle varie Aziende Sanitarie, mediante scambio di messaggi di posta elettronica, specificando tutte le informazioni e i riferimenti per essere ricontattati e assumere gli accordi del caso.

Tassativamente prima del collaudo dovranno essere forniti i manuali d’istruzione in italiano, in formato elettronico pdf.

Saranno a carico della ditta aggiudicataria:

- le spese di imballo, trasporto fino ai locali di installazione e facchinaggio;

- tutti gli oneri relativi all’installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d’arte, senza che le Aziende Sanitarie abbiano a sostenere alcuna altra spesa oltre all’offerta economica proposta in sede di gara; la ditta dovrà quindi fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie ed indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti in condizioni di efficienza e di sicurezza. In generale, qualunque operazione “consigliata” nei manuali di installazione e utilizzo si intende obbligatoria per l’installazione a cura della Ditta aggiudicataria.

- il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.

Per le varie Aziende Sanitarie i luoghi di consegna saranno i seguenti:

- AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

- La strumentazione dovrà essere consegnata non oltre 30 giorni dalla formale richiesta presso il Magazzino dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Via Monte Zovetto n. 23 - CUNEO (c/o Ospedale S. Croce) orario accettazione: 8,00-12,30 / 14-16 e recapitata direttamente nei locali della Struttura destinataria.

- AZIENDA SANITARIA REGIONALE CN1

Le apparecchiature dovranno essere consegnate non oltre 30 giorni dalla formale richiesta in parte presso il Presidio Ospedaliero di Mondovì via S. Rocchetto, 99 - Mondovì e in parte presso il Presidio Ospedaliero di Savigliano via Ospedali, 14 - Savigliano orario accettazione: 8,00-12,30 / 14-16 e recapitate direttamente nei locali delle Strutture destinatarie.

- AZIENDA SANITARIA REGIONALE CN2

- La strumentazione dovrà essere consegnata non oltre 30 giorni dalla formale richiesta presso il Servizio Farmaceutico Ospedaliero ASL CN2 P.O. Alba – Via Pierino Belli n. 26 – 12051 ALBA (CN)

- L’Amministrazione di ciascuna ASR potrà comunicare eventuale termine superiore a quanto sopra indicato per motivate esigenze tecnico/organizzative da parte della struttura interessata.

In fase di collaudo dovranno essere effettuate, da parte della ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente con idonea strumentazione regolarmente tarata. L’Azienda Sanitaria, anche tramite collaboratori esterni, potrà riservarsi il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché potranno essere richieste modifiche all’installazione ed alla configurazione affinché la fornitura in opera sia rispondente a quanto inizialmente offerto ed ordinato, nel rispetto della normativa vigente.

Se all’atto del collaudo l’apparecchiatura non risultasse rispondente ai requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni all’adeguamento ai requisiti richiesti in capitolato.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per operatori e pazienti, dimostrandone il completo e corretto funzionamento. Viene ritenuto positivo il collaudo che non presenta eventuali prescrizioni e riserve; in caso contrario la validità e la regolarità del collaudo decorre dalla data in cui tutte le eventuali prescrizioni e riserve precedentemente segnalate saranno tolte e le difformità risolte, opportunamente certificate con evidenza scritta e regolarmente verbalizzate.

La strumentazione sarà collaudata sotto il profilo clinico-funzionale a cura del personale tecnico della Ditta aggiudicataria insieme al personale della S.C. sanitaria interessata con la partecipazione e presenza del Servizio di Ingegneria Clinica. Il collaudo delle apparecchiature, eseguito in contraddittorio con il fornitore, dovrà comprendere l’accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale, al fine di constatare che le apparecchiature consegnate presentino le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà

- consegnare le copie originali dei documenti di trasporto e tutta l’ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica;

- svolgere le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature e le verifiche funzionali eventualmente previste dal costruttore e/o contenute nel manuale delle stesse, con consegna dei relativi reports debitamente firmati ed accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata all’Ingegneria Clinica;

- consegnare una copia cartacea in italiano del manuale agli utilizzatori e una copia in formato elettronico all’Ingegneria Clinica;

- apporre sulle apparecchiature fornite, in posizione ben visibile, un’etichetta indelebile riportante la dicitura “Beni di terzi”, i riferimenti della Ditta per le richieste di assistenza tecnica, gli estremi del provvedimento autorizzativo alla consegna, la data di scadenza prevista per la permanenza del bene presso l’Azienda Sanitaria.

Se gli apparecchi dispongono di cavi di tipo scollegabile, l’allacciamento delle apparecchiature all’alimentazione elettrica dovrà essere effettuato con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove avrà luogo l’installazione.

Al termine previsto del periodo di noleggio, la ditta dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature dandone formale comunicazione alla S.C. Acquisti e alla S.S. Ingegneria Clinica di ciascuna ASR.

Art. 8 CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nella quantità di volta in volta ordinata,  entro 10 giorni effettivi dalla data della richiesta, franco Magazzini dell’Azienda Sanitaria ordinante.

In casi particolari, qualora l’Azienda Sanitaria dichiari l’ordine “urgente”, la consegna dovrà avvenire entro 48 ore dalla data dell’ordine trasmesso via fax.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

In osservanza a quanto disposto dall’art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell’obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata.

Fino al momento della consegna presso il magazzino dell’Azienda Sanitaria, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Saranno respinte consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto richiesto; resta peraltro inteso che non potrà addebitarsi all’Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l’eventuale perdita o deperimento di merce.

Il fornitore sarà tenuto a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre, al momento del ricevimento, di almeno 2/3 del periodo di validità.

Durante il periodo di fornitura le eventuali consegne che non risulteranno preventivamente autorizzate dall’Azienda Sanitaria saranno a totale carico della Ditta.

Art. 9  ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE – RIF. LOTTO 1

La fornitura oggetto del presente capitolato deve comprendere una garanzia con assistenza e manutenzione del tipo FULL-RISK per tutta la durata contrattuale, decorrente dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature.

Detta garanzia dovrà coprire:

1)  garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art.1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.);

2)  manutenzione completa della strumentazione offerta come segue:

a) manutenzione preventiva (programmata)

La manutenzione preventiva comprende, secondo le prescrizioni del costruttore (in accordo a quanto dichiarato nella documentazione tecnica e nei manuali d’uso) le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura.

Il fornitore dovrà rispettare il numero previsto degli interventi dichiarati nel corso dei quali saranno eseguite le operazioni contemplate dalle check lists fornite dal produttore con rilascio dei reports relativi; oltre che in sede di collaudo funzionale, la ditta aggiudicataria dovrà inoltre eseguire con periodicità annuale le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature offerte, con strumento dotato di certificato di taratura in corso di validità e consegna dei risultati alle strutture di Ingegneria Clinica.

A conclusione di ciascun intervento di manutenzione preventiva, i tecnici della Ditta dovranno applicare sulle apparecchiature etichette indelebili riportanti la data di esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e funzionali e il periodo di validità delle stesse, in modo che il personale utilizzatore possa avere immediata contezza del loro stato di verifica. Tali etichette dovranno essere posizionate preferibilmente vicino ai dati di targa dell’apparecchio. In occasione degli interventi successivi, quelle riferite agli interventi precedenti dovranno essere rimosse, oppure nascoste dall’etichetta più recente.

I rapporti di lavoro relativi agli interventi di manutenzione dovranno essere sempre chiaramente riconducibili agli apparecchi: oltre al numero di serie, o di configurazione adottato dalla Ditta, essi dovranno riportare sempre la data di esecuzione dell’attività, essere controfirmati da parte del personale delle Azienda Sanitarie ed essere consegnati in copia alle Ingegnerie Cliniche;

b) manutenzione correttiva (su chiamata)

Onde porre rimedio ad occasionali problemi tecnici la manutenzione correttiva è riferita a guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale e comprende la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant’altro componga l’attrezzatura nella configurazione fornita e necessaria al buon funzionamento. Detta manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

- assistenza telefonica: numero illimitato di interventi su chiamata per un primo tentativo di risoluzione assistita dei guasti;

- assistenza in loco: tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative consecutive dalla chiamata, esclusi sabato e festivi; se il guasto non fosse riparabile con conseguente fermo macchina, entro 2 gg lavorativi dal primo intervento, deve essere garantita la sostituzione dello strumento.

Rientrano in quest’ambito anche tutti gli interventi disposti da parte del fabbricante delle apparecchiature a seguito dell’emissione di specifici avvisi di sicurezza;

c) manutenzione evolutiva

Per l’apparecchiatura e per ciascun dispositivo opzionale installato il fornitore dovrà erogare a proprio carico onere e spese un servizio volto ad aggiornare l’hardware e il software in conformità a eventuali aggiornamenti normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice.

La Ditta deve dichiarare:

- caratteristiche organizzative del servizio di manutenzione / assistenza tecnica specificando la sede del Centro di assistenza competente, modalità di contatti immediati, il numero dei Tecnici disponibili presso tale sede ed eventuali centri alternativi in grado di soddisfare le esigenze del momento;

- eventuali condizioni migliorative relative ai tempi di intervento rispetto a quanto richiesto al precedente punto 2 b).

Art. 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO – RIF. LOTTO N. 1

La Ditta dovrà informare, formare e addestrare i propri operatori ed eventualmente sottoporli a sorveglianza sanitaria, preventivamente all’accesso all’Azienda Sanitaria ordinante, in relazione ai rischi, misure e norme comportamentali presenti nel Documento sulla sicurezza sul lavoro in azienda ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

A tal fine la Ditta offerente dovrà trasmettere opportuna dichiarazione, avvalendosi del modello ALLEGATO 5 del “Disciplinare di Gara”, che dovrà essere inserita nella busta n. 1 – Documentazione Amministrativa.

Oneri della Sicurezza

Il computo metrico estimativo degli oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) è così determinato:

|  | LOTTO N. 1 |
| --- | --- |
| ASO S. CROCE E CARLE | Euro 550,00 |
| ASL CN1 | Euro 250,00 |
| ASL CN2 | Euro 1.800,00 |
| Importi complessivi | Euro 2.600,00 |

Si precisa che sono stati predisposti i seguenti D.U.V.R.I in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi. Si allegano pertanto i seguenti documenti che dovranno essere sottoscritti dalla Ditta aggiudicataria previe eventuali modifiche e/o integrazioni:

- Allegato 9 “D.U.V.R.I.” dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo;

- Allegato 10 “D.U.V.R.I.” dell’Azienda Sanitaria CN1

- Allegato 11 “D.U.V.R.I.” dell’Azienda Sanitaria CN2.

Si rammenta inoltre che l’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i stabilisce che il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Resta comunque inteso che la Ditta aggiudicataria, prima della consegna delle apparecchiature, dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che si renderanno necessarie per la firma presso le varie A.S.R. dei DUVRI e dei relativi documenti allegati

Art. 11  AVVISI DI SICUREZZA

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente, dovrà informare, entro 48 ore dall’evento, il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici presso la S.C. Farmacia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, nonché l’Azienda Sanitaria ordinante, tramite lettera di informazioni di sicurezza – Avvisi di Sicurezza – nonché provvedere alla comunicazione all’Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all’Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

Tale obbligo deve intendersi altresì riferito alla fornitura della campionatura.

Art. 12    ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

Il Personale della Struttura utilizzatrice dovrà essere istruito e addestrato, in loco, all’uso dei sistemi tecnologici forniti tramite corsi in orari concordati con le Aziende Sanitarie interessate; detto corso di addestramento dovrà essere ripetuto nell’ipotesi di un aggiornamento tecnologico del sistema nel corso del periodo contrattuale.

Per alcuni operatori dovranno prevedersi corsi di approfondimento e risoluzione dei problemi tecnici  da tenersi presso la sede della Ditta aggiudicataria; tutti i corsi devono intendersi a totale carico della Ditta aggiudicataria. Modalità e tempistiche dei corsi dovranno essere concordate con il Direttore della Struttura interessata.

Art. 13  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a dare comunicazione ad ogni Azienda dell’Area Interaziendale di Coordinamento delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei prodotti.

Le parti potranno ritenere esteso il capitolato anche ai dispositivi posti dalla Ditta affidataria successivamente in commercio o comunque non contemplate nell’offerta, qualora le Aziende dell’Area Interaziendale di Coordinamento riterranno tali prodotti innovazione tecnologica meritevole di applicazione in sostituzione o in affiancamento a quelli aggiudicati.

In relazione a tali beni la Ditta aggiudicataria dovrà applicare le medesime condizioni economiche dei prodotti sostituiti o affiancati. A tal fine le Strutture Amministrative competenti sono autorizzate dall’Amministrazione di ogni Azienda dell’Area Interaziendale di Coordinamento ad introdurre detti dispositivi nei limiti del budget assegnato e previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture Sanitarie interessate.

Art. 14 ACCETTABILITA’ DELLA FORNITURA

Il controllo quantitativo delle merci consegnate verrà effettuato all’atto delle consegne.

La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i magazzini  delle Aziende Sanitarie  e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal  fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all’accettazione  l’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa  in sede di effettivo utilizzo  dei dispositivi consegnati.

I prodotti che presenteranno difetti e discordanze verranno tenuti  a disposizione del Fornitore  e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario, e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni lavorativi, con materiale idoneo. L’accettazione della merce non solleverà il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all’atto della consegna. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti utilizzatori, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche  tecniche dichiarate dalla Ditta. Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l’aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile provvedendo alla sostituzione entro 48 ore.

L’Azienda Sanitaria non assumerà comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

ART. 15 PENALITA’ RELATIVE ALL’APPARATO STRUMENTALE – RIF. LOTTO N. 1

Ritardi consegna strumentazione

Qualora la Ditta non provvedesse alla consegna dell’apparecchiatura relativa alla  fornitura in oggetto, nei termini stabiliti, si procederà come segue:

per un ritardo ingiustificato fino a 30 giorni l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale del 0,5% dell’importo complessivo di fornitura  per ogni giorno di ritardo;

per un ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell’aggiudicazione senza obbligo di diffida.

Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza tecnica

Per ogni giorno di ritardo o di superamento dei limiti temporali stabiliti per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l’Amministrazione potrà applicare una penale pari allo 0,5% dell’importo complessivo di fornitura.

L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste non fossero bastanti.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 16 CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE ED INADEMPIENZE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA CONSEGNA DEL MATERIALE DI CONSUMO

Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Sanitaria potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa.

In caso  di  ingiustificato ritardo   nelle consegne,  l’Azienda Sanitaria potrà applicare una penale a carico del fornitore inadempiente pari al 2% dell’importo della merce non consegnata e per ogni giorno di ritardo. Le eventuali penalità ed il maggior prezzo  per l’acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto all’appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo tre successive contestazioni scritte  per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni,  l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto avverrà di diritto  qualora la stazione appaltante dovesse deliberare di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., dando comunicazione di tale volontà con lettera raccomandata al soggetto aggiudicatario, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’Art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- nei casi di subappalto non autorizzati e cessione del contratto in deroga a quanto specificato all’Art. 118 D.Lgs. 163/06;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

L’Azienda Sanitaria avrà, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza obbligo di diffida o di altro atto giudiziale (fatto salvo il diritto al contraddittorio), dopo tre successive contestazioni scritte per violazione degli obblighi contrattuali, con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata A.R.. In tali casi l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di affidare il contratto al concorrente che segue in graduatoria o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

Art. 18 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e a favore delle Aziende Sanitarie Locali CN1 e CN2 distinti depositi cauzionali, nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della fornitura aggiudicata, IVA esclusa, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e ciascuna Azienda Sanitaria, salvo l’esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali inadempimenti.

L’importo della garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.

La cauzione verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto.

La mancata costituzione della  garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.

La cauzione cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Art. 19 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Secondo le previsioni della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle singole ASR dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia delle Finanze.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

In particolare per quanto attiene la fornitura delle pompe infusionali di cui al lotto n. 1, si precisa che i pagamenti saranno effettuati al ricevimento del certificato di collaudo funzionale, a cura della ditta fornitrice, sottoscritto dal Responsabile della Struttura interessata e dal certificato di collaudo tecnico rilasciato dalla Struttura di Ingegneria Clinica di ciascuna Azienda Sanitaria.

La quota di noleggio sarà liquidata in rate trimestrali posticipate.

###### Art. 20  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.. I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

Art. 21  REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi  è regolata dalle prescrizioni dettate, per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Art. 22  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  E SUBAPPALTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo quanto previsto nell’Art. 116 del medesimo decreto.

Il subappalto sarà consentito, per le parti di fornitura indicate in sede di offerta, se  autorizzato da ciascuna Azienda Sanitaria -  nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.

L’eventuale subappalto non autorizzato farà sorgere nell’Amministrazione appaltante il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

In caso di subappalto autorizzato resterà ferma la responsabilità della ditta contraente, che continuerà a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall’Amministrazione appaltante.

Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 23 SPESE

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 24 FORO DI COMPETENZA

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il fornitore e l’Azienda Ospedaliera Capofila, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla “Capofila” sarà competente esclusivamente il Foro di Cuneo.

In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 25 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non previsto dal  presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.