CHIARIMENTI PUBBLICATI SUL SITO INFORMATICO

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

www.ospedale.cuneo.it

FORNITURA, IN SERVICE, IN UNICO LOTTO, DI SISTEMI DIAGNOSTICI AD ALTA AUTOMAZIONE PER AREA SANGUE CORE LAB PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I LABORATORI HUB DI CUNEO E ASTI E DI SISTEMI ANALITICI PER ESAMI EMOCROMOMETRICI E DI COAGULAZIONE PER I RISPETTIVI LABORATORI SPOKE E PUNTI ANALISI DELLE DUE AREE . GARA N. 6691589 – CIG N. 7012202C23.

Domanda 1

Articolo 5 Analizzatori Automatici : pag. 12 punto 38. Alloggiamento fronte macchina:

precisare cosa si intenda per caricamento fronte macchina in continuo.

Risposta  1

Per “alloggiamento fronte macchina” deve intendersi il numero di campioni caricabili, in continuo, nel buffer dell’analizzatore/sistema analitico ematologico in caso di blocco dell’automazione.

Viene richiesto, di minima, la possibilità di caricare, in continuo, sul buffer dell’analizzatore ematologico almeno 100 campioni.

Qualora venga offerto un sistema ematologico modulare, fornito di un unico buffer, questo deve garantire la possibilità di caricare, in continuo, almeno 200 campioni.

******

Domanda 2

Articolo 5.2 Analizzatori Automatici (Spoke h 24): Pag.15 punto 12-13-14

Si chiede di precisare il numero dei reticolociti, liquidi biologici ed eventuali strisci, negli Spoke di Savigliano e Mondovì, in quanto non indicati nella tabella esami anno ematologia.

Allegato n. 4A e 4B carichi di lavoro annuali

Risposta  2

Si fornisce Allegato n. 4A e 4B integrato con i dati mancanti

******

Domanda 3

Articolo 5.3 Analizzatori Automatici (Punti Analisi): pag. 17 punto 2

identificazione positiva dei campioni (anche Stat) e dei rack;

Si chiede di precisare se sia sufficiente l'identificazione positiva del campione

Risposta 3

Relativamente agli analizzatori ematologici da prevedere sui Punti Analisi è sufficiente l’identificazione positiva dei campioni.

Cuneo, 08 Maggio  2017

S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura CARIGNANO

(f.to in originale)