[image: image2.wmf] 

Via Michele Coppino, 26   

-

  12100  CUNEO

 

Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545

 

Email:              

as

o.cuneo

@

cert.legalmail.it

 

 

Sito web:         http://www.ospedale.cuneo.it

 

 

       P.I./Cod. Fisc. 01127900049

 

AZIENDA OSPEDALIERA

 

S. CROCE E CARLE di CUNEO

 



[image: image3.png]BB REGIONE Non c’é cura
B W PIEMONTE senza cuore

www.regione.piemonte.it/sanita | (sistema Sanitario Regionale del Piemonte





Cuneo, 18 GENNAIO  2016 
CHIARIMENTI  

PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE IMPIANTABILE PER ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTE PER 24 MESI ALL’AIC 4 - GARA N. 6209266 – CIG VARI.
Richiesta 1:
(lotti 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22)  Alla luce del chiarimento 21, pubblicato il 23.12.2015, dove viene precisato che la richiesta di "Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici", si deve intendere, come "avvisi paziente", si richiede che vengano considerate valide modalità differenti, ad esempio l'avviso all'interrogazione del dispositivo o il  monitoraggio remoto, 
Risposta 1:
La funzione di allerta del paziente può avvenire in qualunque modo ( sonoro, vibrazione, sistema home  monitoring).
--------------------------------------
Richiesta 2:
Lotto 5 e 6: Nel titolo/descrizione dei lotti non viene richiesta espressamente la presenza del sensore, di conseguenza si chiede se nei lotti 5 e 6 saranno ritenute idonei solo dispositivi DDD privi della funzione rate responsive oppure se saranno considerate idonee anche offerte di pacemaker rate responsive DDDR (attinenti invece ai lotti 7 e 8).
Risposta 2:
La presenza del sensore non è richiesta, ma verranno considerate idonee anche offerte con sensore.
--------------------------------------
Richiesta 3:
Lotto 6: Tra i requisiti minimi è richiesta la "Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare". In letteratura scientifica non esiste nessuna evidenza tale da poter considerare la cattura automatica nella camera atriale un requisito minimo ed è tra l'altro una funzione generalmente non presente nei pacemaker non rate-responsive DDD. Si chiede pertanto di definire la "Gestione automatica della cattura atriale" come requisito "preferenziale", per dare modo anche a tutte le aziende di poter sottoporre proposte valutabili.

Risposta 3:
Si confermano i requisiti indicati nel Capitolato tecnico.
--------------------------------------
Richiesta 4:
Lotto 6: Nel titolo del lotto e nei requisiti minimi non viene richiesta espressamente la presenza del sensore, ma nei requisiti minimi viene richiesta il "modo di stimolazione VVIR" e "Cambio modo in caso di aritmia atriale conversione automatica del modo, con modo di backup programmabile anche in modalità rate-responsive" che sono funzioni relative a pacemaker dotati di sensore. Si chiede che queste due caratteristiche vengano eliminate in modo da poter offrire un pacemaker non rate-responsive DDD.
Risposta 4:
Si confermano i requisiti indicati nel Capitolato tecnico
--------------------------------------
Richiesta 5:
Lotto 5: A seguito della risposta ai chiarimenti pubblicati in data 23/12/2015 è stato eliminato il requisito preferenziale "Compatibilità MRI". Si chiede pertanto di verificare il punteggio tecnico in quanto nella tabella relativa ai sub criteri e sub punteggi prevista all'art. 9 del Disciplinare di gara il totale non corrisponde a 49 punti. (In alternativa eliminando la voce "Valutazione aggiuntiva delle caratteristiche oltre i requisiti minimi" in quanto non sono più presenti requisiti preferenziali.)

Risposta 5:
Il punteggio di 49 punti resta naturalmente invariato e il criterio “Valutazione aggiuntiva delle caratteristiche oltre i requisiti minimi" permane per dare la possibilità alla Commissione Giudicatrice di valutare comunque eventuali caratteristiche migliorative del prodotto oltre ai requisiti minimi.
--------------------------------------
Richiesta 6:
I trasmettitori per il monitoraggio remoto sono considerati prodotti accessori, pertanto confermate che possono essere forniti in uso accessorio gratuito?

Risposta 6:
Si è possibile










[image: image1.emf] Pagina 1 di 2

[image: image2.wmf]