- CHIARIMENTI PUBBLICATI SUL SITO INFORMATICO

- DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO

- www.ospedale.cuneo.it

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CAMICI, TELINI E PACKS STERILI MONOUSO OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER MESI TRENTASEI - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - GARA N. 7137880 CIG VARI.

- Quesito n. 1:

In merito alla presentazione della campionatura è specificato che ogni prodotto offerto debba essere in confezione originale di vendita. Potreste chiarire cosa si intenda per confezione originale di vendita: se confezionamento primario o la scatola di cartone esterna?

Nel caso in cui la scatola esterna di vendita dei prodotti offerti contenga molti pezzi al suo interno è concesso inviare i box/dispenser presenti al suo interno?

- Risposta n. 1:

- Per confezione originale di vendita si intende: Confezionamento primario.

- Quesito n. 2:

Nel disciplinare di gara a pag. 30 è specificato che tutta la documentazione da produrre debba essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.

Potreste chiarire se sia sufficiente, in caso di presentazione di documentazione in lingua straniera, corredare la stessa di traduzioni e relativa dichiarazione di conformità delle stesse ai sensi del D.P.R. 445/2000?

- Risposta n. 2:

E’ sufficiente, in caso di presentazione di documentazione in lingua straniera, corredare la stessa di traduzioni e relativa dichiarazione di conformità delle stesse ai sensi del D.P.R. 445/2000.

- Quesito n. 3:

Disciplinare di gara. Punto 16 – contenuto della busta tecnica:

Si chiede di specificare che cosa si intende per controlli effettuati? A che cosa si riferiscono i  controlli e sulla base di quali normative devono essere effettuati? Si chiede conferma che per controlli si intende il controllo in accettazione previsto secondo la ISO9001/2008 e 13485/2012.

- Risposta n. 3:

Si conferma che si intende l’aderenza ai requisiti di qualità previsti dalla EN ISO 13485, che include aspetti dello standard ISO 9001 e requisiti specifici per il settore dei dispositivi medici.

- Quesito n. 4:

Per “eventuali dichiarazioni e certificazioni di qualità di produzione rilasciate da enti autorizzati riferita specificamente all’officina di produzione dei prodotti offerti” confermate che sono la ISO9001/2008 e 13485/2012?

Inoltre la nostra azienda offrirà il prodotto come fabbricante in OBL; le certificazioni di qualità devono essere riferite:

  - Al fabbricante

  - All’officina di produzione intesa come sito produttivo del produttore. Si specifica che le generalità del sito produttivo costituiscono generalmente elemento coperto da segreto tecnico-commerciale.

Nel caso in cui la vostra richiesta si riferisca punto2, è sufficiente una dichiarazione da parte del fabbricante circa il rispetto degli standard di qualità da parte del produttore?

- Risposta n. 4:

Si conferma: la EN ISO 13485:2012 è stata armonizzata in considerazione delle tre Direttive sui Dispositivi (Dispositivi Medici, Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro e Dispositivi Medici Impiantabili Attivi), quindi la certificazione in accordo a questa norma da parte di un organismo di certificazione accreditato presume automaticamente il rispetto delle clausole specifiche presenti in queste tre direttive.

- Quesito n. 5:

Si chiede conferma che “la copia del certificato rilasciato dall’ente notificato” è il CE?

Inoltre in riferimento sempre al certificato di cui sopra si chiede in seguito “copia dell’allegato/i dai quali si rilevi chiaramente:

- qual è  l’ente Notificato che ha rilasciato il documento

- la procedura adottata dal fabbricante per ottenere la certificazione

- lo stabilimento di produzione

- la conformità rispetto alla Direttiva 98/79”

Qual è l’allegato a cui si riferisce?

- Risposta n. 5:

Si conferma che si tratta del Certificato CE.

- Quesito n. 6:

Si chiede conferma che per il lotto 6 “Camici chirurgici effetto barriera, non sia richiesta la conformità alla Direttiva 98/79, che riguarda i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

- Risposta n. 6:

La richiesta di conformità rispetto alla Direttiva 98/79CE si tratta di un refuso in quanto, trattandosi di Dispositivi Medici, si richiede la conformità rispetto alla Direttiva 93/42/CEE.

- Quesito n. 7:

Griglia di valutazione: Sulla base di quale criterio valutate l’idrorepellenza e la protezione effetto barriera?

- Risposta n. 7:

Sulla base di quanto riportato nella documentazione tecnica delle ditte offerenti e  dell’esito delle prove della campionatura.

- Quesito n. 8:

Tra i requisiti essenziali dei dispositivi medici – art. 6 del Capitolato speciale, si chiede un residuo di ossido di etilene all’interno della busta inferiore a 2 ppm; si specifica che secondo UNI ISO 10993-7 il limite è 10 µg/cm2.

- Risposta n. 8:

Si conferma che i limiti tollerabili per i residui di ossido di etilene sono indicati nella norma UNI EN ISO 10993-7:2009, attualmente in vigore.

- Quesito n. 9:

Compilazione DGUE:

1) Si chiede conferma che della parte IV va compilata soltanto la Sezione A relativa all’idoneità.

2) Si conferma che la parte IV Sezione C “Capacità tecnica e professionale” non va compilata e che la medesima capacità è comprovata dall’invio della campionatura come indicato a pag. 18 punto 7.3 del Disciplinare?

- Risposta n. 9:

- Si conferma sia il punto 1 che il punto 2.

- Quesito n. 10:

A pag. 38 del disciplinare di gara, fra le richieste tecniche, richiedete la conformità rispetto alla Direttiva 98/79CE, ma questa si riferisce ai dispositivi medici in Vitr, chiediamo se tale richiesta sia un refuso.

- Risposta n. 10:

- Si conferma che trattasi di un refuso. Il riferimento corretto è pertanto la direttiva 93/42/CEE.

- Cuneo, 12 Settembre 2018

- S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI

IL DIRETTORE f.f.

-  Dott. Claudio CALVANO -

(f.to in originale)