PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE, IN CONTO DEPOSITO, DI SISTEMI PER EMBOLIZZAZIONE ENDOVASCOLARE E MICROVASCOLARE  OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO  - S.C. RADIODIAGNOSTICA – GARA N. 7550911 CIG N. 80473757ED E GARA N. 7586697 CIG N. 8088385A72.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre, si è riunita in modalità di videoconferenza – per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alle gare in oggetto – la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero milleduecentonovanta  del nove dicembre duemiladiciannove e così composta:

	Dr.
	Alberto
	BALDERI

	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Enrico
	PEANO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Alle ore otto e minuti quarantacinque del giorno sopra indicato, il Segretario Verbalizzante – presso la saletta riunioni della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sita al numero diciannove/A di C.so Brunet in cui è stato collocato un device con microfono e webcam – accede all’applicazione TIM Work avviando la funzione Web Conference e alle ore nove e minuti dieci tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice si collegano alla stanza virtuale utilizzando il link di accesso inviato precedentemente via mail.    

Premesso quanto sopra si rileva che la Commissione, a seguito dell’esame della documentazione tecnica e tenuto conto dell’esito delle prove della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, attribuisce i seguenti punteggi in ordine al criterio “Caratteristiche tecnico - qualitative” - avente punteggio massimo 70 punti come da disciplina di gara:
RIFERIMENTO GARA N 7550911 CIG N. 80473757ED.
n. 60



Sistemi per embolizzazione endovascolare autoespandibili tipo tappo plug, in nitinol

	
	MAX PUNTI
	ABBOTT MEDICAL ITALIA 
	SANITEX

	Codici offerti


	
	Amplatzer 

Vascular Plug 4

Cod. 9-AVP038-xxxx

Amplatzer

Vascular Plug

Cod. 9-PLUG-xxx
	Cera Vascular Plug

   Cod. LT-PLUG-

04/06/08/10/12/14/16/18/20/22/24

	Gamma misure
	10
	10
	10

	Navigabilità nel microcatetere
	5
	5
	2

	Tempo di occlusione
	10
	10
	6

	Conformabilità all’interno del vaso
	15
	15
	9

	Adeguatezza all’anatomia vasale
	15
	15
	6

	Meccanismo di rilascio
	10
	10
	3

	Sistema di introduzione dentro al catetere portante angiografico
	5
	5
	0

	TOTALE PUNTI


	70
	70
	36


RIFERIMENTO GARA N. 7586697 CIG N. 8088385A72.
n. 40


Sistemi per embolizzazione endovascolare autoespandibili tipo tappo plug, introducibili con

microcatetere a rilascio controllato

	
	MAX PUNTI

	MEDTRONIC ITALIA

	Codici offerti


	
	Micro Vascular Plug

Cod. MVP-3Q/5Q/7Q/9Q



	Gamma misure
	10
	9

	Navigabilità nel microcatetere
	5
	5

	Tempo di occlusione
	10
	5

	Conformabilità all’interno del vaso
	15
	10

	Adeguatezza all’anatomia vasale
	15
	10

	Meccanismo di rilascio
	10
	10

	Sistema di introduzione dentro al catetere portante angiografico
	5
	5

	TOTALE PUNTI

	70
	54


Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

GARA N 7550911 CIG N. 80473757ED:
n. 60



Sistemi per embolizzazione endovascolare autoespandibili tipo tappo plug, in nitinol

Ditta Abbott Medical Italia S.p.A.

punti 70
Ditta Sanitex
S.p.A.



punti 36
GARA N. 7586697 CIG N. 8088385A72.

n. 40


Sistemi per embolizzazione endovascolare autoespandibili tipo tappo plug, introducibili con

microcatetere a rilascio controllato

Ditta  Medtronic Italia S.p.A.


punti 54
Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore nove e minuti venticinque, si dichiara chiusa la seduta riservata collegiale – effettuata in modalità di videoconferenza “a distanza” – e si concorda che il presente verbale venga trasmesso dal Segretario Verbalizzante, per l’approvazione formale di tutte le sue parti mediante sottoscrizione, a tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice:

	Dr.
	Alberto
	BALDERI

	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Enrico
	PEANO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr.ssa 
	Marianna
	MONDINI
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Pagina 1 di 3

