*Cuneo, 09 ottobre 2020*

**CHIARIMENTI**

**FORNITURA IN SERVICE DI UN ANALIZZATORE DEDICATO PER IL DOSAGGIO DELLE HBA2 E DELLE VARIANTI EMOGLOBINICHE CON TECNICA IN HPLC IN AUTOMAZIONE TOTALE OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI.**

**GARA N. 7855897 CIG 8410376DD2**

**Chiarimento n. 1**

In riferimento al "Disciplinare di Gara" e precisamente pag. 8/45 punto 4 sez. 4.2 "Opzioni e rinnovi", vi chiediamo di confermare, non trovando congruità tra l'importo a base d'asta (210.000€ per 5 anni) e l'importo rinnovo per anni due (110.000€) vi chiediamo di confermare che l'importo annuale della gara è 55.000€ anno.

**Risposta al chiarimento n. 1**

Si conferma che l'importo a base di gara ammonta a Euro 210.000€ per 5 anni.

Si specifica altresì che l'importo presunto di rinnovo per anni due è stato quantificato includendo l'opzione della variazione contrattuale complessiva di euro 26.000,00 ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

**Chiarimento n. 2**

In riferimento al "Disciplinare di Gara", e precisamente pag. 36/45 punto 19 sez 19.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" tab.1 Ref.9, vi chiediamo se sia possibile offrire un controllo di qualità per le emoglobine patologiche HbS e HbC e quale punteggio verrebbe attribuito.

**Risposta al chiarimento n. 2**

Il requisito in oggetto prevede una valutazione tabellare; la mancata disponibilità del controllo per HbD non risponde al requisito, di conseguenza non verrà assegnato punteggio.

**Chiarimento n. 3**

In riferimento al "Capitolato speciale descrittivo prestazionale", e precisamente pag. 6/24 punto Art.4 N° 6.000 varianti emoglobine / anno, vi chiediamo di precisare il numero di sedute anno ed il numero di controlli e livello per singola seduta.

**Risposta al chiarimento n. 3**

Sono da prevedersi 3 sedute settimanali; per ogni seduta vengono inseriti CQI su due livelli.

**Chiarimento n. 4**

Si chiede di chiarire se il numero da voi indicato, e precisamente 6.000 test, è già comprensivo delle corse dedicate alle calibrazioni e/o controlli.

**Risposta al chiarimento n. 4**

Il numero indicato non è comprensivo delle corse dedicate alle calibrazioni ed ai controlli, che devono essere computati in aggiunta ai test previsti.

*S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI*

*IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*

*-Dott. Claudio CALVANO -*

*(Firmato in originale)*