Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, suddivisa in lotti, di materiale impiantabile per elettrofisiologia occorrente per 24 mesi  all’AIC 4 – Gara n. 6209266 - CIG vari

CAPITOLATO TECNICO

CARATTERISTICHE E QUANTITATIVI PRESUNTI DEI DISPOSITIVI OGGETTO DELLA FORNITURA

Lotto 1

PACEMAKER MONOCAMERALE SSI E RELATIVO CATETERE

Requisiti minimi

- Modo di stimolazione: SSI, SST,SOO

- Frequenza di Stimolazione programmabile da 40 a 120 bpm

- Output: almeno 5 V di uscita in ampiezza e 1ms di durata

- Sistema di Connessione IS-1

- Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI per sostituzioni anche con adattatore

- Peso inferiore ai 28 grammi

- Funzione di Isteresi programmabile

- Programmazione del valore di Sensing fino ad un valore minimo di 0,5mV

- Cateteri di dimensioni non superiori a 8Fr

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 20 | 40 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 5 | 10 |

Lotto 2

PACEMAKER MONOCAMERALE SSIR MULTIPROGRAMMABILE E RELATIVO CATETERE

| Requisiti minimi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Modo di stimolazione: SSI, SST,SOO, SSIR |  |  |  |  |
| - Output: Almeno 5V di uscita in ampiezza e 1ms di durata |  |  |  |  |
| - Sistema di Connessione IS-1 o 3,2 mm |  |  |  |  |
| - Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI per sostituzioni anche con adattatori |  |  |  |  |
| - Peso inferiore ai 25 grammi |  |  |  |  |
| - Funzione di Isteresi programmabile |  |  |  |  |
| - Programmazione del valore di Sensing fino ad un valore minimo di 0,5mV |  |  |  |  |
| - Gestione automatica del Sensing |  |  |  |  |
| - Programmabilità di sensore accelerometrico |  |  |  |  |
| - Sistema avanzato per gestione automatica della soglia ventricolare |  |  |  |  |
| - Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere |  |  |  |  |
| - Possibilità di eseguire SEF da programmatore |  |  |  |  |
| - Cateteri di dimensioni non superiori a 8Fr |  |  |  |  |
| Requisiti preferenziali: |  |  |  |  |
| - Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |  |  |
| - Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare con possibilità di gestione battito-battito |  |  |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 15 | 30 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 10 | 20 |

Lotto 3

PACEMAKER MONOCAMERALE SSIR MULTIPROGRAMMABILE CON FUNZIONI AVANZATE E RELATIVO CATETERE

| Requisiti minimi |  |
| --- | --- |
| - Modo di stimolazione: SSI, SST,SOO, SSIR |  |
| - Output: Almeno7,5V di uscita in ampiezza e 1ms di durata - Certificazione compatibilita MRI sia del generatore che dei cateteri |  |
| - Sistema di Connessione IS-1 |  |
| - Peso inferiore ai 25 grammi |  |
| - Gestione automatica del Sensing |  |
| - Programmabilità di sensore accelerometrico |  |
| - Sistema avanzato per gestione automatica della soglia ventricolare |  |
| - Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere |  |
| - Possibilità di eseguire SEF da programmatore |  |
| - Disponibilità di connessione 5/6 mm per sostituzioni anche con adattatori |  |
| - Cateteri di dimensioni non superiori a 8Fr |  |
| - Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |

| Requisiti preferenziali: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare full body |  |  |  |
| - Compatibilità con sistema di controllo remoto |  |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 15 | 30 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 10 | 20 |

Lotto 4

PACEMAKER MONOCAMERALE CON DIPOLO DI SENSING ATRIALE FLOTTANTE E RELATIVO CATETERE

Requisiti minimi

- Pacemaker VDDR multi programmabile

- Modo di stimolazione: VVIR, VDDR

- Output: Almeno 7,5V di uscita in ampiezza e 1ms di durata

- Sistema di Connessione IS-1 o 3,2 mm

- Programmabilità di sensore accelerometrico

- Programmabilità del sensing Atriale fino a volori di 0,1 mV

- Ritardo AV variabile programmabile fino a 300 ms provvisto di Isteresi con funzione di Scansione e Ripetitiva

- Cambio modo in caso di aritmia atriale conversione automatica del modo, con modo di backup programmabile

- Misura in telemetria del valore dell'impedenza del catetere, dello stato della batteria, e dell'energia di stimolazione con calcolo della vita teorica residua

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 15 | 30 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 5 | 10 |

Lotto 5 PACEMAKER BICAMERALE DDD E RELATIVI CATETERI

Requisiti minimi

| - Modo di stimolazione: DDD,VDD, VVI, DOO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Peso non superiore ai 28 grammi |  |  |  |  |
| - Programmabilità disgiunta di Sensing e Pacing atriale e ventricolare |  |  |  |  |
| - Output: almeno 5 V di uscita in ampiezza e 1ms di durata |  |  |  |  |
| - Sistema di Connessione IS-1 o 3,2 mm |  |  |  |  |
| - Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI per sostituzioni anche con adattatore |  |  |  |  |
| - Ritardo AV variabile programmabile fino a 300 ms provvisto di Isteresi con funzione di Scansione e Ripetitiva |  |  |  |  |
| - Cambio modo in caso di aritmia atriale conversione automatica del modo, con modo di backup programmabile |  |  |  |  |
| - Misura in telemetria del valore dell'impedenza del catetere, dello stato della batteria, e dell'energia di stimolazione con calcolo della vita teorica residua |  |  |  |  |
| - Cateteri di dimensioni non superiori a 8 Fr |  |  |  |  |
| Requisiti preferenziali: |  |  |  |  |
| - Compatibilità MRI |  |  |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 50 | 100 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 10 | 20 |

Lotto 6

PACEMAKER BICAMERALE CON FUNZIONI AVANZATE E RELATIVI CATETERI

Requisiti minimi

- Modo di stimolazione: DDD,VDD, VVI, VVIR

- Peso non superiore ai 30 grammi

- Programmabilità disgiunta di Sensing e Pacing atriale e ventricolare

- Output: almeno 5 V di uscita in ampiezza e 1ms di durata - Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare

- Sistema di Connessione IS-1 o 3,2 mm - Algoritmi di minimizzazione della stimolazione ventricolare non basati sul ritardo AV

- Ritardo AV variabile programmabile fino a 300 ms provvisto di Isteresi con funzione di Scansione e Ripetitiva

- Cambio modo in caso di aritmia atriale conversione automatica del modo, con modo di backup programmabile anche in modalità rate-responsive

- Misura in telemetria del valore dell'impedenza del catetere, dello stato della batteria, e dell'energia di stimolazione con calcolo della vita teorica residua - Memorizzazione EGM relativi a tachicardie atriali e ventricolari - Diagnostica della fibrillazione atriale - Compatibilità MRI

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 30 | 60 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 10 | 20 |

Lotto 7 PACEMAKER BICAMERALE - DDDR – MULTIPROGRAMMABILE E RELATIVI CATETERI

| Requisiti minimi - Modo di stimolazione: DDDR,VDDR,VVIR,DDIR;DOO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Peso non superiore ai 28 grammi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sensore accelerometrico a frequenza programmabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Programmabilità disgiunta di Sensing e Pacing atriale e ventricolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Output: almeno 5 V di uscita in ampiezza e 1ms di durata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistema di Connessione IS-1 o 3,2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI per sostituzioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare con possibilità di gestione battito battito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ritardo AV variabile programmabile fino a 300 ms provvisto di Isteresi con funzione di Scansione e ripetitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cambio modo in caso di aritmia atriale conversione automatica del modo, con modo di backup programmabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Misura in telemetria del valore dell'impedenza del catetere, dello stato della batteria, e dell'energia di stimolazione con calcolo della vita teorica residua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Possibilità di eseguire SEF da dispositivo sia da canale atriale che ventricolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Memorizzazione EGM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cateteri di dimensioni non superiori a 8 Fr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Requisiti preferenziali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare con possibilità di gestione battito-battito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Algoritmi di prevenzione e gestione della fibrillazione atriale - Certificazione MRI compatibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 35 | 70 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 10 | 20 |

Lotto 8

PACEMAKER BICAMERALE DDDR MULTIPROGRAMMABILE CON FUNZIONI AVANZATE E RELATIVI CATETERI

Requisiti minimi

| - Modo di stimolazione: DDDR,VDDR,VVIR,DDIR;DOO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Peso non superiore ai 28 grammi |  |  |  |  |
| - Sensore accelerometrico a frequenza programmabile |  |  |  |  |
| - Certificazione compatibilità MRI |  |  |  |  |
| - Sensing avanzato per la discriminazione delle aritmie atriali |  |  |  |  |
| - Output: almeno 7,5 V di uscita in ampiezza e 1ms di durata |  |  |  |  |
| - Algoritmo automatico per la gestione della cattura in atrio e ventricolo |  |  |  |  |
| Requisiti preferenziali: |  |  |  |  |
| - Memorizzazione ECG - Uscita fino a 8V - Controllo remoto |  |  |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 35 | 70 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 15 | 30 |

Lotto 9

PACEMAKER BIVENTRICOLARE - CRT-P E RELATIVI CATETERI

Requisiti minimi

| - Peso non superiore ai 35 grammi |  |
| --- | --- |
| - Canali ventricolari indipendenti per i sistemi di Pacing e di Sensing |  |
| - Ampiezza di stimolazione destra e sinistra di almeno 5 V |  |
| - Sistema automatico per la gestione delle soglie in tutte le camere |  |
| - Multiprogrammabilità della stimolazione ventricolare sinistra per ridurre i rischi di stimolazione del nervo frenico |  |
| - Algoritmi per mantenere la stimolazione bi ventricolare anche in caso di elevata frequenza |  |
| - Sistemi di cannulazione del seno coronarico basato su più cateteri con differenti curve e sistemi di sub-selezione |  |
| - Sistema di diagnostica avanzato per la gestione dello scompenso cardiaco basata su diversi indicatori numerici e/o grafici |  |
| Requisiti preferenziali: |  |
| - Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare |  |
| - Compatibilità con sistema di controllo remoto |  |
| - Algoritmi per l’ottimizzazione dei ritardi AV e VV |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 12 | 24 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 10

PACEMAKER BIVENTRICOLARE - CRT-P E RELATIVI CATETERI CON CATETERE SINISTRO MULTIPOLARE

Requisiti minimi

| - Peso non superiore ai 35 grammi |  |
| --- | --- |
| - Canali ventricolari indipendenti per i sistemi di Pacing e di Sensing |  |
| - Ampiezza di stimolazione destra e sinistra di almeno 5 V |  |
| - Sistema automatico per la gestione delle soglie in tutte le camere |  |
| - Multiprogrammabilità della stimolazione ventricolare sinistra per ridurre i rischi di stimolazione del nervo frenico |  |
| - Algoritmi per mantenere la stimolazione bi ventricolare anche in caso di elevata frequenza |  |
| - Sistemi di cannulazione del seno coronarico basato su più cateteri con differenti curve e sistemi di sub-selezione |  |
| - Sistema di diagnostica avanzato per la gestione dello scompenso cardiaco basata su diversi indicatori numerici e/o grafici |  |
| Requisiti preferenziali: |  |
| - Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare |  |
| - Compatibilità con sistema di controllo remoto |  |
| - Algoritmi per l’ottimizzazione dei ritardi AV e VV |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 20 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 11

SISTEMA DI REGISTRAZIONE IMPIANTABILE PER IL MONITORAGGIO DELLE ARITMIE CARDIACHE

– Loop Recorder

Requisiti minimi

- Attivazione automatica della registrazione nel caso di aritmie ipo/ipercinetiche

- Possibile attivazione manuale mediante telecomando da parte del paziente

Requisiti preferenziali:

- Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare

- Possibilità di monitorizzazione degli eventi di fibrillazione atriale - Controllo remoto

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 8 | 16 |
| ASL CN1 | 0 | 0 |
| ASL CN 2 | 5 | 10 |

Lotto 12

SISTEMA DI REGISTRAZIONE IMPIANTABILE PER IL MONITORAGGIO DELLE ARITMIE CARDIACHE -Loop Recorder -  INIETTABILE

| Requisiti minimi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Attivazione automatica della registrazione nel caso di aritmie ipo/ipercinetiche |  |  |  |  |
| - Possibile attivazione manuale mediante telecomando da parte del paziente |  |  |  |  |
| - Impianto semplificato senza creazione di tasca - Peso inferiore a 5 gr |  |  |  |  |
| Requisiti preferenziali: |  |  |  |  |
| - Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare |  |  |  |  |
| - Possibilità di monitorizzazione degli eventi di fibrillazione atriale - controllo remoto |  |  |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 8 | 16 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 13

DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AD ALTA ENERGIA, CON RELATIVO ELETTROCATETERE DA DEFIBRILLAZIONE

| Requisiti minimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Modo di stimolazione VVI-VVIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Energia erogata di almeno 35J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Regolazione automatica della sensibilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestione automatica della cattura ventricolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali, trend diagnostici, trend dei parametri elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Requisiti preferenziali:

- Possibilità di controllo remoto del dispositivo

- Ampia possibilità di programmazione della forma d’onda di shock, con esclusione via software coil SVC e/o cassa

- Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4

- Possibilità di programmare fino a 4 zone di terapia antitachirdica e di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 15 | 30 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

| Lotto 14 DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AD ALTA ENERGIA, CON RELATIVO ELETTROCATETERE DA DEFIBRILLAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISONANZA COMPATIBILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Requisiti minimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Modo di stimolazione VVI-VVIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Energia erogata di almeno 35J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Regolazione automatica della sensibilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestione automatica della cattura ventricolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali, trend diagnostici, trend dei parametri elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Requisiti preferenziali: |  |
| --- | --- |
| - Possibilità di controllo remoto del dispositivo |  |
| - Ampia possibilità di programmazione della forma d’onda di shock, con esclusione via software coil SVC e/o cassa |  |
| - Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4 |  |
| - Possibilità di programmare fino a 4 zone di terapia antitachirdica e di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 14 | 28 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 15

DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE E COMPATIBILITÀ CON SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO, CON RELATIVO ELETTROCATETERE DA DEFIBRILLAZIONE

| Requisiti minimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Modo di stimolazione VVI-VVIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Energia erogata di almeno 35J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Regolazione automatica della sensibilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestione automatica della cattura ventricolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali, trend diagnostici, trend dei parametri elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Possibilità di controllo remoto del dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Requisiti preferenziali: |  |
| --- | --- |
| - Ampia possibilità di programmazione della forma d’onda di shock, con esclusione via software coil SVC e/o cassa |  |
| - Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4 |  |
| - Diagnostica avanzata per il monitoraggio dello scompenso cardiaco |  |
| - Funzione di analisi continua automatica del tratto ST con relativa diagnostica e avvisi |  |
| - Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso paziente dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura |  |
| - Diagnostica del monitoraggio delle apnee |  |
| - Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 14 | 28 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 16

DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA, CON RELATIVO ELETTROCATETERE VENTRICOLARE DA DEFIBRILLAZIONE

| Requisiti minimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Energia erogata di almeno 35J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Regolazione automatica della sensibilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestione automatica della cattura ventricolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Disponibilità di algoritmo di commutazione di modo in caso di eventi di fibrillazione o aritmia atriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Algoritmo dedicato per minimizzare al stimolazione ventricolare non necessaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Requisiti preferenziali:

- Possibilità di controllo remoto del dispositivo

- Ampia possibilità di programmazione della forma d’onda di shock, con esclusione via software coil SVC e/o cassa

- Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4

- Possibilità di programmare fino a 4 zone di terapia antitachirdica e di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia

- Funzione di analisi continua automatica del tratto ST con relativa diagnostica e avvisi

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 14 | 28 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 17

DEFIBRILLATORE BICAMERALE CON FUNZIONI AVANZATE COMPLETO DI ELETTROCATETERI

| Requisiti minimi - Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Energia erogata di almeno 35J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Regolazione automatica della sensibilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestione automatica della cattura ventricolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Disponibilità di algoritmo di commutazione di modo in caso di eventi di fibrillazione o aritmia atriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Algoritmo dedicato per minimizzare al stimolazione ventricolare non necessaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sistema diagnostico avanzato con: memorizzazione EGM su più canali, trend diagnostici, trend dei parametri elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comunicazione RF tra programmatore e device |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Possibilità di controllo remoto del dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisiti preferenziali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ampia possibilità di programmazione della forma d’onda di shock, con esclusione via software coil SVC e/o cassa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diagnostica avanzata per il monitoraggio dello scompenso cardiaco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Funzione di analisi continua automatica del tratto ST con relativa diagnostica e avvisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso paziente dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diagnostica del monitoraggio delle apnee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 20 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 18

DEFIBRILLATORE BICAMERALE CON FUNZIONI AVANZATE RM COMPATIBILE COMPLETO DI ELETTROCATETERI

| Requisiti minimi - Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Energia erogata di almeno 35J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Regolazione automatica della sensibilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestione automatica della cattura ventricolare - Compatibilità MRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Possibilità di controllo remoto del dispositivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisiti preferenziali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ampia possibilità di programmazione della forma d’onda di shock, con esclusione via software coil SVC e/o cassa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Compatibilità MRI total body verso compatibilità limitata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 10 | 20 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 19

DEFIBRILLATORE TRICAMERALE COMPATIBILE CON CONTROLLO REMOTO COMPLETO DI ELETTROCATETERI

| Requisiti minimi - Energia erogata di almeno 35J |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| - Gestione automatica della cattura ventricolare |  |  |
| - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie |  |  |
| - Ampia disponibilità di sistemi per cannulazione del seno coronarico, con differenti curve e subselettori |  |  |
| - Canali RV e LV programmabili separatamente |  |  |
| - Ampia programmabilità dell’intervallo V-V e del vettore di stimolazione del ventricolo sinistro |  |  |
| - Algoritmi dedicati al mantenimento della stimolazione biventricolare basati su modalità di stimolazione triggerata e/o funzione negativa di isteresi sull’intervallo AV |  |  |
| - Estesa capacità di memorizzazione EGM |  |  |
| - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici |  |  |
| - Possibilità di controllo remoto del dispositivo |  |  |
| - Sistema di diagnostica per la gestione dello scompenso basata su diversi indicatori numerici e/o grafici |  |  |
| - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| Requisiti preferenziali: |  |  |
| - Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4 |  |  |
| - Diagnostica dedicata allo scompenso caridaco con algoritmo dedicato al monitoraggio dell’accumulo di fluidi |  |  |
| - Possibilità di programmare fino a 4 zone di terapia antitachirdica e di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia |  |  |
| - Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso paziente dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura |  |  |
| - Gestione avanzata delle alte soglie di defibrillazione con ampia programmabilità della forma d’onda ed energia massima erogata di almeno 40J |  |  |

FABBISOGNI PRESUNTI

| AZIENDA SANITARIA | QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI | QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI |
| --- | --- | --- |
| AO S.CROCE E CARLE | 20 | 40 |
| ASL CN1 | 3 | 6 |
| ASL CN 2 | 0 | 0 |

Lotto 20

DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE DEDICATE AL MONITORAGGIO DELLO SCOMPENSO CARDIACO, COMPATIBILE CON SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO, COMPLETO DI ELETTROCATETERI

Requisiti minimi - Energia erogata di almeno 35J. - Regolazione automatica della sensibilità. - Gestione automatica della cattura ventricolare. - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie. - Ampia disponibilità di sistemi per cannulazione del seno coronarico, con differenti curve e subselettori. - Canali RV e LV programmabili separatamente. - Ampia programmabilità dell’intervallo V-V e del vettore di stimolazione del ventricolo sinistro. - Algoritmi dedicati al mantenimento della stimolazione biventricolare basati su modalità di stimolazione triggerata e/o funzione negativa di isteresi sull’intervallo AV. - Estesa capacità di memorizzazione EGM, non inferiore ai 30 minuti. - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici. - Possibilità di controllo remoto del dispositivo. - Sistema di diagnostica per la gestione dello scompenso basata su diversi indicatori numerici e/o grafici. - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil. Requisiti preferenziali:. - Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4. - Diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco con algoritmo dedicato al monitoraggio dell’accumulo di fluidi. - Possibilità di programmare fino a 4 zone di terapia antitachirdica e di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia. - Disponibilità di catetere ventricolare sinistro quadripolare. - Possibilità di erogazione degli ATP in modalità di stimolazione destra, sinistra o biventricolare. - Disponibilità di sensore emodinamico basato sulla contrattilità cardiaca. - Disponibilità di monitoraggio della frequenza respiratoria per diagnosi precoce dello scompenso. - Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso paziente dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura. - Disponibilità di modelli compatibili con RM.

| FABBISOGNI PRESUNTI AZIENDA SANITARIA; QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI; QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI. AO S.CROCE E CARLE; 15; 30. ASL CN1; 3; 6. ASL CN 2; 0; 0. |  |
| --- | --- |

Lotto 21

DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE DEDICATE AL MONITORAGGIO DELLO SCOMPENSO CARDIACO, COMPATIBILE CON SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO, COMPLETO DI ELETTROCATETERI, RMI COMPATIBILE

Requisiti minimi - Energia erogata di almeno 35J. - Regolazione automatica della sensibilità. - Gestione automatica della cattura ventricolare. - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie. - Ampia disponibilità di sistemi per cannulazione del seno coronarico, con differenti curve e subselettori. - Canali RV e LV programmabili separatamente. - Ampia programmabilità dell’intervallo V-V e del vettore di stimolazione del ventricolo sinistro. - Algoritmi dedicati al mantenimento della stimolazione biventricolare basati su modalità di stimolazione triggerata e/o funzione negativa di isteresi sull’intervallo AV. - Estesa capacità di memorizzazione EGM, non inferiore ai 30 minuti. - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici. - Controllo remoto del dispositivo. - Sistema di diagnostica per la gestione dello scompenso basata su diversi indicatori numerici e/o grafici. Requisiti preferenziali:. - Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4. - Diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco con algoritmo dedicato al monitoraggio dell’accumulo di fluidi. - Possibilità di programmare fino a 4 zone di terapia antitachirdica e di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia. - Disponibilità di catetere ventricolare sinistro quadripolare. - Possibilità di erogazione degli ATP in modalità di stimolazione destra, sinistra o biventricolare. - Disponibilità di sensore emodinamico basato sulla contrattilità cardiaca. - Disponibilità di monitoraggio della frequenza respiratoria per diagnosi precoce dello scompenso. - Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso paziente dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura. - Compatibilità RM full body / condizionale.

| FABBISOGNI PRESUNTI AZIENDA SANITARIA; QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI; QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI. AO S.CROCE E CARLE; 15; 30. ASL CN1; 3; 6. ASL CN 2; 0; 0. |  |
| --- | --- |

Lotto 22

DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE CON FUNZIONI AVANZATE DEDICATE AL MONITORAGGIO DELLA SCOMPENSO CARDIACO CON AUTOMATISMI AVANZATI DI OTTIMIZZAZIONE COMPLETO DI ELETTROCATETERI

| Requisiti minimi - Energia erogata di almeno 35J. - Regolazione automatica della sensibilità. - Gestione automatica della cattura ventricolare. - Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie. - Ampia disponibilità di sistemi per cannulazione del seno coronarico, con differenti curve e subselettori. - Canali RV e LV programmabili separatamente. - Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici. - Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil. Requisiti preferenziali:. - Possibilità di controllo remoto del dispositivo. - Sistema di diagnostica per la gestione dello scompenso basata su diversi indicatori numerici e/o grafici - Programmazione automatica degli intervalli AV e VV in base a parametri emodinamici o elettrici. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FABBISOGNI PRESUNTI AZIENDA SANITARIA; QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI; QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI. AO S.CROCE E CARLE; 15; 30. ASL CN1; 3; 6. ASL CN 2; 0; 0. |  |  |  |  |  |  |  |

Lotto 23

DEFIBRILLATORE SENZA CATETERE ENDOCARDICO IMPIANTABILE

Requisiti minimi:

- Defibrillatore interamente impiantabile senza catetere endovascolare ed endocardico.

- Uscita di defibrillazione non inferiore a 65J/sec

Requisiti accessori:

- documentazione scientifica comprovante l’efficacia clinica del device

- documentazione scientifica comprovante la sicurezza clinica del device

| FABBISOGNI PRESUNTI AZIENDA SANITARIA; QUANTITA’ ANNUE IMPIANTI; QUANTITA’ IMPIANTI PER 24 MESI. AO S.CROCE E CARLE; 10; 20. ASL CN1; 3; 6. ASL CN 2; 0; 0. |  |
| --- | --- |