PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER L’IBRIDAZIONE FLUORESCENTE IN SITU (FISH) CORREDATO DI MODULO PER ACQUISIZIONE E ANALISI DI IMMAGINE UNITAMENTE A RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA S.C.I LABORATORIO ANALISI - S.S. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO. GARA N. 7735518 – CIG N. 8268234A89.

II VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore dieci,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione delle offerte tecniche in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata numero settecentotrentasette del nove giugno duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la commissione incomincia i lavori di valutazione.

La Commissione evidenzia che l’offerta presentata dal Costituendo RTI tra la Ditta BIO OPTICA di Milano spa, in qualità di mandataria, e la ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL in qualità di mandante presenta le caratteristiche minime richieste all’art.3 del Capitolato di gara come di seguito sinteticamente riportato:

1) Strumentazione in grado di automatizzare le fasi di allestimento della metodica FISH su tessuto (automazione della sparaffinatura, del pretrattamento termico ed enzimatico, denaturazione, ibridazione e lavaggi di stringenza);

Tutte le fasi di allestimento per la metodica FISH possono essere automatizzate dalla sparaffinatura al pretrattamento termico ed enzimatico, fino alla denaturazione ed ibridazione per finire con i lavaggi di stringenza. Ciascun passaggio può essere personalizzato nei diversi parametri di tempo di incubazione, temperatura, agitazione, sequenza reagenti, …

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

2) Capacità di carico di almeno 10 vetrini;

Possono essere caricati ben 12 vetrini contemporaneamente per ciascuna corsa.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

3) Strumentazione da banco;

Lo strumento offerto è da collocarsi a banco.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

4) Unità di controllo esterna costituita da PC esterno dedicato;

Ditta Leica Microsystems srl:

Sì, l’unità di controllo esterna è un PC portatile esterno e dedicato allo strumento.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

5) Protocolli totalmente personalizzabili dall’operatore;

Ditta Leica Microsystems srl:

I protocolli possono essere personalizzati nei diversi parametri di tempo di incubazione, temperatura, agitazione, sequenza reagenti, … Questo è valido per ciascuna fase dalla sparaffinatura al pretrattamento termico ed enzimatico, fino alla denaturazione ed ibridazione per finire con i lavaggi di stringenza.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

6) Software di gestione in Italiano;

Ditta Leica Microsystems srl:

Sì, il software di gestione è in lingua italiana e di facile utilizzo.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

7) Precisione del controllo della temperatura di ± 1°C;

Ditta Leica Microsystems srl:

Sì, la precisione del controllo di temperatura è di ± 1°C, peraltro la rampa di salita della temperatura è pari 5-10 °C / minuto.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

8) Sistema per la messa a fuoco motorizzata con comandi micro-macro disposti bilateralmente sullo stativo;

Il sistema Cytovision GSL120 è basato sul microscopio Leica DM6000B che garantisce la messa a fuoco motorizzata con comandi micro e macro disposti bilateralmente allo stativo.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

9) Tasti integrati nello stativo per il controllo elettronico del diaframma di apertura, del diaframma di campo, dell'intensità della luce e per la selezione dei differenti metodi di contrasto;

I tasti integrati nello stativo del microscopio DM6000B permettono il controllo elettronico del diaframma di apertura, del diaframma di campo, dell'intensità della luce e la selezione dei differenti metodi di contrasto e inserimento automatico degli accessori specifici per il contrasto di fase, il contrasto interferenziale ed il campo oscuro correlati con l'obiettivo in uso.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

10) Illuminatore per fluorescenza incorporato nello stativo con sorgente luminosa ad alogenuri metallici da 120W connessa tramite fibra ottica;

L’innovativo sistema di illuminazione per epifluorescenza presente nel microscopio Leica DM6000B presenta un modulo per fluorescenza integrato nello stativo con sorgente di illuminazione ad alogenuri metallici da 120 W esterna connessa tramite fibra ottica, al fine di prevenire il surriscaldamento nell’area di lavoro microscopio/tavolino/campione. La sorgente luminosa ha un tempo di vita medio di 2.000 h.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

11) Corredo ottico alla fluorite 1,25x, 10x, 20x, 63x oil, 100x oil;

Nel sistema offerto è incluso il seguente set di obiettivi:

• Ob. HCX PL FL 1.25x/0.04

• Ob. PL FLUOTAR HC 10x/0.32

• Ob. PL FLUOTAR HC 20x/0.55

• Ob. HCX PL S-APO 63x/1.30 OIL

• Ob. PL FLUOTAR 100X/1.32 OIL

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

12) Revolver portaobiettivi settuplo motorizzato e codificato;

Il microscopio DM6000B ha un revolver porta obiettivi motorizzato a 7 posizioni codificate montato su cuscinetti a sfera e retroinclinato sincronizzato con la cappa ed i diaframmi motorizzati presenti sia all’interno del condensatore che dello stativo. Tale codifica permette quindi di ottimizzare in modo automatico l’assetto dei vari accessori del microscopio ad ogni cambio dell’obiettivo.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

13) Torretta porta filtri per fluorescenza frontale e girevole ad almeno 8 posizioni;

Il microscopio DM6000B presenta un revolver portafiltri per fluorescenza frontale e girevole motorizzato a 8 posizioni codificate. Il sistema è in grado quindi di ospitare fino ad 8 filtri dotati di sistema antiriflesso e dedicati alle acquisizioni dei più comuni fluorocromi utilizzati per la tecnica FISH

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

14) Filtri per microscopia in fluorescenza: Dapi, Green, Orange, Red, Aqua, Gold, Far-Red, triplo Dapi/Green/Orange, triplo Dapi/Green/Red, quadruplo Dapi/Green/Orange/Aqua;

La configurazione offerta contiene i seguenti filtri per fluorescenza:

• Filtro singolo Dapi

• Filtro singolo Green

• Filtro singolo Orange

• Filtro singolo Red

• Filtro singolo Aqua

• Filtro singolo Gold

• Filtro singolo Cy5 – Far Red

• Filtro triplo Dapi/Green/Orange

• Filtro triplo Dapi/Green/Red

• Filtro quadruplo Dapi/Green/Orange/Aqua

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

15) Acquisizione dell’immagine con camera monocromatica ad alta sensibilità e risoluzione non inferiore a 1,8 Mpixel;

Il sistema leica CytoVision GSL120 include una Camera monocromatica JAI CVM2CL con una risoluzione di 2 Mpixel e una profondità di livello di grigio a 10 bit. Questa fotocamera con frame grabber dedicato interno al computer offre una elevata sensibilità ed un rapido trasferimento dei dati (fino a 24 fotogrammi al secondo) per garantire la massima velocità di acquisizione e la migliore qualità di immagine.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

16) Tavolino motorizzato XY;

Il tavolino motorizzato del sistema Leica CytoVision GSL 120 è caratterizzato da un’elevata riproducibilità nel posizionamento XY, ciò assicura che le cellule vengano catturate con precisione senza errori. Il tavolino motorizzato è pilotabile sia da software che tramite joystick per il controllo manuale del tavolino stesso. Il sistema include inoltre un braccio motorizzato incaricato di prendere i vassoi portavetrini dal cestello e riposizionarli una volta che l’acquisizione è conclusa.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

17) Caricatore automatico di vetrini con vassoi da almeno 5 posti e dalla capacità complessiva di almeno 50 vetrini;

Il caricatore del sistema Lecia CytoVision GSL 120 si basa su un cestello mobile in grado di alloggiare 24 vassoi con sistema di fissaggio magnetico. Ogni vassoio ha una capacità di 5 vetrini. La capacità complessiva del sistema offerto è di 120 vetrini.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

18) Sistema automatizzato per la dispensazione dell’olio;

Il sistema offerto include un dispensatore automatico dell’olio con siringa piezoelettrica. Il sistema si occupa di erogare automaticamente l’olio da microscopia nelle zone in cui verranno acquisite le immagini ad alta risoluzione con l’obiettivo ad immersione. È disponibile una grande riserva di olio per svolgere anche un lungo lavoro che può essere fatto durante la notte o durante il fine settimana, quando nessuno può rifornire il sistema di olio.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

19) Lettore integrato di codici a barre;

Il sistema Leica CytoVision GSL 120 contiene un lettore di codici a barre integrato. Il lettore di codici a barre rileva ed identifica un vetrino presente in una certa posizione del vassoio. Una volta identificato, il sistema interroga il database ed associa al vetrino il caso di appartenenza e la metodica analitica da eseguire.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

20) Gestione di tutte le motorizzazioni del microscopio;

Il software di acquisizione è stato appositamente sviluppato per permettere un semplice e rapido controllo di tutte le motorizzazioni del microscopio, della messa a fuoco e dello spegnimento automatico della lampada della fluorescenza alla fine dell’operazione di acquisizione immagini.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

21) Sistema controllato da PC esterno comprendente monitor, tastiera, mouse, stampante di etichette barcode, lettore barcode, toner e stampante per report cartacei;

Il sistema Leica Cytovision GSL120 è controllato da un PC esterno di ultima generazione con monitor ad alta risoluzione da 24”. Esso presenta le seguenti caratteristiche di minima:

• Modello: Dell Precision 7910 (H x L x P (cm): 42 x 18 x 47)

• Processore Intel® Xeon di ultima generazione.

• RAM 8 Gb 2133 MHz DDR4

• Disco rigido 4 x 1 Tb SATA, RAID5

• Scheda vídeo ad alte prestazioni

• Unità DVD 16X DVD+/-RW

• Monitor LCD 24” Full HD

• Mouse ergonomico

• Tastiera estesa

• Gruppo di continuità UPS

• Stampante di etichette barcode

• Lettore barcode

• Stampante laser a colori comprensiva di toner

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

22) Seconda stazione di sola analisi per FISH e cariotipo da collegare in rete alla stazione principale e dotata dello stesso software per l’analisi e la gestione dei casi. La workstation della seconda stazione deve essere dotata di hardware PC di ultima generazione con monitor ad alta risoluzione da 24”;

Sì, nella configurazione proposta è prevista una seconda stazione Cytovision di sola analisi per cariotipo e FISH da collegare in rete alla stazione principale Cytovision GSL120 e dotata dello stesso software di analisi e gestione dei casi.

Il computer della stazione di analisi presenta le seguenti caratteristiche di minima:

• Modello: Dell Precision 3620

• Processore Intel® Xeon 3,0 GHz Quad Core di ultima generazione.

• RAM 8 Gb DDR4 2133 MHz

• Disco rigido 500 Gb SATA

• Scheda vídeo ad alte prestazioni

• Unità DVD 16X DVD+/-RW

• Monitor LCD 24''

• Mouse ergonomico

• Tastiera estesa

N.B.: Il computer può avere un miglioramento tecnologico al momento dell’ordine.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

23) Dettagliato programma di formazione per tutti gli operatori coinvolti nell’utilizzo del sistema analitico (si rimanda al successivo art. 15 del presente capitolato);

L’addestramento:

• Verrà effettuato presso i locali della Struttura Operativa dove saranno installate le apparecchiature.

• Sarà finalizzato all’utilizzazione della strumentazione da parte degli Operatori addetti e svolto in data stabilita in accordo con la Struttura Operativa utilizzatrice delle apparecchiature.

• Sarà idoneo ad istruire il Personale all’uso della strumentazione richiesta e ad affrontare ogni problematica che possa verificarsi nel corso dell’uso della stessa, comprese le problematiche inerenti la sicurezza dell’utilizzatore.

• Al termine della formazione verrà rilasciato formale documento che attesti l’avvenuta formazione e acquisizione di competenze da parte dei professionisti formati.

• Sarà disponibile inoltre un supporto telefonico continuo con i nostri specialisti di prodotto.

Sono previste 3 giornate lavorative per l’addestramento da concordare con il personale utilizzatore. Nel caso non fossero sufficienti ne verranno previste altre senza alcun aggravio economico.

Calendario proposto:

Successivamente all’installazione della strumentazione sono previste 2 giornate per affrontare i seguenti argomenti:

• Utilizzo ed impostazione del sistema a scansione Cytovision

• Acquisizione delle immagini di metafasi e FISH

• Elaborazione ed analisi del cariotipo e FISH

• Gestione dei casi ed archiviazione

• Recupero dell’archivio storico dei casi

• Gestione del referto di stampa

• Utilizzo dei tools di data management

Sempre da concordare con il personale utilizzatore è prevista un’altra giornata di corso da utilizzare di seguito o separatamente per approfondimenti, ripassi e risoluzione di dubbi comparsi durante l’utilizzo della strumentazione e comunque secondo necessità.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

24) Cariotipizzazione di cromosomi colorati con le più comuni tecniche di bandeggio sia in luce trasmessa G, R che in fluorescenza Q, Dapi, R;

Il Modulo software per analisi del cariotipo incluso nella configurazione offerta permette la cariotipizzazione automatica e manuale di metafasi colorate con le diverse tecniche di bandeggio sia in luce trasmessa G, R, che in fluorescenza Q, Dapi, R.

La separazione dei cromosomi uniti o sovrapposti è notevolmente facilitata dalla visualizzazione in anteprima del risultato dell’operazione. Ciò evita di eseguire operazioni inutili che devono essere annullate perché non soddisfacenti.

Il cariotipo è ottenuto classificando automaticamente i cromosomi con l’utilizzo di classificatori preimpostati per le più comuni tecniche di bandeggio G, R, Q, Dapi. È possibile definire nuovi classificatori personalizzati con procedure di apprendimento dei criteri di classificazione.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

25) Possibilità di acquisire immagini in campo chiaro per l’analisi delle metafasi e in fluorescenza per preparati FISH ottenuti con sonde marcate con qualsiasi fluorocromo;

Il sistema Leica CytoVision GSL120 permette di acquisire immagini in campo chiaro di campioni di metafasi e immagini in fluorescenza di preparati FISH ottenuti con sonde legate a qualsiasi fluorocromo.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

26) Possibilità di acquisire immagini a colori in luce trasmessa;

Sì, il sistema è in grado di catturare immagini a colori in luce trasmessa tramite una procedura di acquisizione automatica che prevede l’inserimento sequenziale nel percorso ottico dei filtri rosso, verde e blu.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

27) Ricerca ed acquisizione automatizzata delle metafasi per successiva analisi del cariotipo, senza alcun intervento da parte dell’operatore, con funzione di rilocalizzazione delle singole metafasi acquisite;

Il sistema Cytovision GSL120 è stato progettato per ricercare in automatico, senza l’ausilio dell’operatore, le metafasi e i nuclei presenti sul vetrino.

Grazie alla completa integrazione con il microscopio totalmente motorizzato Leica DM6000, è semplice impostare la metodica di scansione del preparato personalizzando:

• la metodica di osservazione (campo chiaro o fluorescenza);

• l’area da analizzare;

• l’identificazione automatica della posizione del preparato o del coprioggetto;

• la tipologia e il numero delle metafasi/nuclei adeguati per l’analisi.

Un sistema di classificazione con funzione di apprendimento, permette di ordinare le metafasi/nuclei trovati secondo caratteristiche qualitative personalizzabili. Ciò permette successivamente di rilocalizzare e catturare in automatico con l’obiettivo da analisi le migliori metafasi presenti sul vetrino.

È possibile scegliere il criterio di ordinamento o ranking delle metafasi valutando la qualità morfologica delle grazie ad un classificatore personalizzato oppure in modalità stocastica o in ordine di acquisizione ed eventualmente è anche possibile scegliere manualmente, tra tutte le metafasi trovate, quelle che si vogliono acquisire in automatico con l’obiettivo di analisi.

Il sistema è in grado di individuare automaticamente i cloni presenti sul vetrino, selezionare e catturare le metafasi in funzione del clone di appartenenza nella quantità desiderata.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

28) Il controllo dell'asse Z deve permettere la cattura automatica di sequenze di sezioni ottiche personalizzate (Z-stack) al fine di acquisire tutti i segnali fluorescenti all’interno dei nuclei;

Grazie all’interfacciamento con il microscopio motorizzato fornito a corredo, il CytoVision garantisce l'acquisizione di immagini con scansione lungo l'asse Z e l’ottenimento di un'unica immagine con elevata profondità di campo (Z-stack) caratterizzata da una notevole sensibilità e nitidezza dei segnali FISH presenti su ogni campione.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

29) Possibilità di analisi automatica o manuale dei nuclei interfasici con le diverse metodiche FISH direttamente sulle immagini acquisite;

Il sistema Leica CytoVision GSL120 include un sofisticato modulo software FISH SPOT COUNTING progettato per la cattura e l’analisi automatica o manuale dei campioni FISH interfasici.

Esso permette di definire per ogni metodica di analisi FISH in interfase, le classi dei nuclei di interesse. Ciò consente di classificare manualmente i nuclei di tutte le immagini acquisite per un vetrino e di generare automaticamente la distribuzione dei tipi di nuclei presenti e quindi il risultato dell’analisi. Il modulo Spot-counting analizza automaticamente le immagini FISH di cellule in interfase ricercando per ogni nucleo il numero di spot di fluorescenza dei diversi fluorocromi e gli eventuali segnali di fusione. Il risultato proposto rappresenta la distribuzione della tipologia di nuclei presenti sul vetrino divisi in classi a seconda della metodica di analisi utilizzata. L’operatore può definire le diverse metodiche di analisi impostando i fluorocromi e la numerosità dei segnali da ricercare per ogni nucleo, eventuali fusioni, il numero di nuclei da ricercare. Il risultato proposto può essere validato velocemente visualizzando i nuclei analizzati in una galleria di immagini multifunzione.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

30) Valutazione automatica del numero di segnali acquisiti o di eventuali segnali di fusione in base alle diverse tipologie di sonde disponibili (locus specifiche, Dual Color Dual Fusion, Dual Color Breakapart);

Sono disponibili funzioni semiautomatiche e automatiche specifiche per l’analisi della FISH eseguita su campioni tessutali, cellule in interfase o metafasi.

Tali funzioni sono state studiate per permettere di:

• Valutare la numerosità dei segnali spot dei diversi fluorocromi (es. sonde locus specifiche).

• Valutare il grado di amplificazione.

• Caratterizzare i segnali di fusione per test riguardanti traslocazioni (es. sonde Dual Color Dual Fusion) e break-apart (sonde Dual Color Breakapart)

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

31) Creazione di report personalizzati;

Cytovision permette la stampa di report personalizzati tramite un file template di Microsoft Word con estrazione automatica delle informazioni relative al caso prese direttamente da un archivio.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

32) Certificazione CE IVD (non possono essere forniti reagenti RUO);

Tutte le sonde molecolari FISH e i reagenti sono offerti sono dotati di certificazione CE IVD;

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

33) Il confezionamento delle sonde deve essere non superiore a 0,2 ml;

Tutte le sonde molecolari FISH  non presentano confezionamento superiore ai 0,2 ml

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

34) La durata garantita deve essere non inferiore a 12 mesi;

Tutte le sonde molecolari FISH e i reagenti presentano una durata garantita non inferiore a 12 mesi

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

35) Almeno il 70% delle sonde richieste devono essere garantite da un unico produttore.

Tutte le sonde molecolari FISH offerte ricoprono il 100% delle sonde richieste in gara.

LA PROPOSTA SODDISFA IL REQUISITO

La commissione procede quindi all’attribuzione dei punteggi previsti all’Art. 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del disciplinare di gara come segue:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Costituendo RTI Ditta BIO OPTICA di Milano spa, e la ditta LEICA MICROSYSTEMS SRL |  |  |
| Rif.1 | Possibilità di apporre manualmente la sonda sul vetrino durante l’allestimento automatizzato dei preparati FISH. |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.2 | Caratteristiche qualitative del sistema di allestimento dei preparati FISH. | 10 |  |  | 10 Ottimo: coeff.1 x 10 |  |  |
| Rif.3 | Possibilità di personalizzazione dei protocolli di allestimento FISH. Sarà oggetto di valutazione: - gestione dei tempi di incubazione - gestione della temperatura di processo - gestione della velocità di agitazione |  | 5 |  | 5 Presenti tutti e tre gli elementi oggetto di valutazione. | . |  |
| Rif.4 | Regolazione motorizzata del diaframma di campo rettangolare del percorso della fluorescenza del microscopio. |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.5 | Touch screen integrato nello stativo per la selezione del tipo di osservazione e il controllo di tutte le funzioni del microscopio. |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.6 | Spegnimento automatico della lampada a fluorescenza al termine dell’acquisizione delle immagini. |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.7 | Caratteristiche qualitative del software fornito per l’analisi dei preparati FISH e cariotipo. | 10 |  |  | 10 Ottimo: coeff.1 x 10 |  |  |
| Rif.8 | Possibilità di impostare e personalizzare le metodiche di analisi FISH. |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.9 | Qualità delle sonde fornite per l’analisi FISH. | 15 |  |  | 15 Ottimo: coeff.1 x 15 |  |  |
| Rif.10 | Marcatura delle sonde FISH con fluorofori Rodamina, FITC e DEAC |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.11 | Disponibilità anche di piccoli formati (5 test) per la fornitura delle sonde |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Rif.12 | Disponibilità di sonde FISH pronto uso. |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.13 | Disponibilità di fornitura delle sonde FISH da un unico produttore. |  | 10 |  | 10 Offerte n. 53 sonde fish da un unico produttore |  |  |
| Rif.14 | Temperatura di conservazione delle sonde a 4°C. |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | TOTALE PUNTEGGIO |  |  |  | 70 |  |  |

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e, previa approvazione, dispone di rimettere al Direttore Generale il presente verbale unitamente al verbale I del ventitrè giugno 2020 per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore dieci e trenta minuti viene chiusa la seduta in conference call.

Letto, approvato e sottoscritto:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | - SEGRETARIO VERBALIZZANTE |