PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO COMPOSTO DA STRUMENTAZIONE E PRODOTTI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI 1-3, Β-D-GLUCANI DA INSTALLARE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI – S.S. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA P.O. CARLE-ASO S.CROCE E CARLE. GARA N. 7856134 – CIG N. 84106407B0

II VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre,  alle ore dieci,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione delle offerte tecniche in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero millecinquecentoquattordici del nove novembre duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico S.S. Microbiologia e Virologia - S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Giuliana | STROLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Le offerte delle ditte offerenti risultano entrambe rispondere ai requisiti di minima previsti nel Capitolato di gara.

La Commissione, valutata l’offerta tecnica, procede con l’assegnazione dei punteggi ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara come segue:

| Rif. | Criterio di valutazione | Punteggi max “Q” | Punteggi max “T” | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” ,“T”” | Ditta ALIFAX | Ditta Associates of Cape Cod Europe Europe GmnH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif.1 | Strumentazione a caricamento in continuo random access […] | // | 10 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 10: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. | 10 | 0 |
| Rif.2 | Sistema in grado di garantire risultati con processazione di test in singolo replicato. | // | 5 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 5: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. | 5 | 5 |
| Rif.3 | Sistema con curve di calibrazione memorizzabili lotto-specifiche. | // | 5 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 5: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. | 5 | 0 |
| Rif.4 | Ampiezza dell’intervallo di quantificazione dichiarato | 15 | // | Punteggio quantitativo (Q) (*) PUNTI 15: Massimo range lineare; A scalare (-5) punti per linearità minori. | 15 | 10 |
| Rif.5 | Rilevazione basata su metodica Turbidimetrica dichiarata in campioni di siero e plasma. | // | 10 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 10: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. | 10 | 0 |
| Rif.6 | Assenza dichiarata di limitazioni per l’esecuzione del saggio su campioni emolizzati e a causa di sostanze interferenti il test (p.es. bilirubina). | // | 10 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 10: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, ell’elemento richiesto. | 10 | 0 |
| Rif.7 | Rilevazione basata su reagenti LAL (Limulus Amebocyte Lysate). | // | 15 | Punteggio tabellare (T) PUNTI 15: assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. | 15 | 15 |
|  | TOTALE PUNTEGGIO (70 PUNTI) | 15 | 55 |  | 70 | 30 |

(*) Rif.  4 Ampiezza dell’intervallo di quantificazione dichiarato

La ditta Alifax dichiara 6 pg/ml a 600 pg/ml

La ditta Associates of Cape Cod Europe Europe GmnH dichiara di quantificare da 31 pg/ml a 500 pg/ml.

La ditta Associates of Cape Cod Europe Europe GmnH ottiene un punteggio inferiore alla sufficienza tecnica fissata in punti 36 nel disciplinare di gara ai sensi ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice Appalti.

La ditta viene esclusa dal prosieguo di gara.

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e, previa approvazione, dispone di rimettere al Direttore Generale il presente verbale unitamente al verbale I del due dicembre per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore dieci e trenta minuti la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico S.S. Microbiologia e Virologia - S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| - | Dr.ssa | Giuliana | STROLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE …………………. |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ………………………. |