PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN ANALIZZATORE DEDICATO PER IL DOSAGGIO DELLE HBA2 E DELLE VARIANTI EMOGLOBINICHE CON TECNICA IN HPLC IN AUTOMAZIONE TOTALE OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI. GARA N. 7855897 – CIG N. 8410376DD2

II VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio,  alle ore dieci,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione dell’ offerta tecnica pervenuta in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero millequattrocentottantasette del tre novembre duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede con la valutazione dell’offerta della ditta Ditta A. Menarini Diagnostics. L’offerta della ditta A. Menarini Diagnostics S.r.l. risponde alle caratteristiche di minima richieste nel Capitolato di gara come di seguito specificato:

- Fornitura di un analizzatore totalmente automatico, di ultima generazione e nuovo di fabbrica

La strumentazione proposta è un analizzatore totalmente automatico, di ultima generazione, nuovo di fabbrica, modello  Hb9210 Resolution prodotto dalla Trinity Biotech e distribuito in Italia da A. Menarini Diagnostics

- Produttività oraria non inferiore a 9 test ora con riferimento alle HbA2

La strumentazione proposta ha una produttività oraria non inferiore a 9 test ora con riferimento alle HbA2.

- Principio analitico mediante separazione cromatografica (HPLC)

La strumentazione proposta processa i campioni utilizzando principio analitico mediante separazione cromatografica (HPLC)

- Sistema di rilevamento fotometrico/spettrofotometrico

La strumentazione proposta utilizza un sistema di rilevamento spettrofotometrico

- Registrazioni informazioni reagenti e colonna tramite lettore di codici a barre o RFID

La strumentazione proposta è in grado di registrare le informazioni dei reagenti e colonna tramite lettore di codici a barre

- Sistema di controllo del livello reattivi e del numero di iniezioni eseguite dalla colonna cromatografica

La strumentazione proposta ha un sistema di controllo del livello reattivi e del numero di iniezioni eseguite dalla colonna cromatografica

- Completa automazione dell'analisi, con possibilità di caricamento in continuo del campione

Confermiamo quanto richiesto, e precisamente che la strumentazione proposta permette la completa automazione dell'analisi, con possibilità di caricamento in continuo del campione

- Capacità di carico contemporaneo non inferiore a 100 campioni

La strumentazione proposta il caricamento contemporaneo non inferiore a 100 campioni

- Riconoscimento positivo del campione mediante barcode (12 digit) con lettura on-board

La strumentazione proposta permette il riconoscimento positivo del campione mediante barcode (12 digit) con lettura on‐board

- Utilizzo di provetta madre tappata

Confermiamo quanto richiesto, e precisamente che la strumentazione proposta permette l’utilizzo da provetta madre tappata

- Volume minimo di sangue richiesto nella provetta primaria 500 ul

La strumentazione proposta permette l’utilizzo di un volume minimo di sangue nella provetta primaria di 500 ul

- Fornitura di reagenti pronti all'uso con ampia stabilità a bordo

La strumentazione lavora con reagenti pronti all'uso con ampia stabilità a bordo

- Capacità di separare ed evidenziare sul cromatogramma anche varianti strutturali meno comuni (documentare analiticamente)

La strumentazione permette di separare ed evidenziare sul cromatogramma anche varianti strutturali meno comuni

- Stampa del cromatogramma con i risultati analitici, identificativi ed archiviazione, in locale, dei risultati, anche tramite stampante esterna

La strumentazione permette la stampa del cromatogramma con i risultati analitici, identificativi ed archiviazione, in locale, dei risultati

- Interfaccia bidirezionale con il LIS del Laboratorio (Concerto ditta Dedalus tramite il modulo PentaWeb) in modalità host-query

Il sistema proposto garantirà l’interfaccia bidirezionale con il LIS del Laboratorio (Concerto ditta Dedalus tramite il modulo PentaWeb) in modalità host-query

- Connessione TCP-IP (è ammessa la fornitura di un convertitore seriale/rete)

Il sistema proposto garantisce la connessione secondo le specifiche richieste (come da Progetto tecnico fornito)

- Fornitura di CQI di parte terza su almeno 2 livelli per tutta la durata del contratto, a scelta del Laboratorio

Il Fornitore conferma la fornitura di CQI di parte terza su almeno 2 livelli per tutta la durata del contratto di vostra scelta

- Partecipazione a programma di VEQ, a scelta del Laboratorio

Confermiamo quanto richiesto, e precisamente la fornitura e quindi la partecipazione a programma di VEQ di vostra scelta

- Software che assicuri il rispetto dei criteri di sicurezza informatica (es. SSL, VeriSign, Extended Validazion)

Il sistema offerto assicura il rispetto dei criteri di sicurezza informatica (es. SSL, VeriSign, Extended Validazion)

La Commissione procede con la valutazione dell’offerta tecnica, assegnando i punteggi ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara come segue:

Rif.1

Produttività oraria del sistema offerto con riferimento alle A2

Il sistema proposto permette una produttività oraria di non meno di 14 campioni, e può lavorare in 3 modalità differenti, a scelta dell’Operatore prima di ogni corsa:

- modalità Quick Scan che esegue l’analisi di un campione in 4,15 minuti, consentendo di ridurre i tempi di analisi;

- modalità High Resolution che esegue l’analisi di un campione in 8,20 minuti, realizzando quindi una corsa cromatografica molto lunga, utile in presenza di difetti composti;

- modalità Reflex che analizza i campioni in modalità Quick Scan e alla fine della corsa ripete automaticamente i campioni con varianti nella modalità High Resolution, ottimizzando la riduzione dei tempi di analisi e l’approfondimento sui campioni con varianti.

Q - Requisito soddisfatto; trattandosi di unica offerta viene assegnato il punteggio massimo Punti 10

Rif.2

Possibilità di rerun automatico, se necessario approfondimento, tramite corsa ad alta risoluzione

Il sistema proposto permette un rerun automatico, se necessario approfondimento, tramite corsa ad alta risoluzione.

T - Requisito soddisfatto; Punti 5

Rif.3

Possibilità, validata, di testare campioni di sangue con anticoagulanti diversi da EDTA

Il sistema proposto permette di processare campioni di sangue con anticoagulanti diversi da EDTA, e precisamente: K2EDTA, K3EDTA, Eparina sodica, Eparina litica, Sodio fluoruro.

T - Requisito soddisfatto; Punti 4

Rif.4

Separazione e quantificazione di HbA2, HbF e varianti emoglobiniche con metodo HPLC mediante eluizione e gradiente lineare continuo con sistema a doppia pompa (la ditta deve allegare documentazione)

Il sistema proposto permette la separazione e la quantificazione di HbA2, HbF e varianti emoglobiniche con metodo HPLC mediante eluizione e gradiente lineare continuo con sistema a doppia pompa.

T - Requisito soddisfatto; Punti 10

Rif.5

Possibilità di alloggiare nello spesso rack provette primarie, campioni prediluiti, calibratori, controlli (il punteggio verrà attribuito anche nel caso calibratori e controlli siano allocati in vano dedicato on board);

Il sistema proposto permette di alloggiare provette primarie e campioni prediluiti su rack dedicati, mentre, calibratori e controlli, come da voi accettato, sono posizionati su un carosello interno dedicato, permettendo in una unica corsa di calibrare, fare i controlli ed eseguire i campioni con un unico avvio.

T - Requisito soddisfatto; Punti 4

Rif.6

Possibilità di automatizzare l’esecuzione dei controlli, a cadenze predefinite, nel corso della routine

Il sistema proposto permette di automatizzare l’esecuzione dei controlli, a cadenze predefinite impostabili dall’operatore, nel corso della routine. Tale impostazione è da eseguire prima del run nella sezione dedicata ai controlli.

T - Requisito soddisfatto; Punti 4

Rif.7

Allineamento automatico del barcode con identificazione positiva del campione

Il sistema proposto non prevede l’allineamento automatico del barcode; dispone della l’identificazione positiva del campione con lettore integrato a bordo strumento.

Requisito non soddisfatto; Punti 0

Rif. 8

Calibrazione a 2 punti per la HBA2 e per la HbF (la ditta deve documentare)

Il sistema proposto permette di automatizzare l’esecuzione dei calibratori, e permette di calibrare su 2 punti sia per la HbA2 che per la HbF;

T - Requisito soddisfatto; Punti 5

Rif. 9

Controlli di qualità su due livelli per le emoglobine patologiche più comuni (HbS, HbC, HbD)

Il sistema proposto non ha quanto richiesto, il controllo interno indica la presenza della sola HbS.

T - Requisito non soddisfatto; Punti 0

Rif. 10

Disponibilità di kit per l’esecuzione di prelievi tramite digito puntura (la ditta deve documentare)

Il sistema proposto comprende la fornitura di un Kit di prelievo per la popolazione pediatrica composto da capillare dedicato, pinzetta dedicata, provetta dedicata.

T - Requisito soddisfatto; Punti 4

Rif. 11

Software in grado di assicurare l’assistenza tecnica applicativa on line ed il supporto scientifico interattivo con il personale specialistico della ditta (la ditta deve fornire puntuale indicazione sulla sede del servizio, sulle modalità organizzative, sugli orari di assistenza interattiva e sul numero di Operatori dedicati a garanzia del servizio);

E’ disponibile l’Application Specialist i cui compiti sono:

- Verifica postinstallazione delle funzionalità del sistema complesso (strumento + reattivi);

- Attività di formazione, corsi remind;

- Verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema o anomalie dei risultati su segnalazione del Cliente, con conseguente ed eventuale attivazione del SAT e/o del fornitore/i dei componenti del sistema (reattivi compresi);

- Interfaccia telefonica continua col Cliente per tutte le attività conseguenti a problematiche di natura

- Tecnica;

- Aggiornamenti SW.

Nel caso di un cromatogramma di difficile interpretazione il cliente può attivare una richiesta di consulenza, arricchendo le informazioni relative al tracciato con altre informazioni che possono essere molto utili al centro di riferimento per un suggerimento diagnostico. È sufficiente premere un tasto per far pervenire istantaneamente la richiesta di consulenza ad un centro di consulenza (es. Ospedali Galliera di Genova-Settore Microcitemie).

Il cliente riceverà sul proprio computer un report di risposta da parte del centro di riferimento, con eventuale sospetto diagnostico già formulato, o con richiesta di ulteriori approfondimenti diagnostici, o con la richiesta del campione.

Dal punto di vista organizzativo il network per la Second Opinion si esplica secondo lo schema che segue:

- il cliente invia la richiesta secondo le modalità sopra descritte; i dati sono criptati, non viene trasmessa l’anagrafica del paziente ma solo un numero di richiesta ad accompagnare tutte le informazioni di carattere clinico, diagnostico e di familiarità del paziente.

- il centro di consulenza riceve la richiesta ed entro 3 giorni invia una risposta; in casi particolari (es. gravidanze a rischio) un flag particolare informa che la risposta è richiesta entro sole 24 ore.

Su casi clinici particolari, filtrati attraverso la Second Opinion, sarà possibile fare eseguire indagini molecolari di secondo livello senza onere di spesa per la struttura sanitaria. Tutti i costi saranno a carico della scrivente incluso il costo della spedizione dei campioni.

D - La Commissione Giudicatrice valuta il requisito come “buono” (coefficiente 0,60x5) Punti 3

Rif.12

Fornitura di un sistema esperto finalizzato ad un aiuto nell’interpretazione di casistiche rare e dotato di un’ampia libreria di varianti emoglobiniche (la ditta deve evidenziare, con documentazione chiara ed esplicativa, le potenzialità offerte dal sistema esperto offerto fornito).

Come richiesto, trattasi di fornitura di un sistema esperto che supporta l'operatore nell’interpretazione di cromatogrammi anomali. Il software dell'analizzatore contiene infatti una library con più di 200 cromatogrammi di varianti emoglobiniche ed automaticamente segnala all'operatore se uno o più cromatogrammi nella library presentano similitudini con il cromatogramma in esame. L'operatore può in tal caso sovrapporre a video il cromatogramma in esame e quello della library per verificarne l'effettiva corrispondenza.

Tale procedura è eseguibile già dal programma strumentale principale, senza la necessità di spostarsi verso altre postazioni o dover avviare ulteriori software o programmi dedicati.

D - La Commissione Giudicatrice valuto il requisito come “ottimo” (coefficiente 1,00x5) Punti 5

Rif.13

Valutazione globale del progetto proposto: approccio operativo, impegno manutentivo, gestione prelievi eseguiti tramite digitopuntura (campioni pediatrici).

Impegno manutentivo:

Il sistema proposto è privo di manutenzione, tutte le procedure di lavaggio sono eseguite automaticamente dall’analizzatore. L’accensione e lo spegnimento sono programmabili dall’operatore a cui rimane soltanto la sostituzione dei reagenti e della colonna. Anche in quest’ultima operazione il software supporta l’operatore fornendo messaggi di warning in prossimità dell’esaurimento. La sostituzione della colonna è estremamente semplice: una volta sostituita è possibile lanciare con un solo comando l’avviamento, la calibrazione ed i controlli.

Semplicità operativa:

il sistema proposto è estremamente semplice da utilizzare in quanto:

Il cromatogramma viene visualizzato in tempo reale su un ampio monitor LCD, e il computer integrato nello strumento produce referti che possono essere salvati, stampati e trasmessi al LIS.

L’Hb9210 Resolution può lavorare in 3 modalità differenti, che l’operatore può selezionare all’inizio di ogni corsa: nella modalità Quick Scan esegue l’analisi di un campione in 4,15 minuti, consentendo di ridurre i tempi di analisi; nella modalità High Resolution esegue l’analisi di un campione in 8,2 minuti, realizzando quindi una corsa cromatografica molto lunga, particolarmente utile ad esempio in presenza di difetti composti; nella modalità Reflex analizza i campioni in modalità Quick Scan e alla fine della corsa ripete automaticamente i campioni con varianti nella modalità High Resolution, garantendo quindi contemporaneamente la riduzione dei tempi di analisi e l’approfondimento sui campioni con varianti.

È possibile eseguire con un’unica corsa più operazioni, ad esempio è possibile lanciare insieme calibrazione, controlli e campioni. È possibile inoltre programmare l’accensione e lo spegnimelo automatico dello strumento.

Il software fornisce all’operatore una serie di commenti che lo aiutano nell’interpretazione del cromatogramma e contiene una library con i cromatogrammi di oltre 200 varianti che sono sovrapponibili a monitor con il cromatogramma in esame.

Il sistema offerto garantisce un’ampia capacità di carico, 210 campioni in contemporanea, con la possibilità di caricamento in continuo. Sono inoltre disponibili 3 diversi tipi di rack per una facile gestione dei campioni normali, dei campioni anemici e dei campioni prediluiti.

Esiste inoltre la totale compatibilità tra differenti lotti di eluenti, colonna, calibratori e controlli.

Il lettore barcode in dotazione l’operatore esegue rapidamente la sostituzione di tutti i prodotti utilizzati assicurando la completa tracciabilità.

D - La Commissione Giudicatrice valuta il requisito come “ottimo” (coefficiente 1,00x5) Punti 5

Di seguito la tabella riepilogativa dei punteggi ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara:

Tab. 1   - Criteri e sottocriteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Punti assegnati ditta Menarini Diagnostics |  |  |
| Rif.1 | Produttività oraria del sistema offerto con riferimento alle A2 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| Rif.2 | Possibilità di rerun automatico, se necessario approfondimento, tramite corsa ad alta risoluzione |  |  | 5 | 5 |  |  |
| Rif.3 | Possibilità, validata, di testare campioni di sangue con anticoagulanti diversi da EDTA |  |  | 4 | 4 | . |  |
| Rif.4 | Separazione e quantificazione di HbA2, HbF e varianti emoglobiniche con metodo HPLC mediante eluizione e gradiente lineare continuo con sistema a doppia pompa (la ditta deve allegare documentazione) |  |  | 10 | 10 |  |  |
| Rif.5 | Possibilità di alloggiare nello spesso rack provette primarie, campioni prediluiti, calibratori, controlli (il punteggio verrà attribuito anche nel caso calibratori e controlli siano allocati in vano dedicato on board) |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Rif.6 | Possibilità di automatizzare l’esecuzione dei controlli, a cadenze predefinite, nel corso della routine |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Rif.7 | Allineamento automatico del barcode con identificazione positiva del campione |  |  | 4 | 0 |  |  |
| Rif. 8 | Calibrazione a 2 punti per la HBA2 e per la HbF (la ditta deve documentare) |  |  | 5 | 5 |  |  |
| Rif. 9 | Controlli di qualità su due livelli per le emoglobine patologiche più comuni (HbS, HbC, HbD) |  |  | 5 | 0 |  |  |
| Rif. 10 | Disponibilità di kit per l’esecuzione di prelievi tramite digito puntura (la ditta deve documentare) |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Rif. 11 | Software in grado di assicurare l’assistenza tecnica applicativa on line ed il supporto scientifico interattivo con il personale specialistico della ditta (la ditta deve fornire puntuale indicazione sulla sede del servizio, sulle modalità organizzative, sugli orari di assistenza interattiva e sul numero di Operatori dedicati a garanzia del servizio); | 5 |  |  | 3 (Coeff Buono 0,60x5) |  |  |
| Rif.12 | Fornitura di un sistema esperto finalizzato ad un aiuto nell’interpretazione di casistiche rare e dotato di un ampia libreria di varianti emoglobiniche (la ditta deve evidenziare, con documentazione chiara ed esplicativa, le potenzialità offerte dal sistema esperto offerto fornito). | 5 |  |  | 5 (Coeff Ottimo 1x5) |  |  |
| Rif.13 | Valutazione globale del progetto proposto: approccio operativo, impegno manutentivo, gestione prelievi eseguiti tramite digitopuntura (campioni pediatrici). | 5 |  |  | 5 (Coeff Ottimo 1x5) |  |  |
|  | Totale complessivo punteggio |  |  |  | 59,00 |  |  |

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e, previa approvazione, dispone di rimettere al Direttore Generale il presente verbale unitamente al verbale I del tre dicembre duemilaventi per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore dieci e minuti trenta la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ………………….. |