PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA RILEVAZIONE QUANTITATIVA DI HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, EBV DNA E LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS/NEISSERIA GONORRHOEAE E DI HPV AD ALTO RISCHIO E PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HCV MEDIANTE TECNOLOGIA DI NAAT CON RELATIVI STRUMENTI E REAGENTI OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI - S.S. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE. GARA N. 7696485 – CIG N. 82215605F0

IV VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di gennaio,  alle ore dieci e trenta minuti, si sono riuniti presso l’Ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero novecentrotrenta del sette luglio duemilaventi e successiva numero ventiquattro del dodici gennaio duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Diego | MARITANO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Il dottor Diego Maritano, Dirigente Biologo Settore Microbiologia, subentrato come componente di commissione giudicatrice alla dottoressa Ungari Silvana in seguito collocamento a riposto a far data dal 30.12.2020, prende atto e condivide appieno le valutazioni della procedura aperta in argomento, così riportate nei verbali I del 21.07.2020, II del 09.10.20 e III del 18.12.2020, relativi ai lavori della Commissione Giudicatrice.

La Commissione prende atto della comunicazione datata 5 gennaio 2021 pervenuta dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. (mandataria) del Costituendo RTI con la ditta ELITechGroup (mandante) in seguito alla comunicazione di esclusione del medesimo, con lettera Prot. 42976 del 21.12.2020, al prosieguo della gara per mancanza dei requisiti minimi di fornitura richiesti ai punti n.4 e n.10 dell’art. 3.1 (Caratteristiche minime richieste per tutta la strumentazione offerta) del Capitolato speciale descrittivo prestazionale di gara, ed in seguito alla quale è stata rinviata l’apertura delle offerte economiche già fissata per il 7 gennaio 2021 (comunicazione su piattaforma Sintel del 7.01.2021).

In relazione a quanto contestato sulla interpretazione data dalla Commissione Giudicatrice la medesima  conferma la valutazione di non rispondenza al requisito obbligatorio così come richiesto al punto 4. Tracciabilità dei campioni tramite lettore di codici a barre in tutto il processo analitico dell’art. 3.1del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

L’indicazione contenuta sul manuale allegato all’offerta tecnica Elite InGenius al punto 5.4.2.1 pag 44 di 182 precisa di “Posizionare i tubi dei campioni sul rack nello stesso ordine indicato nella griglia. La posizione dei tubi dei campioni nel carrello è molto importante ai fini della tracciabilità dei risultati”.

Quanto indicato sul manuale evidenzia inequivocabilmente come la procedura indicata sia “Operatore Dipendente”.

La nota a pag 44/182 recita:

Posizionare i tubi dei campioni sul rack nello stesso ordine indicato nella griglia. La posizione dei tubi dei campioni nel carrello è molto importante ai fini della tracciabilità dei risultati. Collocare i tubi dei campioni senza tappi.

L’Operatore deve quindi posizionare manualmente i tubi dei campioni secondo l’ordine indicato dalla griglia, e tale operazione è esterna all’analizzatore che, non disponendo di un lettore barcode integrato (necessario per assicurare la reale tracciabilità del processo analitico in quando in grado di individuare, interrogando il LIS del Laboratorio, il posizionamento del campione ed i test da eseguire).

Ad ulteriore conferma a pag. 45/182 viene precisato:

Inserire il sample ID (SID) per i campioni

- Se la provetta con il campione è priva di codice a barre, è necessario inserire il SID manualmente. Selezionare sample per la posizione da impostare e compilare mediante la tastiera sullo schermo.

- Se la provetta con il campione è dotata di codice a barre. Selezionare sample e utilizzare il lettore portatile di codici a barre per caricare il SID nel sistema.

Scegliere il saggio da eseguire selezionando “Assay” a livello del track impostare e selezionare il saggio desiderato dall’elenco.

E’ inequivocabile che la procedura descritta implichi un diretto coinvolgimento dell’Operatore dalla cui attività, ed attenzione, dipende il corretto posizionamento del campione e l’inserimento “manuale” dei test da eseguire.

Tutto ciò è in evidente contrasto con il concetto di “tracciabilità” del processo analitico, con riferimento al punto 4. dell’art. 3.1 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, che implica, necessariamente, la totale automazione del processo e non può prescindere dalla identificazione del campione, on board, e dall’acquisizione automatica della programmazione dei test da eseguire.

Inoltre, con riferimento al punto 10. dell’art. 3.1 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, la Commissione Giudicatrice, evidenzia nuovamente l’assenza di evidenze in relazione alla validazione del reagente per la “Genotipizzazione HCV” sulla piattaforma analitica ELITe InGenius “Il test verrà eseguito sulla piattaforma ELITe InGenius”

Inoltre il reagente, certificato CE-IVD, risulta validato per l’esecuzione sulla piattaforma Cobas 4800, non offerta in gara, senza alcuna indicazione sulla validazione per la piattaforma di esecuzione indicata.

La Commissione, come da provvedimento numero ventiquattro del dodici gennaio duemilaventuno, non ritiene pertanto di accogliere le osservazioni formulate dalla ditta Roche con la citata comunicazione datata 5 gennaio 2021 e conferma i punteggi attribuiti alla ditta Abbott così come già riportati nel verbale III del 18.12.2020 e come di seguito riportato:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Ditt ABBOTT srl |  |  |
| Rif.1 | Visibilità delle curve di amplificazione per ogni singolo campione consultabili direttamente dall’operatore a bordo dello strumento |  |  | 6 | 6 |  |  |
| Rif.2 | Presenza di controllo cellulare per la verifica dell’adeguatezza del campione (per CT/NG e HPV) |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.3 | Possibilità di estrazione del DNA del Citomegalovirus da matrici biologiche diverse da sangue intero. |  | 4 |  | 4 | . |  |
| Rif.4 | Presenza di un algoritmo in grado di verificare la specificità della reazione di amplificazione |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.5 | Livello di automazione dell'intero processo analitico, all'inserimento del campione al risultato. | 6 |  |  | 4,8 Più che buono (coeff. 0,8 x 6) |  |  |
| Rif.6 | Minor numero di strumenti che compongono il sistema. |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Rif.7 | Minor ingombro strumentale di tutta la strumentazione offerta. |  | 8 |  | 8 |  |  |
| Rif.8 | Sistema che garantisca la continuità operativa in caso di ridotta funzionalità dello strumento principale. | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
| Rif.9 | Per lo strumento principale minor tempo totale di esecuzione dei test dal caricamento del campione al risultato finale. |  | 6 |  | 6 |  |  |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Ditt ABBOTT srl |  |  |
| Rif.10 | Per lo strumento principale possibilità di processare e refertare campioni urgenti (STAT) con minimi tempi di attesa e con priorità assoluta sui campioni di routine. | 7 |  |  | 7 Ottimo (coeff. 1 x 7) |  |  |
| Rif.11 | Per lo strumento principale modalità di preparazione dei reagenti al primo utilizzo. | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
| Rif.12 | N° e tipologia di test eseguibili contemporaneamente, in riferimento al progetto presentato |  | 6 |  | 6 |  |  |
| Rif.13 | Per lo strumento principale tempo di stabilità dei reagenti di estrazione a bordo del sistema; |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.14 | Per lo strumento principale tempo di stabilità dei reagenti di amplificazione a bordo del sistema |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.15 | Fornitura di tamponi con tappo perforabile per CT/NG e HPV |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.16 | Sistema aperto in grado di eseguire altri test qualitativi e quantitativi, commerciali o homebrew impostati direttamente dall’operatore (modalità operativa “open”). | 4 |  |  | 4 Ottimo (coeff. 1 x 4) |  |  |
| Rif.17 | Modalità di manutenzione giornaliera semplificata e tempi ridotti | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
|  | Punteggio complessivo |  |  |  | 68,80 |  |  |

Essendo le ore undici e trenta minuti la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto.

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Diego | MARITANO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE ……………….. |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE ………………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ……………………. |