PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA RILEVAZIONE QUANTITATIVA DI HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, EBV DNA E LA RILEVAZIONE QUALITATIVA DEGLI ACIDI NUCLEICI DI CHLAMYDIA TRACHOMATIS/NEISSERIA GONORRHOEAE E DI HPV AD ALTO RISCHIO E PER LA GENOTIPIZZAZIONE DI HCV MEDIANTE TECNOLOGIA DI NAAT CON RELATIVI STRUMENTI E REAGENTI OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI - S.S. GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE. GARA N. 7696485 – CIG N. 82215605F0

III VERBALE

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore nove e minuti quindici, si sono riuniti presso l’Ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero novecentrotrenta del sette luglio duemilaventi per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

d

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Silvana | UNGARI | - | Responsabile della S.S.Genetica-Biologia Molecolare | COMPONENTE |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede con l’analisi dei requisiti minimi di fornitura richiesti all’Art. 3 del Capitolato di gara come di seguito dettagliato:

3.1 Requisiti indispensabili per tutta la strumentazione offerta

- Strumentazione nuova di fabbrica, non ricondizionata, di ultima generazione ovvero tecnologicamente avanzata ed aggiornata

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

Offerti sistema analitico Cobas 6800 (Roche) e ELITe InGenius InGenius (Elitech) di ultima generazione (Cobas 6800 produttività su 8 ore lavorative 384 test singoli) (ELITe InGenius produttività su 8 ore lavorative 36 test singoli – implementabili con tecnologia multiplex)

- Ditta ABBOTT S.r.L

Offerti sistema analitico Alinity-m  e sistema composito m2000sp ed m2000rt

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 1 art.3.1

- Identificazione dei campioni mediante barcode generato dal laboratorio

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

La strumentazione Cobas 6800 dispone di lettore barcode integrato, legge i barcode generati dal Laboratorio e ruota le provette in caso di mancato allineamento; la strumentazione ELITe InGenius legge i barcode generati dal Laboratorio tramite un lettore barcode esterno all’analizzatore.

- Ditta ABBOTT S.r.L

La strumentazione offerta Alinity-m  ed il sistema composito m2000sp ed m2000rt dispongono di lettori barcode integrati.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 2 art.3.1.

- Capacità di accogliere direttamente a bordo dello strumento i tubi primari

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

Le strumentazioni Cobas 6800 e ELITe InGenius possono ospitare direttamente i tubi primari in uso presso il Laboratorio.

- Ditta ABBOTT S.r.L

La strumentazione Alinity-m  e sistema composito m2000sp ed m2000rt possono ospitare direttamente i tubi primari in uso presso il Laboratorio

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 3 art.3.1.

- Tracciabilità dei campioni tramite lettore di codici a barre in tutto il processo analitico

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

La strumentazione Cobas 6800  assicura la tracciabilità dei campioni tamite lettore di codice a barre in tutto il processo analitico.

Per quanto concerne la strumentazione ELITe InGenius come specificato nella nota sul Manuale Elite InGenius al punto 5.4.2.1 pag 44 di 182 che precisa di “Posizionale i tubi dei campioni sul rack nello stesso ordine indicato nella griglia. La posizione dei tubi dei campioni nel carrello è molto importante ai fini della tracciabilità dei risultati”. Risulta evidente che la tracciabilità non è garantita dal sistema analitico ma è Operatore dipendente in quanto non è presente un lettore barcode integrato nel sistema analitico.

La necessità del requisito è stata ribadita nella risposta al quesito numero 19 dei “Chiarimenti 16-23” pubblicata in data 09.06.2020.

L’offerta del  Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup  non risponde al  requisito n. 4 art.3.1.

- Ditta ABBOTT S.r.L

La strumentazione Alinity-m e il sistema composito m2000sp ed m2000rt garantiscono la tracciabilità dei campioni su tutto il percorso analitico

L’offerta della ditta Abbott risponde al requisito n. 4 art.3.1.

- Tecnologia in grado di impedire la contaminazione tra campioni diversi e garantire dal rischio di contaminazione ambientale.

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

Le strumentazioni Cobas 6800 ed ELITe InGenius utilizzano puntali filtranti e disposable monouso tali da minimizzare il rischio di contaminazione tra campioni diversi. Dispongono inoltre di una tecnologia dedicata per minimizzare il rischio di contaminazione ambientale.

- Ditta ABBOTT S.r.L

Le strumentazioni  Alinity-m  e sistema composito m2000sp ed m2000rt utilizzano puntali filtranti e disposable monouso tali da minimizzare il rischio di contaminazione tra campioni diversi. Dispongono inoltre di una tecnologia dedicata per minimizzare il rischio di contaminazione ambientale.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 5 art.3.1.

- Dotazione di allarmi di malfunzionamento

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

Le strumentazione Cobas 6800 ed ELITe InGenius sono dotate di sistemi per il monitoraggio continuo del processo analitico e di tracciamento di eventuali errori con indicazione degli stessi su file log ed indicazioni visive su interventi da parte dell’Operatore e di alert per l’assistenza tecnica.

- Ditta ABBOTT S.r.L

La strumentazione Alinity-m e il sistema composito m2000sp ed m2000rt sono datati di allarmi di malfunzionamento.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 6 art.3.1.

- Capacità di amplificazione di regioni target ad alta conservazione genica e rivelazione dei seguenti genotipi e sottotipi: a) HBV da A ad H – b) HCV da 1 a 6 – c) HIV gruppo M e O e forme ricombinanti  - d) HPV 16 e 18, HPV HR (diversi da 16 e 18 ma ad alto rischio)

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

I reagenti dedicati alla strumentazione Cobas 6800 per l’esecuzione dei test previsti permettono la rilevazione dei genotipi e sottotipi specificati.

- Ditta ABBOTT S.r.L

I reagenti dedicati alla strumentazione Alinity-m rispondono e superano le specifiche richieste per tutte le 4 ricerche molecolari.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 7 art.3.1.

- Capacità di utilizzare sangue intero come matrice biologica per l’estrazione e amplificazione del DNA di CMV ed EBV

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

I reagenti dedicati a ELITe InGenius sono validati per l’utilizzo di sangue intero (raccolto con EDTA) come matrice biologica per la ricerca del DNA di CMV e EBV

- Ditta ABBOTT S.r.L

I reagenti dedicati a m2000 sono validati per l’utilizzo su sangue intero (raccolto con EDTA)

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 8 art.3.1.

- Capacità di analizzare come matrici biologiche i tamponi uro-genitali per Clamydia T./Neisseria e HPV

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

I reagenti Cobas 6800 sono certificati per l’utilizzo di tamponi uro-genitali per la ricerca molecolare di Clamydia tracomatis e Neisseria gonorreae e di tamponi endocervicali per la ricerca di HPV

- Ditta ABBOTT S.r.L

Il reagente Alinity-m STI utilizza come matrice biologica tamponi uro-genitali (fornito con device di raccolta dedicati) ed il reagente Alinity m high risk HPV utilizza come matrice biologica tamponi cervicali (fornito con device di raccolta dedicati).

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 9 art.3.1.

- Determinazione del HCV genotipo basata sull'amplificazione contemporanea di almeno due regioni del genoma HCV e capacità di identificare almeno i genotipi da 1 a 6 e differenziare i sottotipi a e b del genotipo 1

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

Il reagente offerto per la ricerca del Genotipo HCV, destinato alla identificazione qualitativa dei genotipi 1-6 e dei sottotipi a e b genotipo 1 del virus HCV (Kit C4800 HCV GT AMP/DET 120T CE_IVD) è di produzione Roche e risulta certificato CE-IVD per l’esecuzione sul sistema analitico Cobas 4800; non offerto in gara.

Dalla documentazione tecnica agli atti “Relazione progettuale caratteristiche e criteri di valutazione Roche Elitech” risulta a pag. 45-46 che il test proposto non è eseguibile sull’analizzatore Cobas 6800 ma “verrà eseguito sulla piattaforma ELITe InGenius” e, stante alle evidenze riportate, non risulta validato per questa specifica piattaforma.

Inoltre dalla stessa documentazione tecnica “Relazione progettuale caratteristiche e criteri di valutazione Roche Elitech” risulta, a pag 46, che il test non è eseguibile su tubo primario bensì su “Tubo secondario, Sonicator tube” confermando, anche in questo contesto, la non rispondenza al requisito n. 4 che prevede la tracciabilità del processo analitico.

L’offerta del Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup non risponde al requisito n. 10 art.3.1.

- Ditta ABBOTT S.r.L

Il reagente Abbott RealTime Genotype II è destinato alla identificazione qualitativa dei genotipi 1-6 e dei sottotipi a e b genotipo 1 del virus HCV.

L’offerta della ditta Abbott risponde al requisito n. 10 art.3.1.

- Limiti di quantificazione (LLoQ) per volumi di 1 ml di campione uguali o minori a: a) 15 UI/ml per HCV – b) 10 UI/ml per HBV – c)  40 copie/ml per HIV – d) 40 UI/ml per EBV (plasma) – e) 150 UI/ml per EBV (sangue) – f) 32UI/ml per CMV (plasma)- g) 120 UI/ml per CMV (sangue)

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

I reagenti Cobas 6800 hanno limiti di quantificazione minori in relazione ad HCV, HBV e HIV.

I reagenti ELITe InGenius rispondono parzialmente al requisito richiesto (riferimento LoD e non LLoQ) alle specifiche richieste (requisito parzialmente soddisfatto - ammesso come chiarimento in base al principio di equivalenza).

- Ditta ABBOTT S.r.L

I reagenti Alinity-m ed m2000 rispondono completamente ai limiti di quantificazione (LLoQ) previsti dalla griglia.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 11 art.3.1.

- Controllo di tutte le fasi del processo attraverso I'impiego di controllo interno co-estratto e co-amplificato con il campione in esame, per la validazione del risultato

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

La strumentazione Cobas 6800 utilizza reagenti che dispongono di un controllo interno che viene co-estratto e co-amplificato a conferma della corretta esecuzione del processo analitico. La strumentazione  ELITe InGenius utilizza reagenti che dispongono di un controllo interno che viene co-estratto e co-amplificato a conferma della corretta esecuzione del processo analitico.

- Ditta ABBOTT S.r.L

I reagenti Alinity-m e m2000 dispongono di un controllo interno che viene co-estratto e co-amplificato a conferma della corretta esecuzione del processo analitico.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 12 art.3.1.

- Interfaccia bidirezionale con il LIS del laboratorio Analisi (Concerto ditta Dedalus) con      fornitura di quanto necessario per la connessione (hardware e software) ove richiesto

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

Il Costituendo RTI (entrambe le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup) conferma la disponibilità a connettere bidirezionalmente, in host-query, i sistemi Cobas 6800 e InGenius.

- Ditta ABBOTT S.r.L

Viene confermata la disponibilità a connettere bidirezionalmente, in host-query, i sistemi analitici Alinity m ed m2000.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 13 art.3.1.

3.2 Requisiti indispensabili per lo strumento principale

- Sistema integrato, completamente automatico, dalla fase di estrazione alla fase di rilevazione senza alcun intervento da parte dell’operatore.

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

La strumentazione Cobas 6800 risponde al requisito in quanto sistema che integra la se di estrazione ed amplificazione lettura senza richiedere interventi da parte dell’Operatore.

- Ditta ABBOTT S.r.L

La strumentazione Alinity-m risponde al requisito in quanto sistema che integra la se di estrazione ed amplificazione lettura senza richiedere interventi da parte dell’Operatore.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 1 art. 3.2

- Accesso random e caricamento continuo dei campioni, reagenti e consumabili, senza interruzione del processo, per il maggior numero dei parametri richiesti. Per accesso random si intende la gestione indipendente ed in continuo dei campioni ovvero i  nuovi campioni possono essere aggiunti durante la corsa e sono integrati automaticamente nel flusso di lavoro.

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

La strumentazione Cobas 6800 permette il caricamento, in continuo di campioni, reagenti e consumabili senza interruzione del processo analitico in corso.

- Ditta ABBOTT S.r.L

La strumentazione Alinity-m permette il caricamento, in continuo di campioni, reagenti e consumabili senza interruzione del processo analitico in corso.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 2 art. 3.2

- Capacità di processare anche campioni singoli con riduzione del consumo di reagenti proporzionale e senza spreco

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

La strumentazione Cobas 6800 permette di processare campioni singoli con contestuale riduzione del consumo di reagenti.

- Ditta ABBOTT S.r.L

La strumentazione Alinity-m permette di processare campioni singoli con contestuale riduzione del consumo di reagenti.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 3 art. 3.2

- Monitoraggio dei reagenti, controlli, calibratori, consumabili presenti a bordo dello strumento

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

La strumentazione Cobas 6800 assicura il monitoraggio continuo e la tracciabilità dei reagenti, controlli e calibratori on board.

- Ditta ABBOTT S.r.L

La strumentazione Alinity-m assicura il monitoraggio continuo e la tracciabilità dei reagenti, controlli e calibratori on board.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 4 art. 3.2

3.3 Reagenti richiesti

- Dovranno essere forniti tutti i reagenti per l’esecuzione di tutti i dosaggi previsti e specificati in tabella.

- Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup

Viene confermata la disponibilità per la fornitura di tutti i reagenti necessari per l’esecuzione dei dosaggi previsti.

- Ditta ABBOTT S.r.L

Viene confermata la disponibilità per la fornitura di tutti i reagenti necessari per l’esecuzione dei dosaggi previsti.

Le offerte delle ditte concorrenti rispondono al requisito n. 1 art. 3.3

Il Costituendo RTI tra le Ditte Roche Diagnostics S.p.A e ELITechGroup viene pertanto escluso dal prosieguo della gara in quanto l’offerta non risponde ai requisiti minimi di fornitura specificati ai punti n. 4 e n. 10 dell’art. 3.1 (Caratteristiche minime richieste per tutta la strumentazione offerta) del Capitolato di gara

La commissione procede con l’attribuzione dei punteggi all’offerta della ditta Abbott ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di gara come segue:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Ditt ABBOTT srl |  |  |
| Rif.1 | Visibilità delle curve di amplificazione per ogni singolo campione consultabili direttamente dall’operatore a bordo dello strumento |  |  | 6 | 6 |  |  |
| Rif.2 | Presenza di controllo cellulare per la verifica dell’adeguatezza del campione (per CT/NG e HPV) |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.3 | Possibilità di estrazione del DNA del Citomegalovirus da matrici biologiche diverse da sangue intero. |  | 4 |  | 4 | . |  |
| Rif.4 | Presenza di un algoritmo in grado di verificare la specificità della reazione di amplificazione |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif.5 | Livello di automazione dell'intero processo analitico, all'inserimento del campione al risultato. | 6 |  |  | 4,8 Più che buono (coeff. 0,8 x 6) |  |  |
| Rif.6 | Minor numero di strumenti che compongono il sistema. |  | 4 |  | 4 |  |  |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Ditt ABBOTT srl |  |  |
| Rif.7 | Minor ingombro strumentale di tutta la strumentazione offerta. |  | 8 |  | 8 |  |  |
| Rif.8 | Sistema che garantisca la continuità operativa in caso di ridotta funzionalità dello strumento principale. | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
| Rif.9 | Per lo strumento principale minor tempo totale di esecuzione dei test dal caricamento del campione al risultato finale. |  | 6 |  | 6 |  |  |
| Rif.10 | Per lo strumento principale possibilità di processare e refertare campioni urgenti (STAT) con minimi tempi di attesa e con priorità assoluta sui campioni di routine. | 7 |  |  | 7 Ottimo (coeff. 1 x 7) |  |  |
| Rif.11 | Per lo strumento principale modalità di preparazione dei reagenti al primo utilizzo. | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
| Rif.12 | N° e tipologia di test eseguibili contemporaneamente, in riferimento al progetto presentato |  | 6 |  | 6 |  |  |
| Rif.13 | Per lo strumento principale tempo di stabilità dei reagenti di estrazione a bordo del sistema; |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.14 | Per lo strumento principale tempo di stabilità dei reagenti di amplificazione a bordo del sistema |  | 2 |  | 2 |  |  |
| Rif.15 | Fornitura di tamponi con tappo perforabile per CT/NG e HPV |  |  | 2 | 2 |  |  |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Ditt ABBOTT srl |  |  |
| Rif.16 | Sistema aperto in grado di eseguire altri test qualitativi e quantitativi, commerciali o homebrew impostati direttamente dall’operatore (modalità operativa “open”). | 4 |  |  | 4 Ottimo (coeff. 1 x 4) |  |  |
| Rif.17 | Modalità di manutenzione giornaliera semplificata e tempi ridotti | 3 |  |  | 3 Ottimo (coeff. 1 x 3) |  |  |
|  | Punteggio complessivo |  |  |  | 68,80 |  |  |

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e, previa approvazione, dispone di rimettere al Direttore Generale il presente verbale unitamente al verbale I del ventuno luglio duemilaventi e al verbale II del nove ottobre duemilaventi per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore dieci e trenta minuti la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto.

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Silvana | UNGARI | - | Responsabile della S.S.Genetica-Biologia Molecolare | COMPONENTE ………………. |
| - | Dr. | Carmine | DELL’AGLIO | - | Dirigente Biologo Settore Microbiologia | COMPONENTE ……………….. |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………. |