|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUESTIONARIO TECNICO: CARATTERISTICHE MINIME TECNICHE E FUNZIONALI A PENA ESCLUSIONE** | | | | |
| **LOTTO N. 2 LAMPADE SCIALITICHE** | | | | |
| ***voci*** | ***rif.*** | ***elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerte tecnica*** | **risposta (si/no)** | **riferimenti: documento - pagina** |
| **caratteristiche generali e Specifiche tecnico-funzionali** | Rif.1 | Lampade scialitiche in configurazione gemellare da due corpi illuminanti a tecnologia led per montaggio a soffitto con ancoraggio ad un unico punto di rotazione coassiale a 360 gradi; |  |  |
| Rif.2 | Presenza di terzo braccio ad almeno doppio segmento per alloggiamento di 1 video monitor da almeno 32” con passaggio di almeno 1 cavo di alimentazione, 1 cavo di rete ed 1 cavo dati tipo HDMI; |  |  |
| Rif.3 | Completa di tutto quanto necessario per l’installazione compresi i dispositivi di ancoraggio, trasformatori di alimentazione e dispositivi di commutazione automatica di sicurezza; |  |  |
| Rif.4 | Presenza di almeno 2 telecamere almeno full HD e tutto quanto necessario per poter visualizzare immagini da tutte e 10 scialitiche ed almeno 2 in contemporanea con attacco del segnale video a pensile; |  |  |
| Rif. 5 | Sorgenti luminose di ultima generazione a led dotate di idonei sistemi ottici atti a garantire illuminazione uniforme con minimi fenomeni d’ombra; |  |  |
| Rif.6 | Intensità luminosa massima del singolo corpo lampada non inferiore a 150.000 lux; |  |  |
| Rif.7 | Intensità luminosa regolabile; |  |  |
| Rif.8 | Diametro del campo luminoso massimo di almeno 20cm e regolabile; |  |  |
| Rif.9 | Impugnatura con manipolo sterilizzabile; |  |  |
| Rif.10 | Indice di riproduzione cromatica Ra non inferiore al 95%; |  |  |
| Rif.11 | Valore della temperatura di colore regolabile; |  |  |
| Rif.12 | Profondità di illuminazione L1+L2 al 20% non inferiore a 100cm; |  |  |
| Rif.13 | Durata dei led non inferiore alle 50.000 ore; |  |  |
| Rif.14 | Possibilità di sincronizzare le regolazioni delle impostazioni di una lampada sulla gemella; |  |  |
| Rif.15 | Comandi funzionali su dispositivo remoto; |  |  |
| Rif.16 | N. 25 coppie di manipoli sterilizzabili (ovvero n. 50 manipoli totali). |  |  |