|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUESTIONARIO TECNICO: CARATTERISTICHE NON A PENA ESCLUSIONE** | | | | | | |
| **LOTTO N. 2 Lampade Scialitiche** | | | | | | |
| ***voce*** | ***rif.*** | ***elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerte tecnica*** | **Valori ammessi** | **risposta** | **riferimenti: documento - pagina** |
| **Lampade scialitiche:**  Specifiche tecnico-funzionali | Rif.1 | Intensità luminosa massima (lux); | **Valore limite: 155000** |  |  |
| Rif.2 | Diametro massimo del campo luminoso (cm); | **Valore limite: 20** |  |  |
| Rif.3 | Indice di riproduzione cromatica Ra; | **Valore limite: 95** |  |  |
| Rif.4 | Numero di step di regolazione della temperatura di colore o, in alternativa, regolazione in continuo; | **. <=3 step 0 punti**  **. > 3 step 1 punto**  **. Possibilità di variazione in continuo 3 punti** |  |  |
| Rif. 5 | Numero di step di regolazione dell’intensità luminosa o, in alternativa, regolazione in continuo; | **. <=3 step 0 punti**  **. > 3 step 1 punto**  **. Possibilità di variazione in continuo 3 punti** |  |  |
| Rif.6 | Profondità di illuminazione L1+L2 al 20%; | **Valore limite: 100** |  |  |
| Rif.7 | Profondità di illuminazione L1+L2 al 60%; | **Valore limite: 45** |  |  |
| Rif.8 | Illuminazione residua con 1 maschera (%); | **Valore limite: 50** |  |  |
| Rif.9 | Illuminazione residua con 2 maschere (%); | **Valore limite: 45** |  |  |
| Rif.10 | Illuminazione residua con 1 tubo (%); | **Valore limite: 80** |  |  |
| Rif.11 | Illuminazione residua con 1 tubo e 1 maschera (%); | **Valore limite: 45** |  |  |
| Rif.12 | Illuminazione residua con 1 tubo e 2 maschere (%); | **Valore limite: 45** |  |  |
| Rif.13 | Valore minimo di rotazione possibile degli snodi dei bracci (valore da 0 a 360 gradi oppure “infinita” se senza alcun tipo di blocco); |  |  |  |
| Rif.14 | Valore minimo di rotazione possibile della cupola (valore da 0 a 360 gradi oppure “infinita” se senza alcun tipo di blocco); |  |  |  |
| Rif.15 | Sistema automatico di rilevazione delle ombre con adeguamento automatico della luce (si/no); | **(sì/no)** |  |  |
| Rif.16 | Sistema che mantiene automaticamente il fuoco e l’intensità luminosa variando la distanza della lampada dal campo operatorio (si/no); | **(sì/no)** |  |  |
| Rif.17 | Sistema di controllo remoto della scialitica (descrivere tipologia e dimensioni, posizionamento, comandi e regolazioni possibili, possibilità di utilizzo con guanti e fuori dal campo operatorio); |  |  |  |
| Rif.18 | Presenza di presettaggio delle impostazioni in base al tipo di intervento (si/no); | **(sì/no)** |  |  |
| Rif.19 | Definizione della telecamera (full HD, 4K); | **. Full Hd: 2 punti**  **. 4K: 5 punti** |  |  |
| Rif.20 | Numero di sale in cui è possibile utilizzare in contemporanea la telecamera; | **Valore limite: 2** |  |  |
| Rif.21 | Presenza di segnalatore acustico o visivo con indicazione dell’eccessivo calore prodotto dalle scialitiche (si/no); | **(sì/no)** |  |  |
| Rif.22 | Elenco allarmi (descrivere); |  |  |  |
| Rif.23 | Durata media dei led (ore); |  |  |  |
| Rif.24 | Durata della garanzia legale e manutenzione full-risk (in mesi); | **Valore limite: 12** |  |  |
| Rif.25 | Tempo di intervento correttivo su chiamata: dettagliare il servizio ed eventuali migliorie rispetto a quanto richiesto allo specifico articolo; |  |  |  |
| Rif.26 | Sede del centro di assistenza tecnica (recapiti, disponibilità oraria, ecc…); |  |  |  |
| Rif.27 | Possesso Certificazione UNI/PdR 125:2022 come da art 108 comma 7 D.lgs 36/2023 e s.m.i. “pari opportunità (se si fornire Certificato); | **(sì/no)** |  |  |
| Rif.28 | Massa (kg); |  |  |  |
| Rif.29 | Dichiarazione che tutte le parti, i componenti e gli accessori del sistema sono privi di latice (latex free) o specificazione dei componenti contenenti latice con indicazione della percentuale contenuta nella mescola; |  |  |  |
| Rif.30 | Tempi di consegna delle apparecchiature dall’ordine. |  |  |  |