COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALL’ AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CATETERI VENOSI CENTRALI OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTROALLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI– GARA N. 8825502  – CIG VARI.

II° VERBALE
L’anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore nove  e minuti cinque, in Cuneo presso la biblioteca  della Struttura Complessa Radiologia  dell’Azienda Ospedaliera  S.Croce e Carle di Cuneo – Via Michele Coppino n. 26,  si sono nuovamente riuniti i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione numero cinquantotto del giorno diciassette del mese di gennaio  duemilaventitre:
	Dr.ssa
	Germana
	DAIDOLA


	Dirigente Medico 

S.C. Nefrologia e Dialisi
	- PRESIDENTE

	Dr.
	 Nicola


	GIOFRE’
	Dirigente Medico 

S.C.Anestesia  Cardiotoracovascolare e Terapia Intensive 
	- COMPONENTE

	Dr.
	 Simone


	BONGIOVANNI
	Dirigente Medico 

S.S.Radiologia Interventistica 
	- COMPONENTE

	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Dayra
	CERQUETTINI
	Assistente Amm.vo 

S.C. Acquisti di Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, richiamato quanto riportato nel I° verbale del 26/01/2023 in merito alla regolarità della documentazione tecnica acquisita agli atti e sulla base delle valutazioni della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, procede, come previsto dalla disciplina di gara, attribuisce i seguenti punteggi in ordine al criterio “Caratteristiche tecnico -  qualitative”:

Lotto n. 1: CIG 95201769C2
Cateteri temporanei a doppio lume in poliuretano con punta atraumatica con estensione rettilinea e con estensione curva oppure precurvata, dotati di kit di inserzione.
	Criterio


	Punt.
	Non tunnellizzato


	Medtronic 
	Seda
	Teleflex

	Facilità e sicurezza di posizion./inserimento
	26
	· Scorrevolezza della guida a J nell’ago (2 punti)

· Scorrevolezza del/i dilatatore/i sulla guida a J (2 punti)

· Rastrematura del/i dilatatore/i (3 punti)

· Scorrevolezza della guida metallica a J all’interno del dispenser di protezione (2 punti)

· Guida metallica a J con entrambe le estremità atraumatiche (5 punti) 

· Sicurezza del fissaggio del catetere alla cute (2 punti)

· Disponibilità di ago per venipuntura con superficie eco riflettente (5 punti)

· Resistenza al kinking (5 punti)


	2
2

2

1

5

2

5

4


	2
2

2

1

5

1

5

2
	2
2

3

2

5

2

5

4

	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	· Caratteristiche di resistenza e morbidezza del silicone usato o classe di poliuretano usato nel ciclo produttivo (4 punti)

· Possibilità di rotazione del catetere all’interno delle alette di fissaggio (pezzature dei cateteri retti) (2 punti)

· Caratteristiche delle estensioni (7 punti)

· Trattamento antimicrobico del catetere (4 punti)


	4
2

7

0


	2
2

3

0
	4
2

7

0

	Facilità  di utilizzo in dialisi


	17
	· Alti flussi (7 punti)

· Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (4 punti)

· Resistenza alle pressioni degli iniettori di mdc (m.d.c.) ( 6 punti)


	7
4

0
	5
4

0
	7
4

0

	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	· Femorali e giugulari


	5
	3
	3

	Confezione 
	5
	· Completezza kit di impianto (bisturi a lama 11, Needleless connectors antireflusso, etc.) (3 punti)

· Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1) 

· Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)
	2
1

1
	2
1

0
	3
1

1



	
	
	Totale
	56
	42
	57


Lotto n.2 – CIG:9520200D8F

Cateteri temporanei a doppio lume in silicone flessibile con estensione rettilinea e con estensione precurvata oppure flessibile, dotati di kit di inserzione

	Criterio


	Punt.
	Non tunnellizzato


	Seda

	Facilità e sicurezza di posizion./inserimento
	26
	· Scorrevolezza della guida a J nell’ago (2 punti)

· Scorrevolezza del/i dilatatore/i sulla guida a J (2 punti)

· Rastrematura del/i dilatatore/i (3 punti)

· Scorrevolezza della guida metallica a J all’interno del dispenser di protezione (2 punti)

· Guida metallica a J con entrambe le estremità atraumatiche (5 punti) 

· Sicurezza del fissaggio del catetere alla cute (2 punti)

· Disponibilità di ago per venipuntura con superficie eco riflettente (5 punti)

· Resistenza al kinking (5 punti)


	2
2

2

1

5

1

5

5

	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	· Caratteristiche di resistenza e morbidezza del silicone usato o classe di poliuretano usato nel ciclo produttivo (4 punti)

· Possibilità di rotazione del catetere all’interno delle alette di fissaggio (pezzature dei cateteri retti) (2 punti)

· Caratteristiche delle estensioni (7 punti)

· Trattamento antimicrobico del catetere (4 punti)


	4

1

3

0

	Facilità  di utilizzo in dialisi


	17
	· Alti flussi (7 punti)

· Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (4 punti)

· Resistenza alle pressioni degli iniettori di mdc (m.d.c.) ( 6 punti)


	5
4

0



	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	· Femorali e giugulari


	3

	Confezione 
	5
	· Completezza kit di impianto (bisturi a lama 11, Needleless connectors antireflusso, etc.) (3 punti)

· Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1) 

· Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)
	2

1

0

	
	
	Totale
	46


Lotto n. 3 – CIG: 95202452B5

Cateteri temporanei a triplo lume con via accessoria compatibile con infusione ad alto flusso di mezzo di contrasto in materiale poliuretanico con punta atraumatica, dotati di kit di inserzione. 

	Criterio


	Punt.
	Non tunnellizzato


	Becton
	Medtronic
	Teleflex
(*)

	Facilità e sicurezza di posizion./inserimento
	26
	· Scorrevolezza della guida a J nell’ago (2 punti)

· Scorrevolezza del/i dilatatore/i sulla guida a J (2 punti)

· Rastrematura del/i dilatatore/i (3 punti)

· Scorrevolezza della guida metallica a J all’interno del dispenser di protezione (2 punti)

· Guida metallica a J con entrambe le estremità atraumatiche (5 punti) 

· Sicurezza del fissaggio del catetere alla cute (2 punti)
· Disponibilità di ago per venipuntura con superficie eco riflettente (5 punti)

· Resistenza al kinking (5 punti)


	2
2

3

2

5

2

5

3
	2
2

2

2

5

2

5

4


	==
==

==

==

==

==

==

==

	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	· Caratteristiche di resistenza e morbidezza del silicone usato o classe di poliuretano usato nel ciclo produttivo (4 punti)

· Possibilità di rotazione del catetere all’interno delle alette di fissaggio (pezzature dei cateteri retti) (2 punti)

· Caratteristiche delle estensioni (7 punti)

· Trattamento antimicrobico del catetere (4 punti)


	4
2

6

0
	4
2

5

0
	==

==

==

==

	Facilità  di utilizzo in dialisi


	17
	· Alti flussi (7 punti)

· Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (4 punti)

· Resistenza alle pressioni degli iniettori di mdc (m.d.c.) ( 6 punti)


	6
4

6


	7
4

6
	==
==

==

	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	· Femorali e giugulari


	5
	5
	==

	Confezione 
	5
	· Completezza kit di impianto (bisturi a lama 11, Needleless connectors antireflusso, etc.) (3 punti)
· Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1) 

· Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)
	3
1

1
	2
1

1


	==
==

==

	
	
	Totale
	62
	61
	==


(*) 
La ditta Teleflex risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto un prodotto non conforme a quanto richiesto; infatti ha proposto un catetere che non è dotato di una via accessoria compatibile con infusione ad alto flusso di mezzo di contrasto così come indicato nella disciplina di gara. 
Lotto n. 4 – CIG:9520642A50

Cateteri permanenti tunnellizzati a doppio lume comprensivi dei kit di inserzione.

Materiale opzionale: kit di riparazione, statlock di ancoraggio e dei fili guida di lunghezza tra 100 e 150 cm. 

	Criterio


	Punt.
	Tunnellizzato
	Becton
	Medtronic
	Seda
	Teleflex

(*)

	Facilità e sicurezza di posizionamento/inserimento
	26
	· Tunnellizazione retrograda (10 punti)

· Introduttore valvolato (3 punti)

· Disponibilità stiletti di introduzione per inserimento su filo guida senza uso di introduttore (3 punti)

· Punta simmetrica (10 punti)
	0
3

3

10


	0
3

3

10
	0
3

3

10
	0
3

0

0

	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	· Adeguatezza del materiale (stabilità, morbidezza) (5 punti)
· Estensioni sostituibili (7 punti)

· Disponibilità di aletta adesiva di fissaggio cutaneo (5 punti)


	2

0

0
	5

7

0


	3

0

0
	5

0

0

	Facilità  di utilizzo in dialisi


	17
	· Alti flussi (4 punti)

· Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (3 punti)

· Estensioni sostituibili (2 punti)

· Ridotto rischio di occlusione del catetere (4 punti)

· Ridotto rischio di ricircolo del catetere (4 punti)


	4
3

0

4

4
	4
3

2

4

4
	4
3

0

4

4
	4
3

0

3

2

	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	· Femorali e giugulari


	2
	5
	2
	5

	Confezione 
	5
	· Completezza kit di impianto (3 punti)

· Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1 punto)

· Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)


	3
1

1
	2
1

1
	2
1

1
	3
1

1

	
	
	Totale
	40
	54
	40
	30 (*)


(*) 
La ditta Teleflex risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto l’offerta non ha raggiunto il “Punteggio di sufficienza tecnica” di punti 35 stabilito dalla disciplina di gara nella sezione “Modalità di espletamento della gara”.

Lotto n. 5 – CIG:95206809AC

Cateteri permanenti tunnellizzati a doppio lume con tunnellizzazione retrograda comprensivi dei kit di inserzione.

Materiale opzionale: kit di riparazione, statlock di ancoraggio, fili guida di lunghezza tra 100 e 150 cm. 

	Criterio


	Punt.
	Tunnellizzato
	Seda
	Teleflex

	Facilità e sicurezza di posizionamento/inserimento
	26
	· Tunnellizazione retrograda (10 punti)

· Introduttore valvolato (3 punti)
· Disponibilità stiletti di introduzione per inserimento su filo guida senza uso di introduttore (3 punti)

· Punta simmetrica (10 punti)
	10
3

3

0
	10
3

0

10

	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	· Adeguatezza del materiale (stabilità, morbidezza) (5 punti)

· Estensioni sostituibili (7 punti)

· Disponibilità di aletta adesiva di fissaggio cutaneo (5 punti)


	2
4
5
	5
7

0



	Facilità  di utilizzo in dialisi


	17
	· Alti flussi (4 punti)

· Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (3 punti)

· Estensioni sostituibili (2 punti)

· Ridotto rischio di occlusione del catetere (4 punti)

· Ridotto rischio di ricircolo del catetere (4 punti)


	4
3

1
3

2
	4
3

2

4

4

	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	· Femorali e giugulari


	2
	5

	Confezione 
	5
	· Completezza kit di impianto (3 punti)

· Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1 punto)
· Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)


	2
1

1
	3
1

1



	
	
	Totale
	46
	62


Lotto n. 6 – CIG:9520726FA0

Cateteri permanenti tunnellizzati a lume singolo (tipo Tesio), dotati di kit di inserzione.

	Criterio


	Punt.
	Tunnellizzato
	Seda

	Facilità e sicurezza di posizionamento/inserimento
	26
	· Tunnellizazione retrograda (10 punti)
· Introduttore valvolato (6 punti)

· Disponibilità stiletti di introduzione per inserimento su filo guida senza uso di introduttore (5 punti)

· Tipologia di dispositivi di clampaggio per catetere ed estensioni (5 punti) 


	10
5

5

5

	Comfort e sicurezza del paziente
	17
	· Adeguatezza del materiale (stabilità, morbidezza) (6 punti)

· Estensioni sostituibili (6 punti)

· Disponibilità di sistemi di fissaggio suture-less (5 punti)


	6
6

5



	Facilità di utilizzo in dialisi


	17
	· Alti flussi (5 punti)

· Compatibilità e resistenza ai disinfettanti (4 punti)

· Estensioni sostituibili (3 punti)

· Caratteristiche finalizzate alla riduzione del rischio di occlusione del catetere (5 punti)


	5
4

3

3



	Ampiezza gamma misure in offerta
	5
	· Femorali e giugulari


	5

	Confezione 
	5
	· Completezza kit di impianto (3 punti)

· Facilità dell’apertura della confezione mantenendo le caratteristiche di sterilità (1 punto)

· Presenza di etichette adesive per la tracciabilità (1 punto)


	3
1

1

	
	
	Totale
	67


Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore undici e minuti cinque, il Sig. Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti.  
Il presente verbale viene pertanto approvato in tutte le sue parti e sottoscritto dai componenti: 

	Dr.ssa
	Germana
	DAIDOLA


	Dirigente Medico 

S.C. Nefrologia e Dialisi

	- PRESIDENTE

	Dr.
	 Nicola


	GIOFRE’
	Dirigente Medico 

S.C.Anestesia  Cardiotoracovascolare e Terapia Intensive 

	- COMPONENTE

	Dr.
	 Simone


	BONGIOVANNI
	Dirigente Medico 

S.S.Radiologia Interventistica 

	- COMPONENTE

	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Dayra
	CERQUETTINI
	Assistente Amm.vo 

S.C. Acquisti di Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Pagina 7 di 14

[image: image1.wmf] 

Via Michele Coppino, 26   

-

  12100  CUNEO

 

Tel. +39 0171.641111 fax +39 0171.699545

 

Email:              

as

o.cuneo

@

cert.legalmail.it

 

 

Sito web:         http://www.ospedale.cuneo.it

 

 

       P.I./Cod. Fisc. 01127900049

 

AZIENDA OSPEDALIERA

 

S. CROCE E CARLE di CUNEO

 

