28

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI CIRCUITI DI VENTILAZIONE, UNITA’ RESPIRATORIE MANUALI E CATETERI DI MOUNT OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO – DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E DELLE AREE CRITICHE. RDO 4821084 – CIG VARI.

L’anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore quattordici e minuti cinque, in Cuneo in un ufficio della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si è riunita per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero duemiladuecentosette del dodici dicembre duemilaventiquattro e così composta:

	Dr.ssa
	Margherita
	VIGLIONE

	-
	Dirigente Farmacia
S.C. Farmacia Ospedaliera
	-    PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Carla  
	AVALLATO
	-
	Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione
	-   COMPONENTE

	Dr.
	Mattia 
	CARREGA
	-
	Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Sandra
	ANSELMA
	-
	Collaboratore Amministrativo
S.C. Acquisti di Beni e Servizi
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Il Sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta
In ordine alla procedura in argomento, avviata sul portale MEPA di CONSIP SPA – Prot. n. 41880 del 15/11/2024 – CIG vari (RDO 4821084), si evidenzia che sono pervenute otto offerte delle seguenti Ditte:

	1
	DALHAUSEN ITALY S.r.l.
	Salerno

	2
	DEAS S.r.l.
	Castelbolognese (RA)

	3
	DRAEGER ITALIA S.p.A.
	Corsico (MI)

	4
	F.A.S.E. S.r.l.
	Bisceglie (BA)

	5
	INTERSURGICAL S.p.A.
	Mirandola (MO)

	6
	MEDTRONIC ITALIA S.p.A.
	Milano

	7
	MEHOS S.r.l.
	Milano

	8
	TELEFLEX MEDICAL S.r.l.
	Varedo (MI)


La Commissione Giudicatrice successivamente richiama i vari e dettagliati criteri e i relativi punteggi massimi in ordine ai parametri di valutazione riportati nella richiesta di offerta prot. n. Prot. n. 41880 del 15/11/2024 – CIG vari:

“
	
	PARAMETRI DI VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO MAX

	1
	Caratteristiche tecnico -qualitative
	70

	2
	Prezzo
	30

	
	Punteggio massimo complessivo
	100


La Commissione Giudicatrice, appositamente nominata successivamente alla verifica della documentazione, procederà alla valutazione tecnica tenendo conto dei seguenti elementi relativi al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative”.
Criteri di valutazione qualitativi: discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica in relazione al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative”. 

Lotto n. 1:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Qualità del punto di inserimento sul circuito
	D
	35

	Conformazione del distanziatore
	D
	30

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5

	TOTALE
	
	70


Lotti n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 12 e 13:
	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20

	Flessibilità
	D
	15

	Trasparenza
	D
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5

	TOTALE
	
	70


Lotto n. 11:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Qualità del sistema antischiaccimento interno
	D
	35

	Tenuta delle connessione e delle termosaldature
	D
	25

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	10

	TOTALE
	
	70


Lotto n. 14:

	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEGGIO

	Caratteristiche della curvatura
	D
	35

	Tenuta delle connessioni
	D
	25

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	10

	TOTALE
	
	70


Punteggio di sufficienza tecnica:

Saranno escluse le offerte che, nella fase di attribuzione del punteggio legato al criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico qualitative”, non abbiano ottenuto la sufficienza tecnica stabilita in punti 36.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (D), la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, così come indicato nella successiva tabella:

Coefficienti discrezionali

	Giudizio
	Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo)

	Ottimo 
	1,00

	Molto buono 
	0,90

	Buono 
	0,80

	Sufficiente
	0,60

	Scarso
	0,40

	Insufficiente
	0,00


Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica ed economica 

Per quanto concerne il punteggio relativo all’offerta tecnica, la Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta rispondente ai requisiti minimi, all’attribuzione dei punteggi in seduta privata come segue:

· determinazione del punteggio relativo ai criteri discrezionali 
verrà moltiplicato il coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice sulla base della tabella di riferimento sopra indicata per il punteggio massimo previsto per lo specifico sottocriterio.


[image: image1.wmf]i

ij

ij

P

C

P

max_

×

=


Dove:

	Simbolo
	Descrizione

	Cij
	Coefficiente attribuito per il sottocriterio i-esimo al concorrente  j-esimo

	
[image: image2.wmf]i

P

max_


	Punteggio massimo previsto per il sottocriterio i-esimo

	Pij
	Punteggio complessivo ottenuto per il sottocriterio i-esimo dal concorrente j-esimo


Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:


[image: image3.wmf]å

=

=

n

i

ij

j

tot

P

P

1

_

  
Dove:

	Simbolo
	Descrizione

	
[image: image4.wmf]n


	Numero di sottocriteri di valutazione

	
[image: image5.wmf]ij

P


	Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima

	
[image: image6.wmf]j

tot

P

_


	Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima


Terminata la fase di valutazione tecnica effettuata sulla base degli elementi relativi al parametro “Caratteristiche tecnico qualitative”,  si procederà all’apertura della Busta Economica e verranno attribuiti i punteggi relativi al parametro “Prezzo”. Il punteggio 30 del parametro sarà assegnato ad ogni offerta con il criterio della proporzionalità inversa e, precisamente, mediante la seguente formula:

- offerta con il valore più basso =


         punti    30

- altre offerte punteggi così determinati:            valore più basso  x  punti  30

                                                                                     valore offerta in esame

Per ogni lotto, la proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio più alto, dando la possibilità a ciascun partecipante di consultare la ragione sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente nonché l’offerta economica complessiva formulata.

Si precisa che l’assegnazione potrà avvenire anche se perverrà una sola offerta, previa verifica della sua congruità.”







°°°°°°°°°

Premesso quanto sopra la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi in ordine al seguente criterio di valutazione:

- caratteristiche tecnico-qualitative ...........................................punteggio max 70 
L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:
	LOTTO 1
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	SPAZIATORE PER TERAPIA MDI 

(METERED-DOSE HINALER):

spaziatore tipo “ACE DHD” per terapia MDI con bombolette per aerosol (puff), da utilizzare in ventilazione controllata, compatibili per attacco con bombolette e circuito per ventilazione (tra la Y e la branca inspiratoria), monopaziente.


	n. 300


Non sono pervenute offerte economiche

	LOTTO 2
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CIRCUITO DI VENTILAZIONE PER NIV ADULTI:
in confezione singola; 

1. doppio tubo trasparente (branca inspiratoria + branca espiratoria), del diametro interno di 22 mm; 

2. raccordo a Y, NON termosaldato e staccabile, per connessione a catetere di Mount ISO 22M/F15; lunghezza di 150 cm circa.


	n. 1.200 




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	INTER-

SURGI-CAL
	DAHLHAU-SEN

ITALY
	DEAS
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Buono
	Sufficiente
	Scarso
	Ottimo


	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	Sufficiente
	Scarso
	Sufficiente
	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Sufficiente
	Scarso
	Sufficiente
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Ottimo
	Insufficiente
	Buono
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo


	LOTTO 3
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CIRCUITO DI VENTILAZIONE PER NIV ADULTI:

in confezione singola; 

1. doppio tubo trasparente (branca inspiratoria + branca espiratoria), del diametro interno di 22 mm; 

2. raccordo a Y, NON termosaldato e staccabile, per connessione a catetere di Mount ISO 22M/F15; lunghezza di 200 cm circa.
	n. 1.200




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	DAHLHAUSEN

ITALY
	MEDTRONIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Sufficiente
	Ottimo

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	Scarso
	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Scarso
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Insufficiente
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Ottimo
	Ottimo


	LOTTO 4
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK UNITA’ RESPIRATORIA MANUALE 

TIPO “VA E VIENI” ADULTI PER S.O:
in confezione singola- pre-assemblata, con valvola APL regolabile, dotata di uscita retta ISO 22M/15F lato paziente alla quale collegare eventuale catheter – mount o filtro o maschera facciale o tubo endotracheale con pallone di ventilazione da 2 litri corredato di occhiello.

Composizione:

1. tubo di carico di circa 250 cm, raccordo 15 mm maschio e ulteriore raccordo 15 mm femmina adattabile ad attacco rapido tipo AGA per Ossigeno di diametri 6mm e 8 mm.

2. Tubo per scarico gas espiratori, del diametro interno di 22 mm e di lunghezza 250 cm circa; 

3. raccordo a gomito per connessione diretta a maschera facciale;

4. raccordi/adattatori di varie dimensioni compatibili per le differenti sorgenti gassose.

5. Pallone da 2 litri con occhiello da assemblare al sistema valvola APL
	n. 3.000


	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	INTER-

SURGICAL
	DEAS
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Scarso
	Scarso
	Ottimo

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	Sufficiente
	Sufficiente
	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Ottimo
	Buono
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Buono
	Ottimo
	Ottimo


	LOTTO 5
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK UNITA’ RESPIRATORIA MANUALE

TIPO “VA E VIENI” ADULTI PER R.R./T.I.:

in confezione singola- pre-assemblata, con valvola APL regolabile, dotata di uscita retta ISO 22M/15F lato paziente alla quale collegare eventuale catheter – mount o filtro o maschera facciale o tubo endotracheale con pallone di ventilazione da 2 litri corredato di occhiello.

Composizione:

1. tubo di carico di circa 250 cm, raccordo 15 mm maschio e ulteriore raccordo 15 mm femmina adattabile ad attacco rapido tipo AGA per Ossigeno di diametri 6mm e 8 mm.

2. raccordi/adattatori di varie dimensioni compatibili per le differenti sorgenti gassose.

3. Pallone da 2 litri 
	n. 4.600


	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	MEDTRONIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Ottimo

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Ottimo


	LOTTO 6
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK CIRCUITO DI VENTILAZIONE 

COASSIALE ADULTI:

in confezione singola, contenente:

1. circuito di ventilazione coassiale trasparente, del diametro interno minimo di 15 mm e di lunghezza, nella porzione fissa, di circa 200 cm, con raccordi all’apparecchio di anestesia/ventilatore estensibili di 22F e dotati di codice colore, connessione lato paziente ISO 22M/15F e connessione per capnometria (preferibilmente esterna e con tubo di raccordo);

2. catetere di Mount realizzato in PVC trasparente, con superficie interna liscia, spirale esterna di rinforzo e caratteristiche anti - schiacciamento/inginocchiamento; connessione paziente angolata di 90° ISO 22M/15F, girevole e provvista di apertura con tappo per broncoaspirazione/broncoscopia, di lunghezza di 15 cm circa;

3. filtro paziente;

4. filtro per apparecchio di anestesia/ventilatore;

5. unità respiratoria manuale tipo “va e vieni” pre-assemblata, con valvola APL e pallone di ventilazione da 2 litri, dotata di uscita retta ISO 22M/15F lato paziente, scarico espiratorio lato apparecchio di anestesia/ventilatore e tubo corrugato di connessione alla fonte gassosa termosaldato alla valvola APL di lunghezza 250 mm circa e raccordo terminale 15 M;

6. raccordo a gomito per connessione diretta a maschera facciale;

7. raccordi/adattatori di varie dimensioni compatibili per le differenti sorgenti gassose.


	n. 1.000


	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	MEDTRONIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Ottimo

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Ottimo


	LOTTO 7
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK CIRCUITO DI VENTILAZIONE ADULTI:

in confezione singola, contenente:

1. doppio tubo (branca inspiratoria + branca espiratoria) trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 22 mm, con raccordo a Y termosaldato ISO 22M/15F per connessione a filtro/catetere di Mount e lunghezza 300 cm circa;

2. tubo trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 22 mm e di lunghezza 100 cm circa; 

3. pallone di ventilazione da 2 litri con occhiello

4. Connettori 22M/22M
	n. 4.800




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	INTER-

SURGI-CAL
	DRAE-GER

ITALIA
	DEAS
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Sufficiente

	Sufficiente
	Scarso
	Ottimo

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	 Sufficiente
	Scarso
	 Sufficiente


	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Ottimo
	Ottimo
	 Buono
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Ottimo
	Buono
	Ottimo
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Buono
	Ottimo
	Buono
	Ottimo


	LOTTO 8
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK CIRCUITO DI VENTILAZIONE ADULTI PER CHIRURGIA VASCOLARE E TORACICA:

in confezione singola, contenente:

1. doppio tubo (branca inspiratoria + branca espiratoria) trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 22 mm, con raccordo a Y termosaldato ISO 22M/15F per connessione a filtro/catetere di Mount e lunghezza 150 cm circa;

2. Catetere di Mount fisso 

3. Filtro elettrostatico HME

4. Filtro meccanico 
	n. 1.400


	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	INTERSURGICAL
	MEDTRONIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Buono
	Ottimo

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	Scarso
	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Buono
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Ottimo
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Scarso
	Ottimo


	LOTTO 9
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK CIRCUITO DI VENTILAZIONE PEDIATRICO (RMN)

in confezione singola, contenente:

1. doppio tubo (branca inspiratoria + branca espiratoria) trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 15 mm, con raccordo a Y termosaldato ISO 22M/15F per connessione a filtro/catetere di Mount e lunghezza 300 cm circa;

2. tubo trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 15 mm e di lunghezza 100 cm circa; 

3. pallone di ventilazione da 1 litro con occhiello

4. Connettori 22M/22M


	n. 100


Non sono pervenute offerte economiche

	LOTTO 10
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CIRCUITO DI VENTILAZIONE SINGOLO PEDIATRICO:

in confezione singola, contenente:

1. doppio tubo (branca inspiratoria + branca espiratoria) trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 15 mm, con raccordo a Y termosaldato ISO 22M/15F per connessione a filtro/catetere di Mount e lunghezza 150 cm circa;

2. tubo trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 15 mm e di lunghezza 100 cm circa; 

3. pallone di ventilazione da 1 litro 500ml con occhiello

4. Connettori 22M/22M


	n. 60




Non sono pervenute offerte economiche

	LOTTO 11
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	PALLONI DI VENTILAZIONE SINGOLI:

- PALLONE DA LITRI 2:

in confezione singola, con occhiello per attacco a gancio di sospensione dell’apparecchio di anestesia/ventilatore del diametro di 15 mm circa.

- PALLONE DA LITRI 1:

in confezione singola, con occhiello per attacco a gancio di sospensione dell’apparecchio di anestesia/ventilatore del diametro di 15 mm circa.

- PALLONE DA LITRI 0,5:

in confezione singola, con occhiello per attacco a gancio di sospensione dell’apparecchio di anestesia/ventilatore del diametro di 15 mm circa.
	n. 140 da 2L

n. 500 da 1L

n. 60 da 500 ml


	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEG-GIO
	INTER-

SURGI-

CAL


	MEDTRONIC

ITALIA
	MEHOS

	Qualità del sistema antischiaccimento interno
	D
	35
	Scarso
	Ottimo
	Scarso

	Tenuta delle connessione e delle termosaldature
	D
	25
	Molto
Buono
	Molto buono
	Sufficiente

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	10
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo


	LOTTO 12
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CATETERI DI MOUNT GIREVOLI ADULTI:

in confezione singola; realizzato in PVC trasparente, con superficie interna liscia, spirale esterna di rinforzo e caratteristiche anti-schiacciamento/inginocchiamento; connessione paziente angolata di 90° ISO 22M/15F girevole e provvista di apertura con tappo per broncoaspirazione/broncoscopia, di lunghezza di 15 cm circa.


	n. 20000

(girevoli)




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	TELE-

FLEX

MEDI-

CAL
	MEHOS
	FASE
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Sufficiente
	Scarso
	Scarso
	Ottimo

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	Molto

Buono
	Sufficiente
	Sufficiente
	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo


	LOTTO 13
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CATETERI DI MOUNT GIREVOLI PEDIATRICI:
in confezione singola; realizzato in PVC trasparente, con superficie interna liscia, spirale esterna di rinforzo e caratteristiche anti-schiacciamento/inginocchiamento; connessione paziente angolata di 90° ISO 22M/15F girevole e provvista di apertura con tappo per broncoaspirazione/broncoscopia, di lunghezza di 5 cm circa.
	n. 60

(girevoli)




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	TELEFLEX

MEDICAL
	MEHOS
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	Sufficiente
	Scarso

	Ottimo

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	Molto buono
	Sufficiente
	Ottimo

	Flessibilità
	D
	15
	Ottimo
	Scarso
	Ottimo

	Trasparenza
	D
	10
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	Ottimo
	Ottimo
	Ottimo


	LOTTO 14
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	RACCORDI A GOMITO:
raccordo, in confezione singola, con estremità prossimale da collegare a 22M e distale 22M/15F da collegare a filtro/catetere di Mount/tubo endotracheale.


	n. 100




	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTA-ZIONE
	PUNTEGGIO
	INTERSUR-GICAL
	DEAS

	Caratteristiche della curvatura
	D
	35
	===
	Ottimo

	Tenuta delle connessioni
	D
	25
	===
	Ottimo

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	10
	=== (*)
	Ottimo


(*) La ditta INTERSURGICAL ha offerto un prodotto che non risulta conforme in quanto l’estremità prossimale non è collegabile a 22M. Tale ditta risulta pertanto esclusa.
Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede all’attribuzione dei punteggi discrezionali, avvalendosi dalla tabella prevista all’art. 9 “Modalità di espletamento della procedura” della richiesta d’offerta prot. n. 41880/2024.
Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

	LOTTO 1
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	SPAZIATORE PER TERAPIA MDI 

(METERED-DOSE HINALER):

spaziatore tipo “ACE DHD” per terapia MDI con bombolette per aerosol (puff), da utilizzare in ventilazione controllata, compatibili per attacco con bombolette e circuito per ventilazione (tra la Y e la branca inspiratoria), monopaziente.


	n. 300


Non sono pervenute offerte economiche

	LOTTO 2
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CIRCUITO DI VENTILAZIONE PER NIV ADULTI:
in confezione singola; 

1. doppio tubo trasparente (branca inspiratoria + branca espiratoria), del diametro interno di 22 mm; 

2. raccordo a Y, NON termosaldato e staccabile, per connessione a catetere di Mount ISO 22M/F15; lunghezza di 150 cm circa.


	n. 1.200 




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	INTER-

SURGI-CAL
	DAHLHAU-SEN

ITALY
	DEAS
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	16
	12
	8
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	12
	8
	12
	20

	Flessibilità
	D
	15
	9
	6
	9
	15

	Trasparenza
	D
	10
	10
	0
	8
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	5
	5
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	52
	31 (*)
	42
	70


(*)
La ditta DAHLHAUSEN ITALY risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei circuiti di ventilazione  che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.

	LOTTO 3
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CIRCUITO DI VENTILAZIONE PER NIV ADULTI:

in confezione singola; 

1. doppio tubo trasparente (branca inspiratoria + branca espiratoria), del diametro interno di 22 mm; 

2. raccordo a Y, NON termosaldato e staccabile, per connessione a catetere di Mount ISO 22M/F15; lunghezza di 200 cm circa.
	n. 1.200




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	DAHLHAUSEN

ITALY
	MEDTRONIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	12
	20 

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	8
	20

	Flessibilità
	D
	15
	6
	15

	Trasparenza
	D
	10
	0
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	31 (*)
	70


(*)
La ditta DAHLHAUSEN ITALY risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei circuiti di ventilazione  che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.

	LOTTO 4
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK UNITA’ RESPIRATORIA MANUALE 

TIPO “VA E VIENI” ADULTI PER S.O:
in confezione singola- pre-assemblata, con valvola APL regolabile, dotata di uscita retta ISO 22M/15F lato paziente alla quale collegare eventuale catheter – mount o filtro o maschera facciale o tubo endotracheale con pallone di ventilazione da 2 litri corredato di occhiello.

Composizione:

1. tubo di carico di circa 250 cm, raccordo 15 mm maschio e ulteriore raccordo 15 mm femmina adattabile ad attacco rapido tipo AGA per Ossigeno di diametri 6mm e 8 mm.

2. Tubo per scarico gas espiratori, del diametro interno di 22 mm e di lunghezza 250 cm circa; 

3. raccordo a gomito per connessione diretta a maschera facciale;

4. raccordi/adattatori di varie dimensioni compatibili per le differenti sorgenti gassose.

5. Pallone da 2 litri con occhiello da assemblare al sistema valvola APL
	n. 3.000


	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	INTER-

SURGICAL
	DEAS
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	8
	8
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	12
	12
	20

	Flessibilità
	D
	15
	15
	12
	15

	Trasparenza
	D
	10
	10
	10
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	4
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	49
	47
	70


	LOTTO 5
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK UNITA’ RESPIRATORIA MANUALE

TIPO “VA E VIENI” ADULTI PER R.R./T.I.:

in confezione singola- pre-assemblata, con valvola APL regolabile, dotata di uscita retta ISO 22M/15F lato paziente alla quale collegare eventuale catheter – mount o filtro o maschera facciale o tubo endotracheale con pallone di ventilazione da 2 litri corredato di occhiello.

Composizione:

1. tubo di carico di circa 250 cm, raccordo 15 mm maschio e ulteriore raccordo 15 mm femmina adattabile ad attacco rapido tipo AGA per Ossigeno di diametri 6mm e 8 mm.

2. raccordi/adattatori di varie dimensioni compatibili per le differenti sorgenti gassose.

3. Pallone da 2 litri 
	n. 4.600


	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	MEDTRONIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	20

	Flessibilità
	D
	15
	15

	Trasparenza
	D
	10
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	70


	LOTTO 6
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK CIRCUITO DI VENTILAZIONE 

COASSIALE ADULTI:

in confezione singola, contenente:

1. circuito di ventilazione coassiale trasparente, del diametro interno minimo di 15 mm e di lunghezza, nella porzione fissa, di circa 200 cm, con raccordi all’apparecchio di anestesia/ventilatore estensibili di 22F e dotati di codice colore, connessione lato paziente ISO 22M/15F e connessione per capnometria (preferibilmente esterna e con tubo di raccordo);

2. catetere di Mount realizzato in PVC trasparente, con superficie interna liscia, spirale esterna di rinforzo e caratteristiche anti - schiacciamento/inginocchiamento; connessione paziente angolata di 90° ISO 22M/15F, girevole e provvista di apertura con tappo per broncoaspirazione/broncoscopia, di lunghezza di 15 cm circa;
3. filtro paziente;
4. filtro per apparecchio di anestesia/ventilatore;
5. unità respiratoria manuale tipo “va e vieni” pre-assemblata, con valvola APL e pallone di ventilazione da 2 litri, dotata di uscita retta ISO 22M/15F lato paziente, scarico espiratorio lato apparecchio di anestesia/ventilatore e tubo corrugato di connessione alla fonte gassosa termosaldato alla valvola APL di lunghezza 250 mm circa e raccordo terminale 15 M;
6. raccordo a gomito per connessione diretta a maschera facciale;
7. raccordi/adattatori di varie dimensioni compatibili per le differenti sorgenti gassose.


	n. 1.000


	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	MEDTRONIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	20

	Flessibilità
	D
	15
	15

	Trasparenza
	D
	10
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	70


	LOTTO 7
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK CIRCUITO DI VENTILAZIONE ADULTI:

in confezione singola, contenente:

1. doppio tubo (branca inspiratoria + branca espiratoria) trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 22 mm, con raccordo a Y termosaldato ISO 22M/15F per connessione a filtro/catetere di Mount e lunghezza 300 cm circa;

2. tubo trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 22 mm e di lunghezza 100 cm circa; 

3. pallone di ventilazione da 2 litri con occhiello

4. Connettori 22M/22M
	n. 4.800




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	INTER-

SURGI-CALL
	DRAE-GER

ITALIA
	DEAS
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	12


	12
	8
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	12
	8
	12
	20

	Flessibilità
	D
	15
	15
	15
	12
	15

	Trasparenza
	D
	10
	10
	8
	10
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	4
	5
	4
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	53
	48
	46
	70


	LOTTO 8
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK CIRCUITO DI VENTILAZIONE ADULTI PER CHIRURGIA VASCOLARE E TORACICA:

in confezione singola, contenente:

1. doppio tubo (branca inspiratoria + branca espiratoria) trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 22 mm, con raccordo a Y termosaldato ISO 22M/15F per connessione a filtro/catetere di Mount e lunghezza 150 cm circa;

2. Catetere di Mount fisso 

3. Filtro elettrostatico HME
4. Filtro meccanico

	n. 1.400


	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	INTERSURGICAL
	MEDTRONIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	16
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	8
	20

	Flessibilità
	D
	15
	12
	15

	Trasparenza
	D
	10
	10
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	2
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	48
	70


	LOTTO 9
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CUSTOM PACK CIRCUITO DI VENTILAZIONE PEDIATRICO (RMN)

in confezione singola, contenente:

1. doppio tubo (branca inspiratoria + branca espiratoria) trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 15 mm, con raccordo a Y termosaldato ISO 22M/15F per connessione a filtro/catetere di Mount e lunghezza 300 cm circa;

2. tubo trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 15 mm e di lunghezza 100 cm circa; 

3. pallone di ventilazione da 1 litro con occhiello

4. Connettori 22M/22M


	n. 100


Non sono pervenute offerte economiche

	LOTTO 10
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CIRCUITO DI VENTILAZIONE SINGOLO PEDIATRICO:

in confezione singola, contenente:

1. doppio tubo (branca inspiratoria + branca espiratoria) trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 15 mm, con raccordo a Y termosaldato ISO 22M/15F per connessione a filtro/catetere di Mount e lunghezza 150 cm circa;

2. tubo trasparente, corrugato, liscio internamente, del diametro interno di 15 mm e di lunghezza 100 cm circa; 

3. pallone di ventilazione da 1 litro 500ml con occhiello

4. Connettori 22M/22M


	n. 60




Non sono pervenute offerte economiche

	LOTTO 11
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	PALLONI DI VENTILAZIONE SINGOLI:

- PALLONE DA LITRI 2:

in confezione singola, con occhiello per attacco a gancio di sospensione dell’apparecchio di anestesia/ventilatore del diametro di 15 mm circa.

- PALLONE DA LITRI 1:

in confezione singola, con occhiello per attacco a gancio di sospensione dell’apparecchio di anestesia/ventilatore del diametro di 15 mm circa.

- PALLONE DA LITRI 0,5:

in confezione singola, con occhiello per attacco a gancio di sospensione dell’apparecchio di anestesia/ventilatore del diametro di 15 mm circa.
	n. 140 da 2L

n. 500 da 1L

n. 60 da 500 ml


	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTAZIONE
	PUNTEG-GIO
	INTER-

SURGI-

CAL


	MEDTRONIC

ITALIA
	MEHOS

	Qualità del sistema antischiaccimento interno
	D
	35
	14
	35
	14

	Tenuta delle connessione e delle termosaldature
	D
	25
	22,50
	22,50
	15

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	10
	10
	10
	10

	TOTALE PUNTI
	
	70
	46,50
	67,50
	39


	LOTTO 12
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CATETERI DI MOUNT GIREVOLI ADULTI:

in confezione singola; realizzato in PVC trasparente, con superficie interna liscia, spirale esterna di rinforzo e caratteristiche anti-schiacciamento/inginocchiamento; connessione paziente angolata di 90° ISO 22M/15F girevole e provvista di apertura con tappo per broncoaspirazione/broncoscopia, di lunghezza di 15 cm circa.


	n. 20000

(girevoli)




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	TELE-

FLEX

MEDI-

CAL
	MEHOS
	FASE
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	12
	8
	8
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	18
	12
	12
	20

	Flessibilità
	D
	15
	15
	15
	15
	15

	Trasparenza
	D
	10
	10
	10
	10
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	5
	5
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	60
	50
	50
	70


	LOTTO 13
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	CATETERI DI MOUNT GIREVOLI PEDIATRICI:
in confezione singola; realizzato in PVC trasparente, con superficie interna liscia, spirale esterna di rinforzo e caratteristiche anti-schiacciamento/inginocchiamento; connessione paziente angolata di 90° ISO 22M/15F girevole e provvista di apertura con tappo per broncoaspirazione/broncoscopia, di lunghezza di 5 cm circa.
	n. 60

(girevoli)




	CARATTERISTICA
	TIPO-LOGIA VALU-TAZIO-NE
	PUN-TEGGIO
	TELEFLEX

MEDICAL
	MEHOS
	MEDTRO-NIC

ITALIA

	Tenuta delle connessioni e delle termosaldature e dei sistemi valvolari
	D
	20
	12
	8
	20

	Resistenza allo schiacciamento e all’inginocchiamento
	D
	20
	18
	12
	20

	Flessibilità
	D
	15
	15
	6
	15

	Trasparenza
	D
	10
	10
	10
	10

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	5
	5
	5
	5

	TOTALE PUNTI
	
	70
	60
	41
	70


	LOTTO 14
	FABBISOGNO

PRESUNTO PER MESI 24 

	RACCORDI A GOMITO:
raccordo, in confezione singola, con estremità prossimale da collegare a 22M e distale 22M/15F da collegare a filtro/catetere di Mount/tubo endotracheale.


	n. 100




	CARATTERISTICA
	TIPOLOGIA VALUTA-ZIONE
	PUNTEGGIO
	INTERSUR-GICAL
	DEAS

	Caratteristiche della curvatura
	D
	35
	===
	35

	Tenuta delle connessioni
	D
	25
	===
	25

	Resistenza del confezionamento e praticità di apertura
	D
	10
	===
	10

	TOTALE PUNTI
	
	70
	ESCLUSA
	70


Tenuto conto di quanto sopra descritto nonché di quanto rilevato agli atti, si rileva il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative” nonché delle risultanze finali:

Lotto n. 1:

Non sono pervenute offerte economiche
Lotto n. 2:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70

Ditta INTERSURGICAL



punti 52
Ditta DEAS





punti 42
Ditta DAHLHAUSEN ITALY


punti 31 (*)

(*)
La ditta DALHAUSEN ITALY risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei circuiti di ventilazione  che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.

Lotto n. 3:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70

Ditta DAHLHAUSEN ITALY


punti 31 (*)
(*)
La ditta DALHAUSEN ITALY risulta esclusa dal prosieguo della gara, in quanto ha offerto dei circuiti di ventilazione  che hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento pari a 36 punti.

Lotto n. 4:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70

Ditta INTERSURGICAL



punti 49
Ditta DEAS





punti 47
Lotto n. 5:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70
Lotto n. 6:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70
Lotto n. 7:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70
Ditta INTERSURGICAL



punti 53
Ditta DRAEGER ITALIA



punti 48
Ditta DEAS





punti 46

Lotto n. 8:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70
Ditta INTERSURGICAL



punti 48

Lotto n. 9:

Non sono pervenute offerte economiche
Lotto n. 10:

Non sono pervenute offerte economiche
Lotto n. 11:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 67,50
Ditta INTERSURGICAL



punti 46,50

Ditta MEHOS





punti 39

Lotto n. 12:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70

Ditta TELEFLEX MEDICAL


punti 60
Ditta MEHOS





punti 50
Ditta FASE





punti 50
Lotto n. 13:
Ditta MEDTRONIC ITALIA



punti 70

Ditta TELEFLEX MEDICAL


punti 60
Ditta MEHOS





punti 41
Lotto n. 14:
Ditta DEAS





punti 70
Ditta INTERSURGICAL



ESCLUSA

La Commissione Giudicatrice in particolare ritiene necessario che le seguenti ditte offerenti siano invitate a trasmettere la seguente documentazione:

Ditta INTERSURGICAL:

lotti n. 2, n. 4, n. 7, n. 8 e n. 11:
certificato CE in corso di validità o qualora scaduto Confirmation Letter dell’Organismo notificato che ne attesti l’estensione di validità ai sensi del Regolamento 607/23 riferita ai dispositivi offerti;

Ditta DEAS:

lotti n. 2, n. 4, n. 7 e n. 14:
certificato CE in corso di validità o qualora scaduto Confirmation Letter dell’Organismo notificato che attesti l’estensione di validità ai sensi del Regolamento 607/23 riferita ai dispositivi offerti;
Ditta MEDTRONIC ITALIA:

lotti n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, 
n. 8, n. 11, n. 12 e n. 13:
certificato CE in corso di validità o qualora scaduto Confirmation Letter dell’Organismo notificato che attesti l’estensione di validità ai sensi del Regolamento 607/23 riferita ai dispositivi offerti;

Ditta DRAEGER ITALIA:

lotto 7:
certificato CE in corso di validità o qualora scaduto Confirmation Letter dell’Organismo notificato che ne attesti l’estensione di validità ai sensi del Regolamento 607/23 riferita ai dispositivi offerti;
Ditta FASE:

lotto 12:
certificato CE in corso di validità o qualora scaduto Confirmation Letter dell’Organismo notificato che ne attesti l’estensione di validità ai sensi del Regolamento 607/23 riferita ai dispositivi offerti.
Resta inteso che la carenza di tale documentazione comporterà l’esclusione della Ditta offerente perché trattasi di documentazione ritenuta essenziale per una corretta esecuzione della fornitura.
Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quindici e minuti cinquantacinque, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici  competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti:
	Dr.ssa
	Margherita
	VIGLIONE

	-
	Dirigente Farmacista
S.C. Farmacia Ospedaliera 

	-    PRESIDENTE

	Dr.ssa
	Carla
	AVALLATO
	-
	Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione
------------------------------------

	-   COMPONENTE

	Dr.
	Mattia
	CARREGA
	-
	Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione

------------------------------------

	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Sandra
	ANSELMA
	-
	Collaboratore Amministrativo 

S.C. Acquisti di Beni e Servizi
------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Pagina 28 di 28

_1583056158.unknown

_1583250618.unknown

_1583057730.unknown

_1583051058.unknown

_1583051630.unknown

_1583050823.unknown

