PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE PER L’ESECUZIONE DI SEPARAZIONI ELETTROFORETICHE SERICHE, CDT, EMOGLOBINE PATOLOGICHE (SECONDO METODO) MEDIANTE TECNOLOGIA CAPILLARE E DI UN SISTEMA PER L’ESECUZIONE DI IMMUNOFISSAZIONE SU GEL DI AGAROSIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI MONOCLONALI SU SIERO E URINA E PER LA ISOELETTROFOCALIZZAZIONE SU LIQUIDO CEREBRO SPINALE OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI PER ANNI CINQUE. GARA N. 7981710 – CIG N. 855404091C

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilavuntuno il giorno diciassette del mese di giugno,  alle ore quattordici,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per l’apertura delle offerte economiche in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione provvedimento numero centoquarantasette del due febbraio duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Elena Lucia | ARNOLFO | - | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Monica | MAFFI | - | Dirigente Biologo Settore Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Sig.ra Barbara Gastaldi, Assistente Amm.vo S.C.I. Acquisti beni e servizi, supporta la Commissione giudicatrice per l’apertura telematica su piattaforma SINTEL dell’offerta della ditta Sebia Italia srl., unica ditta offerente.

Preliminarmente all’apertura elettronica della busta contenente l’offerta economica, vengono inseriti nel sistema i punteggi relativi all’offerta tecnica attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale del II del dieci di giugno duemilaventuno e di seguito riportato:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Valutazione ditta Sebia | Punteggio assegnato |
| Rif. 1 | Massimo numero di campioni alloggiabili a bordo con il primo caricamento |  | 5 |  | La proposta prevede la fornitura della seguente strumentazione con il relativo massimo numero di campioni alloggiabili con il primo caricamento: CAPILLARYS 3 TERA MC: caricamento iniziale di 528 provette. | 5 |
| Rif.2 | Cambio metodica SPE/IT/CDT/HbA2 e viceversa automatico, programmabile senza fasi di interruzione o attesa, non assistito dall’Operatore |  |  | 3 | La strumentazione proposta in tecnologia Capillare CAPILLARYS 3 MC, permette cambi metodica SPE/IT/CDT/HBA2 e viceversa, in modo completamente automatico, programmabile senza fasi di attesa dell'operatore. Grazie alla tecnologia RFID applicata ai rack portacampioni, l'operatore può così caricare contemporaneamente rack destinati a tipologie di test diversi (es.: SPE, IT, HB, CDT) che verranno processati in modalità batch, senza dover eseguire alcun altro intervento. Il vano reagenti è progettato per la massima flessibilità ed alloggia fino a quattro flaconi di tampone, anche di tecniche diverse, oltre ai reagenti complementari necessari all’esecuzione delle analisi. | 3 |
| Rif. 3 | Utilizzo di tappo perforabile per gli antisieri per l’esecuzione delle Immunotipizzazioni |  |  | 2 | Il kit CAPI 3 IMMUNOTYPING permette la rivelazione e la caratterizzazione delle componenti monoclonali nel siero umano, in abbinamento al sistema CAPILLARYS 3 TERA MC, oggetto della fornitura. Gli analizzatori proposti eseguono automaticamente tutte le fasi del processo analitico, dalla perforazione della membrana di ciascuno dei flaconi antisieri (cap piercing) fino all’ottenimento dei profili proteici per l’analisi qualitativa. La perforazione della membrana auto sigillante del flacone dell’antisiero ed il mantenimento on board dello stesso, evita completamente fenomeni di evaporazione e manipolazione dovuti all’intervento manuale dell’operatore per la chiusura del flacone stesso ed il suo alloggiamento in frigorifero. | 2 |
| Rif. 4 | Tecnologia con capillari con finestra con lettura a bolla |  |  | 2 | Il sistema proposto CAPILLARYS 3 TERA MC utilizza la tecnica capillare, metodologia separativa intermedia tra l’elettroforesi zonale classica e la cromatografia in fase liquida. I campioni sono iniettati all’estremità anodica di capillari in silice all’interno dei quali un campo elettrico di oltre 8000 Volt separa le proteine in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche e l’azione combinata del flusso elettroendosmotico. CAPILLARYS 3 TERA MC impiega capillari con finestra di lettura a bolla per focalizzare le bande proteiche. Il percorso ottico di 100 um permette di ottenere misure di assorbanza elevata e garantisce superiore qualità analitica grazie anche alla separazione netta e precisa delle frazioni. | 2 |
| Rif. 5 | Sistema di termostatazione dei capillari che assicuri il mantenimento di una temperatura costante ed omogenea, tramite effetto Peltier a contatto diretto |  |  | 2 | La nostra proposta prevede la fornitura di un sistema in tecnologia capillare CAPILLARYS 3 TERA MC con la quale si assicura un controllo accurato della temperatura interna dei capillari, determinante per garantire la precisione e riproducibilità delle separazioni elettroforetiche. La soluzione tecnica brevettata da SEBIA sfrutta il principio fisico della conduzione termica in mezzo solido. Ciascun capillare è incluso all’interno di una cartuccia termo- conduttiva posta a contatto diretto con le celle Peltier. Le celle Peltier, a contatto diretto con il capillare, sono gestite in tempo reale dal microprocessore e garantiscono una termoregolazione molto più accurata rispetto ad altre tecnologie che prevedono la semplice conduzione termica in aria. | 2 |
| Rif. 6 | Esecuzione delle immunotipizzazioni con disponibilità di vano a temperatura controllata, on board, per la conservazione degli antisieri |  |  | 2 | Il kit CAPI 3 IMMUNOTYPING permette il rilevamento e la caratterizzazione delle proteine monoclonali del SIERO umano, in abbinamento al sistema automatico offerto CAPILLARYS 3 TERA MC. L’analizzatore esegue automaticamente tutte le fasi del processo analitico fino all’ottenimento dei profili proteici per l’analisi qualitativa. Il campione da analizzare è miscelato con antisieri a diversa specificità: anti-catene pesanti G, A e M ed anti-catene leggere Kappa e Lambda. Gli immunocomplessi, separati in capillare di silice fusa, sono misurati direttamente per spettrofotometria d’assobimento a 200 nm. I profili elettroforetici sono interpretati visivamente per il rilevamento delle anomalie e la caratterizzazione delle proteine monoclonali messe in evidenza. Di seguito le principali caratteristiche del kit: Completa tracciabilità di reagenti ed antisieri (RFID) Reagenti ed antisieri conservabili on board nel vano termostato (fino a 2 mesi): Il vano termostatato di CAPILLARYS 3 TERA MC è studiato per mantenere a bordo reagenti particolari come gli antisieri, le soluzioni di trattamento del campione e di manutenzione. Attivo anche in stand-by, garantisce il prolungamento della stabilità dei reagenti fino a 2 mesi e migliora l’ergonomia di utilizzo del sistema. Differenti modalità di diluizione del campione (automatiche, programmabili e standardizzate). Diluizione specifica (ottimizzata) da utilizzare, in caso di reazioni multiple simultanee in IgG, IgA ed IgM avvenute in prima esecuzione. Antisieri e diluente con funzionalità “cap piercing”. Inserimento rack antisieri “univoco”. Disponibilità di controllo positivo contenente n 3 CM note (esempio: IgG Kappa, IgA Kappa, IgM Lambda). | 2 |
| Rif. 7 | Start-up e shut-down automatici e programmabili; | 2 |  |  | La nostra proposta prevede la fornitura di un sistema in tecnologia Capillare CAPILLARYS3 TERA/MC. Il software gestionale strumentale permette, su base settimanale, di avviare le procedure automatiche e programmabili di: - accensione (start-up) e spegnimento (shut-down) e manutenzione, rendendole rapide e sicure. Vengono utilizzati i reagenti che sono sempre a bordo dell’analizzatore e grazie alla possibilità di predefinirne l’avvio automatico in fasce orarie lontane dal lavoro di routine, le manutenzioni ordinarie non richiedono interventi operatore. | Ottimo 2 |
| Rif. 8 | Descrizione dettagliata delle modalità caricamento campioni e reattivi, tempo di avvio da sistema spento e da stand-by e tempo di spegnimento; | 4 |  |  | La nostra proposta prevede la fornitura di un sistema in tecnologia Capillare CAPILLARYS 3 TERA MC, di seguito la descrizione dettagliata delle modalità di caricamento campioni e reattivi, tempo di avvio da sistema spento e da stand-by e tempo di spegnimento: MODALITA' e TEMPI CARICAMENTO CAMPIONI: Gli analizzatori in versione stand-alone accettano il caricamento continuo dei rack porta provette da 8 campioni, senza tempi di attesa per l’utilizzatore. Il tempo di allestimento di un singolo rack è di circa 20 secondi il tempo di caricamento di un singolo rack è di circa 5 secondi. Nella versione CAPILLARYS 3 TERA MC3 (workcell) il modulo di caricamento accetta fino a 528 provette.L'allestimento dei rack ed il loro caricamento può essere ottimizzato grazie a eventuale disponibilità di sistema preanalitico. In questo caso il tempo di allestimento del singolo rack è da considerare tempo macchina e non tempo operatore. MODALITA' e TEMPI CARICAMENTO REATTIVI I reattivi sono dotati di riconoscimento RFID e alloggiati nel compartimento reagenti primario, integrato nell'analizzatore. Il loro caricamento o sostituzione è richiesto dall'analizzatore con alert specifico. Il tempo per la sostituzione di un flacone è stimabile in circa due minuti e prevede: Comando apertura sportello, rimozione tanica vuota, inserimento nuovo filtro, inserimento nuova tanica, chiusura coperchio, conferma di avvio. TEMPI AVVIO E SPEGNIMENTO Accensione e spegnimento delle strumentazioni possono essere programmati ed eseguiti automaticamente dallo strumento in assenza dell'operatore pertanto pur citando i tempi relativi a queste fasi, in realtà questi tempi non determinano un tempo di attesa operatore. CAPILLARYS 3 TERA MC Da spento (o standby) a pronto: ca. 18,5 min. Da pronto a spento: ca. 30 min. | Ottimo 4 |
| Rif. 9 | Bassa produzione di rifiuti liquidi; indicare il quantitativo di rifiuti liquidi con riferimento alla esecuzione di 100 campioni (SPE) |  | 2 |  | La proposta in tecnologia Capillare permette di assicurarsi una bassa produzione di rifiuti liquidi in riferimento all’elettroforesi delle SPE: - Rifiuti liquidi x 100 campioni di SPE: 153 mL | 2 |
| Rif. 10 | Possibilità di ampiamento del pannello analitico; | 2 |  |  | L’offerta di Sebia Italia prevede la fornitura di un sistema multimetodica CAPILLARYS 3 TERA MC per l’esecuzione di test su siero, urine e sangue intero. Oltre alle metodiche previste in gara, l’analizzatore CAPILLARYS 3 TERA consente di eseguire le seguenti metodiche aggiuntive: - Elettroforesi delle proteine urinarie - Immunotipizzazione delle proteine monoclonali sieriche / urinarie - Emoglobina glicata (HbA1c) - Emoglobina glicata da prelievo capillare | Ottimo 2 |
| Rif. 11 | Capienza dell’archivio storico sistema elettroforesi Capillare |  | 2 |  | La nostra proposta prevede, a completamento, la fornitura di un software, PHORESIS CORE, la cui memorizzazione dei dati analitici è garantita da un unico database con tecnologia SQL/Client Server. La capacità di memoria è virtualmente illimitata. Le ricerche dei dati sono rapide ed efficienti grazie al form a criteri multipli programmabile dall’ utente (programma di analisi; dati anagrafici del paziente; reparto; archivio di memorizzazione; data o intervallo di tempo; commento ecc.). | 2 |
| Rif. 12 | Sistema Esperto, a rete neurale, integrato per l’aiuto interpretativo morfologico qualitativo dei tracciati elettroforetici su ogni singola frazione proteica (6 bande), in grado di separare in due insiemi i campioni anomali e normali; capace inoltre di distinguere qualitativamente e Morfologicamente le frazioni anomale dalle normali frazioni | 6 |  |  | Il software gestionale proposto, PHORESIS CORE integra al suo interno NEUROSOFT, sistema esperto in linea, di aiuto alla validazione, basato sulla combinazione di un analisi morfologica a reti neurali ed una analisi quantitativa su regole predeterminate e personalizzabili dall'operatore, in grado di discriminare i pazienti normali dai pazienti anormali. NEUROSOFT identifica i campioni normali, proponendo automaticamente flag ed informazioni sull’anomalia di ciascuna frazione nei campioni "allertati" utili ai commenti. Il Sistema Esperto supporta il validatore nel processo di refertazione e concorre a ridurre il TAT analitico in condizioni di massima automazione. | Ottimo 6 |
| Rif. 13 | Elenco delle pubblicazioni su primarie riviste scientifiche nazionali ed internazionali che riportino nel paragrafo “Materiali e Metodi” i sistemi analitici offerti; | 4 |  |  | Pubblicazioni su primarie riviste scientifiche nazionali ed internazionali. | Più che buono 3,2 |
| Rif. 14 | Pubblicazioni scientifiche inerenti il sistema analitico offerto con indicazione del Impact Factor; | 4 |  |  | Pubblicazioni scientifiche inerenti al sistema offerto: “Effects of Hemoglobin C, D, E and S traits on Measurements of Hemoglobin A1c by Twelve Methods” - | Più che buono 3,2 |
| Rif. 15 | Performance ottenute nella partecipazione a VEQ nazionali o internazionali per la stessa tipologia strumentale offerta (allegare documentazione); | 4 |  |  | Performance ottenute nella partecipazione a VEQ per la stessa tipologia strumentale offerta. | Ottimo 4 |
| Rif. 16 | Valutazione del progetto di automazione proposto in funzione della massimizzazione delle produttività e gestione integrata delle diverse metodiche | 4 |  |  | La proposta pone particolare attenzione all’automazione, sia in riferimento alla massimizzazione della produttività, sia nella gestione integrata delle diverse metodiche. Alla base del progetto vi è la fornitura di: n. 3 analizzatori CAPILLARYS 3 TERA di ultima generazione, in grado di fornire reciproco back.up n. 1 stazione di caricamento unica, denominata MC, connessa fisicamente attraverso binari dedicati ai 3 CAPILLARYS 3 TERA. CAPILLARYS 3 TERA nel mantenere livelli di qualità analitica assoluti, è in grado di performare ad alti livelli di produttività: SPE: 115 tests/ora per strumento, quindi 345 tests/ora nel totale. IMMUNOTYPING: 12 test/ora per strumento CDT: 74 test/ora per strumento HB: 69 test/ora per strumento Gli analizzatori CAPILLARYS 3 TERA sono in grado di alloggiare a bordo fino a quattro tamponi, consentendo una elevata autonomia per i test indicati sopra e oggetto della fornitura. La stazione di caricamento è in grado di alloggiare come primo caricamento fino a 528 provette, che automaticamente verranno indirizzate, in base allo slot di partenza, ai diversi analizzatori. Gli analizzatori CAPILLARYS 3 TERA mantengono la possibilità di caricare i rack provette fronte macchina (120 provette per strumento) garantendo essi stessi il back-up della stazione di caricamento. L’operatività degli strumenti è a batch ma, grazie alla tecnologia RFID applicata anche ai rack, è possibile il cambio metodica rapido. Inserendo quindi un rack di cambio metodica al termine di qualsiasi serie di campioni, senza dovere attendere la fine dell’analisi in corso, lo strumento, riconoscendo a mezzo RFID la programmazione di una nuova metodica, provvederà in autonomia ed automaticamente a cambiare metodica, sullo strumento interessato e ad eseguirne i campioni, consentendo non solo un flusso continuo di lavoro ma anche un solo momento di caricamento per tutti i campioni del giorno. I campioni al termine dell’analisi tornano alla stazione di caricamento che fungerà fino al momento dello scarico da archivio grazie all’associazione di ciascuna provetta con il rack e posizione sullo stesso, consentendo, in caso di necessità, un rapido recupero di qualsiasi provetta. Al termine della fase operativa il Sistema Esperto integrato al software proposto PHORESIS CORE supporta il validatore nel processo di refertazione e concorre a ridurre il TAT analitico in condizioni di massima automazione. | Ottimo 4 |
| Rif. 17 | Analizzatori, per metodiche in gel di agarosio, compatto che raggruppi in un unico modulo tutte le fasi analitiche (migrazione, colorazione/decolorazione e lettura ad alta risoluzione); |  |  | 2 | La proposta prevede la fornitura di strumentazione in gel di agarosio, HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING, il compatto e versatile analizzatore multimetodica per l’elettroforesi su gel di agarosio. Analizzatore da banco, di ridotte dimensioni che permette di sfruttare al meglio gli spazi disponibili in laboratorio senza richiedere alcun tipo di utenza accessoria. Rapido e di semplice uso concentra in un unico modulo, le diverse fasi dell’elettroforesi: deposizione, migrazione, incubazione, colorazione, decolorazione, essiccazione finale e lettura. Al termine del trattamento, il gel è pronto per l’ispezione visiva o la lettura tramite lettore integrato e sofisticato ad alta risoluzione. | 2 |
| Rif. 18 | Possibilità di utilizzare un dispositivo per la stratificazione simultanea e standardizzata degli antisieri nelle metodiche immunofissative con descrizione puntuale delle sue caratteristiche | 2 |  |  | La proposta prevede la fornitura di strumentazione HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING per le metodiche in gel di agarosio, con la possibilità di utilizzare un dispositivo per la stratificazione simultanea e standardizzata degli antisieri nelle metodiche immunofissative. La MASCHERA DINAMICA infatti è l’innovativo dispositivo monouso di stratificazione simultanea degli antisieri. E' stata progettata per automatizzare e standardizzare l’incubazione delle reazioni immunologiche grazie all’applicazione contemporanea degli antisieri. Le sue barrette possono essere anche caricate automaticamente con il campionatore ASSIST, incrementando la produttività del sistema e la sicurezza per l’operatore, ed eliminando la manutenzione. | Ottimo 2 |
| Rif. 19 | Deposizione a rilascio programmabile del campione a diversa matrice e concentrazione proteica nel supporto di agarosio in una unica applicazione |  |  | 2 | La strumentazione proposta HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING permette di concentrare il liquido biologico grazie al tempo di applicazione variabile. Maggiore è il tempo di contatto con il gel, maggiore il quantitativo di proteine rilasciate dallo speciale depositore in fibra microporosa. Questa caratteristica è unica e consente al depositore/basetta porta sieri incorporata, di rilasciare una quantità di campione superiore a qualsiasi depositore a lamelle, utilizzato dagli altri sistemi in gel di agarosio disponibili in commercio. La fase di deposizione di HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING è gestita automaticamente dal programma di analisi e permette di ottenere i più elevati livelli di sensibilità, senza dover ricorrere alla concentrazione pre- analitica del campione. | 2 |
| Rif. 20 | Presenza di un dispositivo che eviti l’evapororazione dei campioni biologici in attesa di essere processati (descrivere modalità per la conservazione dei campioni) |  |  | 2 | La nostra proposta prevede con la fornitura di strumentazione HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING un dispositivo per la preparazione dei campioni che eviti la loro evaporazione in attesa di essere processati. La saturazione in umidità del dispositivo " CAMERA UMIDA" permette la diffusione omogenea dei liquidi biologici nei dentini degli applicatori e la loro conservazione. SEBIA in questo modo propone soluzioni tecnologicamente innovative per assicurare la massima sensibilità e precisione del dato analitico e per garantire le più elevate prestazioni, nel rispetto dei canoni metodologici dell’elettroforesi zonale espressi dalle società scientifiche. | 2 |
| Rif. 21 | Disponibilità di un reattivo riducente per il trattamento di sieri con crioprecipitato/ immunocomplessi |  |  | 2 | Per i campioni con crioprecipitati/immunocomplessi la nostra offerta prevede la disponibilità del seguente reattivo FLUIDIL (SEBIA, PN 4587). Per le modalità di utilizzo del reattivo in oggetto, fare riferimento alla metodica allegata “4304 – 4309” al paragrafo “ Trattamento casi particolari”. | 2 |
| Rif. 22 | Possibilità di effettuare dosaggio densitometrico della Proteina di Bence Jones dalla pista di riferimento della immunofissazione urinaria | 2 |  |  | La nostra proposta in gel di agarosio prevede la fornitura del kit HYDRAGEL IFE per eseguire le BJ. E' disponibile, grazie al software PHORESIS CORE integrato nella fornitura del sistema offerto, un programma dedicato e certificato, che permette la quantificazione relativa della proteina di BJ, dalla pista di riferimento dell’immunofissazione urinaria, arrivando ad esprimere un dato in g/24 ore, in presenza della diuresi delle 24 ore e delle proteine urinarie totali del campione in oggetto. | Ottimo 2 |
| Rif. 23 | Disponibilità di lastrine per l’esecuzione di Immunofissazioni che consentano di eliminare le interferenze da Daratumumab in Pazienti trattati con Darzalex |  |  | 2 | Il kit HYDRASHIFT 2/4 DARATUMUMAB è destinato a essere utilizzato congiuntamente ai kit HYDRAGEL 4 IF per l’eliminazione dell’eventuale interferenza, in immunofissazione, del farmaco contenente Daratumumab in pazienti trattati con Darzalex. | 2 |
| Rif. 24 | Capienza dell’archivio Storico sistema Immunofissazione gel agarosio |  | 2 |  | La proposta prevede, a completamento, la fornitura di un software, PHORESIS CORE, la cui memorizzazione dei dati analitici è garantita da un unico database con tecnologia SQL/Client Server. La capacità di memoria è virtualmente illimitata. Le ricerche dei dati sono rapide ed efficienti grazie al form a criteri multipli programmabile dall’ utente (programma di analisi; dati anagrafici del paziente; reparto; archivio di memorizzazione; data o intervallo di tempo; commento ecc.). | 2 |
| Rif. 25 | Pubblicazioni scientifiche inerenti il sistema analitico offerto con indicazione del Impact Factor | 4 |  |  | Pubblicazioni scientifiche inerenti al sistema offerto: “Performance comparison of EasyFix G26 and HYDRASYS 2 SCAN for the detection of serum monoclonal proteins” (liberamente accessibile online) ” | Più che buono 3,2 |
|  | TOTALE PUNTEGGIO (70) | 38 | 11 | 21 |  | 67,60 |

Si procede quindi all’apertura telematica della busta contenente l’offerta economica, dando lettura della quotazione in essa riportata per la determinazione del relativo punteggio prezzo come di seguito sinteticamente indicato e così come risulta nella piattaforma Sintel:

|  | Ditta Sebia Italia srl |
| --- | --- |
| Importo base di gara | 600.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 597.575,00 |
| Punteggio prezzo | 30 |

Sulla base di quanto sopra descritto, si procede pertanto a dare lettura del punteggio totale come sotto riportato:

|  |  |  | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica |  | Punteggio totale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ditta Sebia Italia srl | 67,60 | 30,00 |  | 97,60 |  |  |  |  |

L’offerta economica complessiva inclusiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari a Euro 740,00) ammonta a Euro 598.315,00.

Tutti gli importi economici sopra indicati risultano al netto dell’importo dell’IVA.

Essendo le ore nove e trenta  minuti la seduta viene chiusa.

Letto approvato e sottoscritto:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Elena Lucia | ARNOLFO | - | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità | COMPONENTE ……………….. |
| - | Dr.ssa | Monica | MAFFI | - | Dirigente Biologo Settore Genetica e Biologia Molecolare | COMPONENTE ………………….. |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………… |