FORNITURA IN NOLEGGIO SUDDIVISA IN LOTTI DI N. 2 PORTATILI PER RADIOSCOPIA DIGITALI DIRETTI OCCORRENTI PER ANNI QUATTRO ALLA S.C. RADIOLOGIA.

III VERBALE

L’anno duemilaventitre il ventinove del mese di giugno alle ore undici, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono nuovamente riuniti i seguenti componenti di Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero quarantotto del sedici del mese di gennaio duemilaventitre per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dr. | Gabriele | GALLARATO | Dirigente Medico – S.C. Radiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. | Emanuele | ROBERTO | Dirigente Fisico – S.C. Fisica Sanitaria | COMPONENTE |
| Dott. | Ettore | FERRERO | Responsabile S.S. Prevenzione e Protezione | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Roberta | PATRITI | Tsrm – Coordinatore di Comparto (Radiodiagnostica) | COMPONENTE |
| Sig. | Alberto | ROSSO | Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C. Acquisti di Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dall’esame della documentazione tecnica delle ditte concorrenti e sulla base delle risultanze delle prove delle strumentazioni offerte a seguito alla richiesta Prot. 12011 del 23.03.2023 e successiva Prot. 12580 del 29.03.2023, la Commissione Giudicatrice rileva quanto segue:

Lotto n. 1

Ditte offerenti:

- Ditta EUROCOLUMBUS S.R.L.

L’apparecchiatura offerta da tale Ditta non è dotata delle caratteristiche minime richieste all’art. 2.1 del Capitolato Speciale Descrittivo, punto 41, ove richiesta la “Rotazione minima del tubo intorno al proprio asse verticale espressa in gradi ≥ 20”, in quanto la ditta offre strumentazione con movimentazione intorno al proprio asse verticale pari a 16°.

La ditta viene pertanto esclusa dal prosieguo della procedura di gara.

- Ditta SAGO MEDICA SRL

La ditta con nota del 13.04.2023 (Protocollo Azienda Santa Croce e Carle n. 14381 del 13.04.23) comunica l’impossibilità a presenziare per l’attività di prova della strumentazione come da citata richiesta Prot. 12011 del 23.03.2023 e successiva Prot. 12580 del 29.03.2023, a causa di indisponibilità dell’apparecchiatura nella configurazione offerta, con la consapevolezza che ciò comporterà l’esclusione dal prosieguo di gara.

La ditta viene pertanto esclusa dal prosieguo della procedura di gara in quanto l’offerta tecnica non è valutabile.

Lotto n. 2

Ditte offerenti:

- Ditta EUROCOLUMBUS S.R.L

L’offerta della ditta risponde alle caratteristiche minime essenziali previste all’art. 2.2 del Capitolato Tecnico e d’Oneri.

- Ditta PRIMAX

L’offerta della ditta risponde alle caratteristiche minime essenziali previste all’art. 2.2 del Capitolato Tecnico e d’Oneri

- Ditta SAGO MEDICA SRL

La ditta con nota del 13.04.2023 (Protocollo Azienda Santa Croce e Carle n. 14381 del 13.04.23) comunica l’impossibilità a presenziare per l’attività di prova della strumentazione come da citata richiesta Prot. 12011 del 23.03.2023 e successiva Prot. 12580 del 29.03.2023 a causa di indisponibilità dell’apparecchiatura nella configurazione offerta, con la consapevolezza che ciò comporterà l’esclusione dal prosieguo di gara.

La ditta viene pertanto esclusa dal prosieguo della procedura di gara in quanto l’offerta tecnica non è valutabile.

La Commissione procede all’attribuzione dei punteggi come di seguito dettagliatamente riportato relativamente alle offerte ammesse al prosieguo della procedura di gara, tenendo conto delle informazioni risultanti da tutta la documentazione agli atti nonché delle risultanze delle prove delle strumentazioni offerte:

#### LOTTO N. 2 - Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  | Punteggi assegnati |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | Sottocriterio | D | Q | T | Ditta Eurocolumbus | Ditta Primax |  |  |
| Rif. 1 | Caratteristiche del generatore e del complesso radiogeno con particolare riferimento alla potenza del tubo ed alla capacità di dissipazione termica |  | 10 |  |  | 10 Giudizio ottimo (coeff. 1x10) | 6 Giudizio buono (coeff. 0,6x10) |  |  |
| Rif. 2 | Caratteristiche della catena di formazione dell'immagine, del sistema di acquisizione digitale |  | 8 |  |  | 4,8 Giudizio buono (coeff. 0,6x8) | 4,8 Giudizio buono (coeff. 0,6x8) |  |  |
| Rif. 3 | Consolle e funzionalità dei software specifici, con particolare riferimento all'amichevolezza dell'interfaccia utente |  | 12 |  |  | 4,8 Giudizio più che discreto (coeff. 0,4x12) | 12 Giudizio ottimo (coeff. 1x12) |  |  |
| Rif. 4 | Caratteristiche dello stativo e del sistema di movimentazione, con particolare riferimento all'ergonomia e maneggevolezza |  | 14 |  |  | 2,8 Giudizio discreto (coeff. 0,2x14 | 14 Giudizio ottimo (coeff. 1x14) |  |  |
| Rif. 5 | Caratteristiche e qualità degli apparati software ed hardware per l’interfacciamento in rete ed esportazione dei segnali |  | 5 |  |  | 5 Giudizio ottimo (coeff. 1x5) | 5 Giudizio ottimo (coeff. 1x5) |  |  |
| Rif. 6 | Indicatori Dosimetrici e modalità contenimento della dose con particolare riferimento al nuovo Dlgs 101/2020 |  | 5 |  |  | 3 Giudizio buono (coeff. 0,6x5) | 5 Giudizio ottimo (coeff. 1x5) |  |  |
| Rif. 7 | Qualità Immagine con particolare riferimento alle principali modalità di applicazione previste (es. angiografico, ERCP, urologiche…) |  | 12 |  |  | 12 Giudizio ottimo (coeff. 1x12) | 12 Giudizio ottimo (coeff. 1x12) |  |  |
| Rif. 8 | Organizzazione di supporto ed assistenza tecnica | 8.1 - Tempi di intervento in caso di chiamata espressi in hh lavorative |  | 1 |  | 1 Entro 7 h lavorative | 0,875 Entro 8 h lavorative |  |  |
|  |  | 8.2 Risoluzione di guasti garantita espressi in gg lavorativi |  | 1 |  | 1 Entro 48 h lavorative | 1 Entro 48 h lavorative |  |  |
|  |  | 8.3 Disponibilità di muletto equivalente in caso di tempi di risoluzione superiore alle tre giornate lavorative |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 8.4 Organizzazione del servizio di assistenza tecnica | 1 |  |  | 1 Giudizio ottimo (coeff. 1x1) | 1 Giudizio ottimo (coeff. 1x1) |  |  |
|  | Totale punteggi |  |  |  |  | 46,400 | 61,675 |  |  |

Essendo le ore dodici e quindici minuti la seduta viene chiusa previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| Dr. | Gabriele | GALLARATO | Dirigente Medico – S.C. Radiologia | PRESIDENTE ………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. | Emanuele | ROBERTO | Dirigente Fisico – S.C. Fisica Sanitaria | COMPONENTE …………………. |
| Dott. | Ettore | FERRERO | Responsabile S.S. Prevenzione e Protezione | COMPONENTE ………………… |
| Dott.ssa | Roberta | PATRITI | Tsrm – Coordinatore di Comparto (Radiodiagnostica) | COMPONENTE ……………….. |
| Sig. | Alberto | ROSSO | Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE ………………….. |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Prof. Esperto S.C. Acquisti di Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |