PAGE  

AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE - CUNEO

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI AHI PER ABLAZIONE TRAMITE RADIOFREQUENZA/MICROONDE OCCORRENTI PER MESI VENTIQUATTRO - S.C. RADIODIAGNOSTICA. GARA N. 8458601– CIG VARI.

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di giugno, si è riunita, alle ore tredici   e minuti quindici, in Cuneo presso la S.C. Farmacia Ospedaliera – sita al numero ventisei di via Michele Coppino,  per la valutazione delle offerte pervenute in riferimento alla gara in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero quattrocentosettantadue del sette aprile duemilaventidue e così composta:
	Dr.ssa
	Margherita
	VIGLIONE
	-
	Dirigente Farmacista

S.C. Farmacia Ospedaliera
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Simone
	BONGIOVANNI
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica
	-   COMPONENTE

	Dr.
	Enrico
	PEANO
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amministrativo - S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
	-   SEGRETARIO

VERBALIZZANTE


La Commissione, a seguito dell’esame della documentazione tecnica, attribuisce i seguenti punteggi in ordine al criterio “Caratteristiche tecnico - qualitative” - avente punteggio massimo 70 punti come da disciplina di gara:
LOTTO N. 1:

n.  40
aghi con uncini e relativo sistema di funzionamento (generatore di radiofrequenza per

l’utilizzo degli aghi in uso accessorio gratuito alla fornitura) per l’ablazione tramite radiofrequenze
di carcinomi e metastasi fegato, reni, polmone.
	CRITERI 

	MAX PUNTI
	BOSTON SCIENTIFIC
	MED. ITALIA

BIOMEDICA

	Modelli offerti


	
	Generatore RF 3000 -

Levenn elettrodi
	Generatore RF 3-1500

Aghi elettrodi per-fusion con port 

	Qualità della funzione tipo track ablation automatica
	8
	6
	6

	Qualità del sistema per controllo ed ottimizzazione del volume di ablazione
	8
	6
	6

	Ecogenicità dell’ago


	10
	8
	8

	Lunghezza ago: gamma delle lunghezze disponibili nell’intervallo 12-25 cm
	6
	6
	2

	Aghi: atraumaticità (calibri aghi)


	10
	9
	6

	Capacità di generare aree di necrosi fino ad almeno 4 cm
	15
	14
	7

	Qualità sistema per controllo erogazione ottimale energia  più caratteristiche display
	8
	6
	6

	Ulteriori caratteristiche migliorative (es. possibilità irrigazione)
	5
	0
	5

	TOTALE PUNTI
	70
	55
	46


LOTTO N. 2: n. 5 aghi con relativo sistema di funzionamento (generatori di radiofrequenza per l’utilizzo degli aghi in uso accessorio gratuito alla fornitura) per l’ablazione tramite radiofrequenze di lesioni tiroidee.

	CRITERI
	MAX PUNTI
	H.S. HOSPITAL SERVICE
	VERSAN &

DAFNE

	Modelli offerti


	
	Generatore Amica Gen e  aghi Amica-Probe RFH……
	Generatore Mygen 

M-3004  e aghi RFT….. 

	Aghi/antenne percutanee: facilità di penetrazione nei tessuti, ecogenicità, maneggevolezza (prova pratica su manichino)
	10
	8
	8

	Qualità del sistema di raffreddamento


	13
	10
	10

	Display facilmente leggibile per il monitoraggio in tempo reale diparametri
	10
	9
	9

	Set ago RF monouso: gamma offerta di diametri disponibili, di lunghezze e di punte attive; verrà considerata migliorativa l’offerta di aghi monouso per RF comprensiva di calibri 17G e/o 19G, con aghi di lunghezza compresa tra 70 mm e 100 mm e differenti tipi e misure della punta attiva dell’ago per RF
	15
	14
	12

	Ago: possibilità di variare la lunghezza della parte attiva durante la procedura
	10
	6
	6

	Caratteristiche di funzionamento del generatore (max potenza RF)
	12
	8
	8

	TOTALE PUNTI

	70
	55
	53


LOTTO N. 3: n. 50
antenne percutanee di lunghezza variabile da 15 a 30 cm con relativo sistema di funzionamento (generatore di microonde con potenza fino ad almeno 150 watt in uso accessorio gratuito alla fornitura) per termoablazione  tramite microonde con tecnologia finalizzata a realizzare necrosi sferiche.

	CRITERI 
	MAX PUNTI
	CARDIVA ITALIA
	H.S. HOSPITAL SERVICE
	J & J

MEDICAL
	MED. ITALIA

BIOMEDICA
	MEDTRONIC

ITALIA

	Modelli offerti
	
	Generatore  Dophi M150E e antenne SS-MWA…..
	Generatore Amica-Gen e aghi Amica Probe APK…..
	Generatore NWC2IT1N e antenne PR….e LK…….
	Genaratore. Helios H-1

e antenne Helios KY….
	Generatore Emprint HP e antenne CA……

	Potenza disponibile del generatore
	7
	
	
	
	
	7

	Aghi/antenne percutanee: facilità di penetrazione nei tessuti, ecogenicità, maneggevolezza (prova pratica su manichino)
	12
	
	
	
	
	12

	Gamma offerte delle antenne percutanee
	4
	
	
	
	
	4

	Qualità monitoraggio termico delle antenne percutanee
	5
	
	
	
	
	5

	Capacità di generare aree di necrosi sferiche fino ad almeno 4,5 cm con antenna singola
	10
	
	
	
	
	10

	Qualità della funzione tipo track ablation automatica
	5
	
	
	
	
	5

	Qualità del sistema per controllo ed ottimizzazione del volume di ablazione
	7
	
	
	
	
	7

	Qualità e sterilità del cavo di connessione con il generatore
	5
	
	
	
	
	5

	Parametri rilevabili sul display (tempo di procedura, tempi di erogazione, potenza, temperatura, segnalazione errori/allarme)
	6
	
	
	
	
	6

	Qualità del sistema di raffreddamento
	5
	
	
	
	
	5

	Display facilmente leggibile per il monitoraggio in tempo reale di parametri
	4
	
	
	
	
	4

	TOTALE PUNTI
	70
	(*)
	(*)
	(*)
	(*)
	70


(*) Le Ditte Johnson & Johnson Medical S.p.A. e Med.Italia Biomedica S.r.l. risultano escluse poiché non dispongono – così come richiesto dalla disciplina di gara – di un generatore di microonde con potenza fino ad almeno 150 watt e di antenne percutanee di lunghezza da 30 cm.
(*)   La Ditta H.S. Hospital Service S.p.A. risulta esclusa poiché non dispone – così come richiesto dalla disciplina di gara – di un sistema che permetta la realizzazione di necrosi sferiche.
(*) La Ditta Cardiva Italia S.r.l. risulta esclusa poiché non dispone – così come richiesto dalla disciplina di gara -  di antenne percutanee di lunghezza da 30 cm.
Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi per quanto riguarda il criterio di valutazione “Caratteristiche tecnico-qualitative”:

Lotto n. 1:

Ditta  Boston Scientific S.p.A.

punti   55

Ditta Med. Italia Biomedica S.r.l.

punti   46






Lotto n. 2:

Ditta H.S. Hospital Service S.p.A.

punti 55 
Ditta Versan & Dafne S.r.l.


punti 53
Lotto n. 3:
Ditta 
Medtronic Italia S.p.A.

punti 70
Ditta Cardiva Italia S.r.l.


esclusa

Ditta   H.S. Hospital Service S.p.A. 

esclusa

Ditta  Johnson & Johnson Medical  S.p.A.
esclusa
Ditta Med. Italia Biomedica  S.r.l.

esclusa

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quattordici e minuti  cinque, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e dispone di rimettere il presente verbale, che viene approvato in tutte le sue parti e sottoscritto come in appresso, agli uffici competenti per l’adozione degli opportuni provvedimenti:
	Dr.ssa
	Margherita
	VIGLIONE

	-
	Dirigente Farmacista
S.C. Farmacia Ospedaliera
------------------------------------
	-    PRESIDENTE

	Dr.
	Simone
	BONGIOVANNI
	-
	Dirigente Medico

S.C. Radiodiagnostica

------------------------------------
	-   COMPONENTE

	Dr. 
	Enrico
	PEANO
	-
	Dirigente Medico
S.C. Radiodiagnostica
------------------------------------
	-   COMPONENTE

	
	
	
	
	
	

	Sig.ra
	Annarita
	BARALE
	-
	Assistente Amm.vo 

S.C.I. Acquisti Beni e Servizi
------------------------------------
	-    SEGRETARIO     VERBALIZZANTE


Pagina 4 di 4

