PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO, SUDDIVISA IN LOTTI, DI STIMOLATORI MIDOLLARI IMPIANTABILI OCCORRENTI PER MESI 24 ALLA S.S.D. TERAPIA ANTALGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO. GARA N. 8006242 – CIG VARI

II VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile, alle ore tredici e minuti trenta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono riuniti i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero duecentotrentadue del diciannove febbraio duemilaventuno:

| Dr. | Enrico | OBERTINO | Dirigente Medico S.C- Anestesia Organizzazione Sale Blocco Operatorio | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. | Alfonso | MOLLO | Dirigente Medico S.C- Anestesia Organizzazione Sale Blocco Operatorio | COMPONENTE |
| Dr- | Riccardo | DUTTO | Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Monica | FICETTI | Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Il Dott. Dutto partecipa in videoconferenza.

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, a seguito della verifica della documentazione tecnica, procede all’analisi dei prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi di idoneità richiesti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione qualitativa nonché alla loro successiva trasformazione in punteggi, sulla base dei pesi attribuiti ai singoli sub-criteri stabiliti dall’art. 19 del Disciplinare di gara.

L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente di seguito indicate:

| LOTTO 1 |  |  |  | PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE |  |  | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” “T” e “D” | MEDTRONIC |  | THERAS LIFETECH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | t | Q |  | COEF. | PUNTI | COEFF | PUNTI |
| 1 | Qualità | 1.1 | Compatibilità RMN fullbody fino a 1.5T Completezza gamma | 10 | _ | _ | Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 0,80 | 8 | Non conforme (*) |  |
|  |  | 1.2 | Generatori ricaricabili con tecnica di stimolazione a corrente costante | _ | 5 | _ | Punti 5 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  | 5 |  |  |
|  |  | 1.3 | Dimensioni del generatore ricaricabile | _ | _ | 10 | =< a 14 cm3 |  | 10 |  |  |
|  |  | 1.4 | Ricarica generatore anche se completamente scarico | _ | 10 | _ | Punti 10 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  | 10 |  |  |
|  |  | 1.5 | Tempi di ricarica da 0 a 100 | _ | _ | 10 | =< a 3 h |  | 10 |  |  |
|  |  | 1.6 | Capacità della batteria di mantenere le prestazioni del neurostimolatore elevate nel tempo | 5 | _ | _ | Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 0,80 | 4 |  |  |
|  |  | 1.7 | Garanzia della batteria | _ | _ | 10 | => 7 anni |  | 10 |  |  |
|  |  | 1.8 | Generatore non ricaricabile con funzionamento a tensione costante | _ | 5 | _ | Punti 5 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  | 5 |  |  |
|  |  | 1.9 | Capacità del generatore di supportare eventuali nuove tipologie di stimolazione | 5 | _ | _ | Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 0,80 | 4 |  |  |
|  |  | Totale |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |

(*) La Ditta Theras Lifetech Srl non presenta la disponibilità del generatore non ricaricabile e pertanto non è conforme ai requisiti minimi richiesti all’art. 2 del Capitolato speciale. La Ditta pertanto è esclusa dal prosieguo della gara nel lotto in questione.

| LOTTO 2 |  |  |  | PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE |  |  | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” “T” e “D” | ABBOTT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | t | Q |  | COEFF | PUNTI |
| 1 | Qualità | 1.1 | Tecnica di stimolazione a corrente costante | _ | 5 | _ | Punti 5 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  | 5 |
|  |  | 1.2 | Disponibilità di elettrocateteri e generatori dedicati a stimolazione gangliare | _ | 15 | _ | Punti 15 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  | 15 |
|  |  | 1.3 | Possibilità di stimolazione a raffica di impulsi con relative evidenze scientifiche | 20 | _ | _ | Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 1 | 20 |
|  |  | 1.4 | Possibilità di generatore non ricaricabile sedici polare di dimensioni contenute | _ | 5 | _ | Punti 5 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  | 5 |
|  |  | 1.5 | Possibilità di impianto di piattina chirurgica percutanea con introduttore percutaneo dedicato | _ | 15 | _ | Punti 15 per il possesso del requisito; Punti 0 in assenza |  | 15 |
|  |  | 1.6 | Capacità del generatore di supportare eventuali nuove tipoplogie di stimolazione | 5 | _ | _ | Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 0,80 | 4 |
|  |  | 1.7 | Semplicità per il paziente di modificare la tipologia di stimolazione in base a programmi predefiniti | 5 | _ | _ | Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 0,60 | 3 |
|  |  | Totale |  |  |  |  |  | 67 |  |

Essendo le ore quattordici e minuti dieci venti la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

| Dr. | Enrico | OBERTINO | Dirigente Medico S.C- Anestesia Organizzazione Sale Blocco Operatorio | PRESIDENTE _______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. | Alfonso | MOLLO | Dirigente Medico S.C- Anestesia Organizzazione Sale Blocco Operatorio | COMPONENTE ______________ |
| Dr- | Riccardo | DUTTO | Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera | COMPONENTE ________________ |

| Dott.ssa | Monica | FICETTI | Collaboratore Prof.le Amm.vo Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi – A.O. S.CROCE e CARLE | SEGRETARIO VERBALIZZANTE _______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |