FORNITURA IN SERVICE SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DI IMMUNOISTOCHIMICA E DI IBRIDAZIONE IN SITU, CORREDATI DI APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO, ANTICORPI PRIMARI, KITS DI RILEVAZIONE, CONSUMABILI, ACCESSORI E DI QUANTO ALTRO NECESSARIO ALLA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DETERMINAZIONI OCCORRENTI ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO ED ALLA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’ASL CN1 (PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO E PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVÌ).  GARA N. 8336006 – CIG N. 8963476E61 E N. 89635023D9

II VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore quindici in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero duecentotrenta del ventidue febbraio duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dott. | Paolo | GASCO | - | Coordinatore TSLB – Anatomia Patologica A.O. S.Croce e Carle | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr-ssa | Carla Angela | ZAVATTERO | - | Direttore F.F. S.C. Anatomia Patologica – ASL CN1 | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Silvia | VIVALDA | - | Vice Coordinatore TSLB – Anatomia Patologica A.O. S.Croce e Carle | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede con l’analisi delle caratteristiche minime di fornitura richieste all’Art. 7 punto A. e punto B. del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente al Lotto n. 1 e al Lotto n. 2.  Tutte le ditte concorrenti e più precisamente:

Lotto n.1: 	-    Ditta Agilent Italia S.p.A

- Ditta Leica Microsystems S.r.l

- Ditta Roche Diagnostics S.p.A.

Lotto n. 2: 	-    Ditta Roche Diagnostics S.p.A.

rispondono alle richieste caratteristiche minime di fornitura.

La Commissione, esaminata la documentazione tecnica delle ditte concorrenti, procede con l’attribuzione dei punteggi di valutazione ai sensi dell’Art. 19.1 del Disciplinare di gara relativamente al Lotto n. 1 come di seguito riportato:

| Rif. | Criterio di valutazione | p.max Q | p.max T | Ditta Agilent Technologies Italia | Ditta Leica Microsystems | Ditta Roche Diagnostics |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif.1 | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente. | 8 |  | 8 | 6,40 (*) | 6,22 (*) |  |  |
| Rif.2 | Presenza di sonda per la misurazione dei livelli di anticorpi e/o reagenti. |  | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |
| Rif.3 | Possibilità di esecuzione in contemporanea di protocolli di colorazione con diversi sistemi di rivelazione. |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Rif.4 | Separazione automatica dei liquidi di scarico. |  | 4 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| Rif.5 | Possibilità di esecuzione di corse di colorazione notturne e fine settimana. |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| Rif.6 | Archiviazione automatica e rendiconto delle prestazioni del sistema |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Rif.7 | Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva. |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| Rif.8 | Durata media di una corsa IHC costituita da 30 determinazioni in contemporanea di 3 tests per ciascuna delle seguenti molecole: CD3, CITOCHERATINA AE1/AE3, E-CADERINA, Ki67, S100, MART1/MELAN A, P40, P63, HMB45, CALPONINA | 10 |  | 9,38 (**) | 10 (**) | 10 (**) |  |  |
|  | Totale punteggi |  |  | 69,38 | 68,40 | 54,22 |  |  |

(*) La Commissione rileva che, nella relazione tecnica richiesta all’art. 16 del Disciplinare di gara, punto b), in relazione criterio di valutazione Rif. 1 “Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente” la ditta Leica Microsystems ha indicato numero due dati distinti: n. 126 e n. 108.

Al riguardo la Commissione precisa che il dato da prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio è 108 - valore derivante dalla sommatoria degli alloggiamenti dei reagenti e degli anticorpi nei tre strumenti offerti - e non n. 126 in quanto comprensivo del numero di bottiglie di servizio per reagenti comuni;

La Commissione evidenzia infine che il dato complessivo da considerare per l’attribuzione del punteggio è 144, riferito al numero di posizioni per reagenti e anticorpi, ottenuto sommando 108 (numero di posizioni nella configurazione che prevede tre moduli offerto ad AO) e 36 (numero di posizioni nella configurazione che prevede un modulo offerto ad ASLCN1).

Si riporta al riguardo il dettagliato prospetto del punteggio assegnato per Rif. 1 Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente”:

|  | N. strumenti offerti AO Santa Croce e Carle | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente su ciascuno strumento | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente totali per AO Santa Croce e Carle |
| --- | --- | --- | --- |
| Ditta Agilent Technologies Italia | 2 | 60 (6 cassetti con una capacità di 10 posizioni ciascuno) | 120 |
| Ditta Leica Microsystems | 3 | 36 (4 rack da 9 posizioni ciascuno) | 108 |
| Ditta Roche Diagnostics | 3 | 35 (n. 5 vassoi da n. 7 posizioni ciascuno) | 105 |

|  | N. strumenti offerti ASL CN1 | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente su ciascuno strumento | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente totali per ASLCN1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ditta Agilent Technologies Italia | 1 | 60 (6 cassetti con una capacità di 10 posizioni ciascuno) | 60 |
| Ditta Leica Microsystems | 1 | 36 (4 rack da 9 posizioni ciascuno) | 36 |
| Ditta Roche Diagnostics | 1 | 35 (n. 5 vassoi da n. 7 posizioni ciascuno) | 35 |

Riepilogo:

|  | N. strumenti offerti AO Santa Croce e Carle +ASLCN1 | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente su ciascuno strumento | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente totali (per AO Santa Croce e Carle + ASLCN1) | Punti attribuiti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta Agilent Technologies Italia | 3 | 60 (6 cassetti con una capacità di 10 posizioni ciascuno ) | 180 | 8 |
| Ditta Leica Microsystems | 4 | 36 (4 rack da 9 posizioni ciascuno) | 144 | 6,40 |
| Ditta Roche Diagnostics | 4 | 35 (n. 5 vassoi da n. 7 posizioni ciascuno) | 140 | 6,22 |

(**) si dettagliano i tempi relativi alla durata media di una corsa IHC costituita da 30 determinazioni in contemporanea di 3 tests per ciascuna delle seguenti molecole: CD3, CITOCHERATINA AE1/AE3, E-CADERINA, Ki67, S100, MART1/MELAN A, P40, P63, HMB45, CALPONINA così come dichiarati dalle ditte concorrenti nella relazione tecnica richiesta all’art. 16 del Disciplinare di gara, punto b), in relazione criterio di valutazione Rif. 8, con l’indicazione del rispettivo punteggio attribuito:

|  | Durata media di una corsa IHC costituita da 30 determinazioni in contemporanea di 3 tests per ciascuna delle seguenti molecole: CD3, CITOCHERATINA AE1/AE3, E-CADERINA, Ki67, S100, MART1/MELAN A, P40, P63, HMB45, CALPONINA | Punti attribuiti |
| --- | --- | --- |
| Ditta Agilent Technologies Italia | 2 h e 40 mm | 9,38 |
| Ditta Leica Microsystems | 2 h e 30 mm | 10 |
| Ditta Roche Diagnostics | 2 h e 30 mm | 10 |

La Commissione, procede con l’attribuzione dei punteggi di valutazione ai sensi dell’Art. 19.1 del Disciplinare di gara relativamente al Lotto n. 2 come di seguito riportato:

| Rif. | Criterio di valutazione | p.max Q | p.max T | Ditta Roche Diagnostics |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif.1 | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente. | 6 (*) |  | 6 |
| Rif.2 | Presenza di sonda per la misurazione dei livelli di anticorpi e/o reagenti. |  | 10 | 0 |
| Rif.3 | Possibilità di esecuzione in contemporanea di protocolli di colorazione con diversi sistemi di rivelazione. |  | 10 | 10 |
| Rif.4 | Separazione automatica dei liquidi di scarico. |  | 4 | 0 |
| Rif.5 | Possibilità di esecuzione di corse di colorazione notturne e fine settimana. |  | 6 | 6 |
| Rif.6 | Archiviazione automatica e rendiconto delle prestazioni del sistema. |  | 8 | 8 |
| Rif.7 | Segnalazione automatica della necessità degli interventi di manutenzione preventiva. |  | 8 | 8 |
| Rif.8 | Durata media di una corsa di colorazione per l’esecuzione esecuzione di 10 tests HER 2 | 8 (**) |  | 8 |
| Rif.9 | Possibilità di esecuzione di tutti i tests di Target Therapy/ Farmacodiagnostica (HER 2, PDL-1, ALK, ROS-1, BRAF V 600 E) con sistema certificato ed approvato FDA sulla piattaforma offerta. |  | 10 | 10 |
|  | Totale punteggio |  |  | 56 |

(*) Nella relazione tecnica richiesta all’art. 16 del Disciplinare di gara, punto b), in relazione criterio di valutazione Rif. 1, la Ditta Roche Diagnostics dichiara n. 35 massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente.

|  | N. strumenti offerti AO Santa Croce e Carle | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente su ciascuno strumento | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente totali per AO Santa Croce e Carle |
| --- | --- | --- | --- |
| Ditta Roche Diagnostics | 1 | 35 (n. 5 vassoi da n. 7 dispensatori ciascuno) | 35 |

|  | N. strumenti offerti ASL CN1 | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente su ciascuno strumento | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente totali per ASLCN1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ditta Roche Diagnostics | 1 | 35 (n. 5 vassoi da n. 7 dispensatori ciascuno) | 35 |

Riepilogo

|  | N. strumenti offerti AO Santa Croce e Carle + ASLCN1 | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente su ciascuno strumento | Numero massimo di anticorpi e di reagenti alloggiabili contemporaneamente totali per AO Santa Croce e Carle +ASLCN1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ditta Roche Diagnostics | 2 | 35 (n. 5 vassoi da n. 7 dispensatori ciascuno) | 70 |

(**) Nella relazione tecnica richiesta all’art. 16 del Disciplinare di gara, punto b), in relazione criterio di valutazione Rif. 8, la Ditta Roche Diagnostics dichiara che la durata media di una corsa di colorazione per l’esecuzione esecuzione di 10 tests HER 2 è 2 ore e 30 minuti.

Essendo le ore quindici e trenta minuti la seduta viene chiusa, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| - | Dott. | Paolo | GASCO | - | Coordinatore TSLB – Anatomia Patologica A.O. S.Croce e Carle | PRESIDENTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dott.ssa | Carla Angela | ZAVATTERO | - | Direttore F.F. S.C. Anatomia Patologica – ASL CN1 | COMPONENTE ………………. |
| - | Dott.ssa | Silvia | VIVALDA | - | Vice Coordinatore TSLB – Anatomia Patologica A.O. S.Croce e Carle | COMPONENTE …………… |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………… |