FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA GESTIONE DELLA MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA E TERRENI DI COLTURA SOLIDI E LIQUIDI OCCORRENTE PER ANNI SETTE ALL’AIC 4 (A. O. SANTA CROCE E CARLE , ASLCN1 E ASLCN2). GARA N. 8266529 CIG N. 8884217FC8

VERBALE RELATIVO ALL’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L’anno duemilaventidue il giorno tre del mese di marzo,  alle ore undici,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti, in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero milleseicentosessantadue del tre dicembre duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | -SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente all’apertura elettronica della busta contenente l’offerta economica della ditta Becton Dickinson Italia S.p.a., unica ditta offerente, vengono inseriti nel sistema i punteggi relativi all’offerta tecnica attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara così come dettagliatamente indicato nel verbale del II del quindici febbraio duemilaventidue e di seguito riportato:

|  |  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. |  | Criterio di valutazione |  | D | Q | T |  | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” | Becton Dickinson |  |
| Automazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.1 |  | Caricamento in continuo, con accesso random, dei campioni biologici, senza necessità di attendere il sistema in pausa |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.2 |  | Numero di tipologie di piastre caricabili on board contemporaneamente |  |  | 2 |  |  | Punteggio quantitativo (Q) | 2 |  |
| Rif.3 |  | Presenza di sistemi di sicurezza per l’Operatore (filtri HEPA |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.4 |  | Presenza di agitatore vortex, on board, per la risospensione del campione |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.5 |  | Verifica della presenza e del volume del campione raccolto |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Rif.6 |  | Verifica della deposizione del campione sulla piastra con alert in caso di non inoculo |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Rif.7 |  | Completa automazione della gestione dei brodi e vetrini senza intervento dell’Operatore anche nella fase di etichettatura |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 0 |  |
| Rif.8 |  | Possibilità di gestire e processare tutte le tipologie di campioni, compresi quelli semiliquidi e solidi, in assoluta sicurezza per l’Operatore, mantenendo la completa automazione per la selezione, etichettatura, semina e sorting delle piastre |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.9 |  | Posizionamento di dischetti antibiotati |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 0 |  |
| Rif.10 |  | Accesso manuale a tutte le piastre in caso di emergenza |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.11 |  | Acquisizione delle immagini a tempi definiti dagli Operatori |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Rif.12 |  | Software in grado di riconoscere e refertare le piastre negative. Il software deve essere in grado di presentare le immagini sorterizzate per materiale e per paziente |  | 3 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 3 |  |
| Rif.13 |  | Possibilità degli incubatori di gestire processi in parallelo mediante canali dedicati per piastre in ingresso, piastre in uscita, acquisizione di immagini |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Sistema Colony Picking e Antibiogramma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.14 |  | Dispensazione della matrice in totale automazione |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.15 |  | Integrazione fisica (mediante catena di collegamento) del sistema di Colony Picking al sistema di automazione della semina/incubazione |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.16 |  | Massima produttività del sistema di picking – numero di spot Maldi/ora |  |  | 2 |  |  | Punteggio quantitativo (Q) | 2 |  |
| Rif.17 |  | Possibilità in tutti i Centri che eseguiranno l’antibiogramma di standardizzare automaticamente l’inoculo a 0,5 Mc Farland |  |  |  | 4 |  | Punteggio tabellare (T) | 4 |  |
| Rif.18 |  | Identificazione dei principali marker di resistenza con test di conferma nei pannelli offerti (ESBL, CRE, MRSA, VRE, ecc.) |  | 3 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: Più che buono - Coefficiente attribuito: 0,8. | 2,4 |  |
| Rif.19 |  | Possibilità di eseguire simultaneamente identificazione biochimica e test di sensibilità in un unico dispositivo |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.20 |  | Assenza di test supplementari che precedano o seguano l’incubazione dei pannelli |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: Più che buono - Coefficiente attribuito: 0,8. | 1,6 |  |
| Rif.21 |  | Sistema in grado di saggiare la sensibilità agli antibiotici con il metodo della microdiluizione in brodo fornendo valori di MIC corrispondenti alla concentrazione in microgrammi/ml della molecola di antibiotico fisicamente presente nel pozzetto; esplicitare puntualmente ed analiticamente la modalità utilizzata |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Rif.22 |  | Identificazione, in spettrometria di massa (Maldi-Tof) rapida, affidabile e con alta riproducibilità, specie-specifica, Certificazione CE-IVD del maggiore numero di microrganismi |  |  | 2 |  |  | Punteggio quantitativo (Q) | 2 |  |
| Rif.23 |  | Identificazione dei microrganismi real-time con tempi inferiori al minuto |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Rif.24 |  | Identificazione diretta del microrganismo da emocolture positive con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Rif.25 |  | Identificazione diretta delle resistenze batteriche con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. Elencare puntualmente ed analiticamente le resistenze rilevabili |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Rif.26 |  | Identificazione di specie micobatteriche con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. Fornire numero delle specie identificate e elenco delle stesse |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Rif.27 |  | Impatto della manutenzione giornaliera da parte dell’Operatore con specifico riferimento alle procedure richieste ed alla necessità di utilizzo di Sali igroscopici |  | 1 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1. | 1 |  |
| Sistema in automazione per l’incubazione ed il rilevamento della crescita di microrganismi aerobi, anaerobi e miceti su campioni ematici in rete geografica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.28 |  | Automazione del sistema con riferimento alle fasi di carico e scarico dei flaconi |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 0 |  |
| Rif.29 |  | Possibilità di eseguire il prelievo di emocolture utilizzando lo stesso sistema in uso presso le Aziende Sanitarie dell’Area AIC4 per i prelievi venosi senza la necessità di impiegare dispositivi alternativi o adattatori |  |  |  | 3 |  | Punteggio tabellare (T) . | 3 |  |
| Rif.30 |  | Disponibilità di flaconi selettivi per miceti per pazienti immunocompromessi |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) . | 1 |  |
| Rif.31 |  | Disponibilità di flaconi per la ricerca di micobatteri su sangue |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.32 |  | Uniformità della interfaccia gestionale per tutti i moduli strumentali offerti al fine di semplificare il percorso formativo degli Operatori e la trasversalità intra e inter laboratorio |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Sistema gestionale per microbiologia (middleware) in rete geografica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.33 |  | Attivazione del Sistema Esperto, residente sul middleware, per i risultati provenienti dal Maldi-Tof e dal sistema per identificazione biochimica ed antibiogramma |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.34 |  | Sistema esperto con regole EUCAST trasparenti (evidenza descrittiva della regola applicata, personalizzabile nel testo e refertabile |  | 1 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1. | 1 |  |
| Rif.35 |  | Monitoraggio di indicatori di performance utili a controllare la qualità del dato analitico delle emocolture (TTR - Time To Result, percentuale di contaminazione dei campioni prelevati, volume di sangue prelevato) |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.36 |  | Refertazione a distanza per tutte le linee diagnostiche coinvolte (colturale, identificazione, antibiogramma, emocolture) Descrivere puntualmente ed analiticamente le modalità e le potenzialità del middleware offerto; referenze di installazioni similari sul territorio nazionale ed internazionale |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: Più che buono -Coefficiente attribuito: 0,8 | 1,60 |  |
| Terreni di coltura pronti all’uso (solidi e liquidi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.37 |  | Terreni di coltura validati per la semina in automazione |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,60 |  |

Tenuto conto di quanto sopra, si procede all’apertura telematica della busta elettronica contenente l’offerta economica della Ditta Becton Dickinson Italia S.p.a., dando lettura della quotazione in essa riportata per la determinazione – ai sensi dell’art 19 del Disciplinare di gara – del punteggio all’Offerta economica come di seguito sinteticamente riportato e così come risulta registrato sulla piattaforma telematica Sintel:

|  | Ditta Becton Dickinson Italia S.p.a |
| --- | --- |
| Importo base d’asta IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | Euro 5.040.000,00 |
| Importo offerta inserito su Piattaforma Sintel IVA esclusa (al netto degli oneri da interferenza non soggetti a ribasso) | Euro 5.017.589,50 |
| Punteggio “Offerta economica” | 30 |

Sulla base di quanto sopra descritto, viene data lettura del punteggio complessivo come sotto riportato:

|  |  | Punteggio Offerta tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio complessivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ditta Becton Dickinson Italia S.p.a | 63,60 | 30 | 93,60 |

L’importo complessivo di fornitura inclusi gli oneri da interferenza non soggetti a ribasso ammonta a Euro 5.019.229,5000 IVA esclusa.

Essendo le ore undici e trenta minuti la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto.

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE …………………… |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE ……………………… |
| - | Dr.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | -SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………….. |