FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA GESTIONE DELLA MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA E TERRENI DI COLTURA SOLIDI E LIQUIDI OCCORRENTE PER ANNI SETTE ALL’AIC 4 (A. O. SANTA CROCE E CARLE , ASLCN1 E ASLCN2). GARA N. 8266529 CIG N. 8884217FC8

II VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di febbraio,  alle ore dieci in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero milleseicentosessantadue del tre dicembre duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | -SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione tecnica presentata dalla ditta Becton Dickinson, dichiara che i sistemi analitici, i terreni solidi e liquidi offerti dalla ditta possiedono le caratteristiche minime essenziali come descritte all’art. 7 del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale per il Laboratorio HUB S.S. Microbiologia e Virologia – A.O. S. Croce e Carle (P.O. Carle), per il Laboratorio Spoke h24 P.O. Verduno – ASL CN2, per il Laboratorio Spoke h24 P.O. Mondovì – P.O. Savigliano ASLCN1.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta all’articolo 16 del Disciplinare di gara, la Commissione dichiara che essa è idonea e conforme a quanto richiesto nei punti a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, o, q, r.

Per quanto concerne il punto i dell’Art. 16 del Disciplinare di gara, il progetto presentato dalla Ditta concernente l’installazione delle apparecchiature è dettagliato e garantisce la piena operatività delle Strutture di Laboratorio Analisi di tutti i PP.OO.

Nel rispetto di quanto previsto al punto p) dell’Art. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA (step 2) del Disciplinare di gara, la Ditta dichiara che alcuni prodotti, dettagliati nel rif. P, hanno dei componenti contenenti lattice e viene indicata la percentuale contenuta nella mescola.

Sulla base della relazione tecnica fornita dalla Ditta di che trattasi, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi sulla base dei “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” - massimo 70 punti - secondo quanto previsto dall’articolo 19.1 del Disciplinare di Gara, così come descritto nella Tabella 1.

In relazione ai punteggi discrezionali “D” si procede all’attribuzione dei giudizi e relativi coefficienti discrezionali come di seguito specificati:

- Rif. 12: Software in grado di riconoscere e refertare le piastre negative. Il software deve essere in grado di presentare le immagini sorterizzate per materiale e per paziente. Le caratteristiche elencate sono presenti. Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1.

- Rif. 18: Identificazione dei principali marker di resistenza con test di conferma nei pannelli offerti (ESBL, CRE, MRSA, VRE, ecc.). Nella relazione fornita non emerge la possibilità di rilevare automaticamente il fenotipo inducibile di resistenza alla clindamicina negli streptococchi. Giudizio: Più che buono - Coefficiente attribuito: 0,8.

- Rif. 20; Assenza di test supplementari che precedano o seguano l’incubazione dei pannelli. Per gli Streptococchi è necessario allestire il metodo manuale “D-Test” per rilevare il fenotipo inducibile di resistenza alla clindamicina. Giudizio: Più che buono - Coefficiente attribuito: 0,8.

- Rif. 21: Sistema in grado di saggiare la sensibilità agli antibiotici con il metodo della microdiluizione in brodo fornendo valori di MIC corrispondenti alla concentrazione in microgrammi/ml della molecola di antibiotico fisicamente presente nel pozzetto; esplicitare puntualmente ed analiticamente la modalità utilizzata. Il sistema proposto saggia concentrazioni di antibiotico fisicamente presenti nei pozzetti. Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1.

- Rif. 24: Identificazione diretta del microrganismo da emocolture positive con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. È disponibile una procedura con certificazione CE-IVD. Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1.

- Rif. 25: Identificazione diretta delle resistenze batteriche con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. Elencare puntualmente ed analiticamente le resistenze rilevabili. È disponibile una procedura con certificazione CE-IVD per la rilevazione delle cefalosporinasi e delle carbapenemasi. Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1.

- Rif. 26: Identificazione di specie micobatteriche con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. Fornire numero delle specie identificate e elenco delle stesse. È disponibile una procedura con certificazione CE-IVD. Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1.

- Rif. 27: Impatto della manutenzione giornaliera da parte dell’Operatore con specifico riferimento alle procedure richieste ed alla necessità di utilizzo di Sali igroscopici. L’impatto della manutenzione giornaliera è nullo, né sono richiesti i Sali igroscopici. Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1.

- Rif. 32: Uniformità della interfaccia gestionale per tutti i moduli strumentali offerti al fine di semplificare il percorso formativo degli Operatori e la trasversalità intra e inter laboratorio. L’interfaccia gestionale è identica per tutti i moduli. Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1.

- Rif. 34: Sistema esperto con regole EUCAST trasparenti (evidenza descrittiva della regola applicata, personalizzabile nel testo e refertabile). Le regole del sistema esperto sono visualizzabili al momento della refertazione, il testo può essere personalizzato ed è refertabile. Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1.

- Rif. 36: Refertazione a distanza per tutte le linee diagnostiche coinvolte (colturale, identificazione, antibiogramma, emocolture) Descrivere puntualmente ed analiticamente le modalità e le potenzialità del middleware offerto; referenze di installazioni similari sul territorio nazionale ed internazionale. E’possibile la refertazione da remoto per tutte le linee diagnostiche coinvolte; le installazioni nazionali per il sistema di automazione sono in aumento negli ultimi anni. Giudizio: Più che buono -Coefficiente attribuito: 0,8

La Commissione procede quindi all’assegnazione dei punteggi “Q” quantitativi e “T” tabellari che di seguito vengono dettagliatamente riportati oltre ai sopra descritti punteggi “D” discrezionali:

|  |  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. |  | Criterio di valutazione |  | D | Q | T |  | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” | Becton Dickinson |  |
| Automazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.1 |  | Caricamento in continuo, con accesso random, dei campioni biologici, senza necessità di attendere il sistema in pausa |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.2 |  | Numero di tipologie di piastre caricabili on board contemporaneamente |  |  | 2 |  |  | Punteggio quantitativo (Q) | 2 |  |
| Rif.3 |  | Presenza di sistemi di sicurezza per l’Operatore (filtri HEPA |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.4 |  | Presenza di agitatore vortex, on board, per la risospensione del campione |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.5 |  | Verifica della presenza e del volume del campione raccolto |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Rif.6 |  | Verifica della deposizione del campione sulla piastra con alert in caso di non inoculo |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Rif.7 |  | Completa automazione della gestione dei brodi e vetrini senza intervento dell’Operatore anche nella fase di etichettatura |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 0 |  |
| Rif.8 |  | Possibilità di gestire e processare tutte le tipologie di campioni, compresi quelli semiliquidi e solidi, in assoluta sicurezza per l’Operatore, mantenendo la completa automazione per la selezione, etichettatura, semina e sorting delle piastre |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.9 |  | Posizionamento di dischetti antibiotati |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 0 |  |
| Rif.10 |  | Accesso manuale a tutte le piastre in caso di emergenza |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.11 |  | Acquisizione delle immagini a tempi definiti dagli Operatori |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Rif.12 |  | Software in grado di riconoscere e refertare le piastre negative. Il software deve essere in grado di presentare le immagini sorterizzate per materiale e per paziente |  | 3 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 3 |  |
| Rif.13 |  | Possibilità degli incubatori di gestire processi in parallelo mediante canali dedicati per piastre in ingresso, piastre in uscita, acquisizione di immagini |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Sistema Colony Picking e Antibiogramma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.14 |  | Dispensazione della matrice in totale automazione |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.15 |  | Integrazione fisica (mediante catena di collegamento) del sistema di Colony Picking al sistema di automazione della semina/incubazione |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.16 |  | Massima produttività del sistema di picking – numero di spot Maldi/ora |  |  | 2 |  |  | Punteggio quantitativo (Q) | 2 |  |
| Rif.17 |  | Possibilità in tutti i Centri che eseguiranno l’antibiogramma di standardizzare automaticamente l’inoculo a 0,5 Mc Farland |  |  |  | 4 |  | Punteggio tabellare (T) | 4 |  |
| Rif.18 |  | Identificazione dei principali marker di resistenza con test di conferma nei pannelli offerti (ESBL, CRE, MRSA, VRE, ecc.) |  | 3 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: Più che buono - Coefficiente attribuito: 0,8. | 2,4 |  |
| Rif.19 |  | Possibilità di eseguire simultaneamente identificazione biochimica e test di sensibilità in un unico dispositivo |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.20 |  | Assenza di test supplementari che precedano o seguano l’incubazione dei pannelli |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: Più che buono - Coefficiente attribuito: 0,8. | 1,6 |  |
| Rif.21 |  | Sistema in grado di saggiare la sensibilità agli antibiotici con il metodo della microdiluizione in brodo fornendo valori di MIC corrispondenti alla concentrazione in microgrammi/ml della molecola di antibiotico fisicamente presente nel pozzetto; esplicitare puntualmente ed analiticamente la modalità utilizzata |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Rif.22 |  | Identificazione, in spettrometria di massa (Maldi-Tof) rapida, affidabile e con alta riproducibilità, specie-specifica, Certificazione CE-IVD del maggiore numero di microrganismi |  |  | 2 |  |  | Punteggio quantitativo (Q) | 2 |  |
| Rif.23 |  | Identificazione dei microrganismi real-time con tempi inferiori al minuto |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) | 1 |  |
| Rif.24 |  | Identificazione diretta del microrganismo da emocolture positive con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Rif.25 |  | Identificazione diretta delle resistenze batteriche con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. Elencare puntualmente ed analiticamente le resistenze rilevabili |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Rif.26 |  | Identificazione di specie micobatteriche con specifico riferimento alle modalità esecutive ed al possesso della certificazione CE-IVD per la specifica procedura. Fornire numero delle specie identificate e elenco delle stesse |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo - Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Rif.27 |  | Impatto della manutenzione giornaliera da parte dell’Operatore con specifico riferimento alle procedure richieste ed alla necessità di utilizzo di Sali igroscopici |  | 1 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1. | 1 |  |
| Sistema in automazione per l’incubazione ed il rilevamento della crescita di microrganismi aerobi, anaerobi e miceti su campioni ematici in rete geografica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.28 |  | Automazione del sistema con riferimento alle fasi di carico e scarico dei flaconi |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 0 |  |
| Rif.29 |  | Possibilità di eseguire il prelievo di emocolture utilizzando lo stesso sistema in uso presso le Aziende Sanitarie dell’Area AIC4 per i prelievi venosi senza la necessità di impiegare dispositivi alternativi o adattatori |  |  |  | 3 |  | Punteggio tabellare (T) . | 3 |  |
| Rif.30 |  | Disponibilità di flaconi selettivi per miceti per pazienti immunocompromessi |  |  |  | 1 |  | Punteggio tabellare (T) . | 1 |  |
| Rif.31 |  | Disponibilità di flaconi per la ricerca di micobatteri su sangue |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.32 |  | Uniformità della interfaccia gestionale per tutti i moduli strumentali offerti al fine di semplificare il percorso formativo degli Operatori e la trasversalità intra e inter laboratorio |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1. | 2 |  |
| Sistema gestionale per microbiologia (middleware) in rete geografica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.33 |  | Attivazione del Sistema Esperto, residente sul middleware, per i risultati provenienti dal Maldi-Tof e dal sistema per identificazione biochimica ed antibiogramma |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.34 |  | Sistema esperto con regole EUCAST trasparenti (evidenza descrittiva della regola applicata, personalizzabile nel testo e refertabile |  | 1 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: ottimo -Coefficiente attribuito: 1. | 1 |  |
| Rif.35 |  | Monitoraggio di indicatori di performance utili a controllare la qualità del dato analitico delle emocolture (TTR - Time To Result, percentuale di contaminazione dei campioni prelevati, volume di sangue prelevato) |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Rif.36 |  | Refertazione a distanza per tutte le linee diagnostiche coinvolte (colturale, identificazione, antibiogramma, emocolture) Descrivere puntualmente ed analiticamente le modalità e le potenzialità del middleware offerto; referenze di installazioni similari sul territorio nazionale ed internazionale |  | 2 |  |  |  | Punteggio discrezionale(D) Giudizio: Più che buono -Coefficiente attribuito: 0,8 | 1,6 |  |
| Terreni di coltura pronti all’uso (solidi e liquidi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rif.37 |  | Terreni di coltura validati per la semina in automazione |  |  |  | 2 |  | Punteggio tabellare (T) | 2 |  |
| Totale |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,6 |  |

Essendo le ore undici la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto:

| - | Dr- | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | - PRESIDENTE ………………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Federica | PIANA | - | Dirigente Medico A.O. S.Croce e carle | - COMPONENTE ……………………… |
| - | Dr.ssa | Michela | QUATELA | - | Dirigente Biologo ASL CN1 | - COMPONENTE ……………………… |
| - | Dr.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | -SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………….. |