PROCEDURA APERTA PER LA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ANALISI IN CITOFLUORIMETRIA A FLUSSO OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI DELLA A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER ANNI SEI. GARA N. 8502800 - CIG 91605916D5.

I VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio, alle ore dieci, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti in conference call i seguenti componenti di Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero novecentoventotto del quattro luglio duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dott.ssa | Giuliana | STROLA | Dirigente Biologo Responsabile Settore Citofluorimetria – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Elena Lucia | ARNOLFO | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

Si procede con l’apertura della documentazione tecnica trasmesse dall’unica ditta concorrente Beckman Coulter partecipante alla gara in argomento attraverso la piattaforma Sintel, gara ID n. 153251099  facendo constatare che la medesima ha presentato offerta tecnica che, dalla verifica, risulta regolare e completa si sensi della disciplina di gara.

Successivamente la Commissione Giudicatrice esamina il Capitolato di gara e il relativo Disciplinare e prende atto dei criteri e punteggi in ordine ai parametri di valutazione riportati all’articolo 17.1 del Disciplinare.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |  |
|  | Sistema analitico per oncoematologia |  |  |  |  |  |  |
| Rif.1 | Potenza del laser su tutte le lunghezze d'onda espressa in mW (indicare la potenza); |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per la massima potenza; punteggi inversamente proporzionali per potenza inferiore |  |  |
| Rif.2 | Numero di canali di fluorescenza utilizzabili con il laser blu in quanto utilizzato con i fluorocromi più diffusi sul mercato |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il maggior numero di canali di fluorescenza; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori |  |  |
| Rif.3 | Carrello fluidica esterno non in pressione tale da permettere il cambio taniche anche durante l’acquisizione |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza |  |  |
| Rif. 4 | Tanica interna allo strumento in pressione al fine di assicurare l’erogazione costante del liquido di trascinamento |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza |  |  |
| Rif.5 | Vano di alloggiamento dei laser coibentato e termostatato per evitare problemi di instabilità causati da oscillazioni di temperatura | 2 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.6 | Campionamento a flusso continuo con possibilità di selezionare 3 velocità (bassa/media/alta) |  |  | 3 | Punteggio tabellare(T) 3 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza |  |  |
| Rif.7 | Sistema di impostazione del Forward Scatter con possibilità di selezionare diversi angoli di diffrazione in base alla composizione e dimensione delle cellule del campione da analizzare. |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il numero più alto di angoli di diffrazione; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori |  |  |
| Rif.8 | Volume morto di campione nella provetta |  | 4 |  | Punteggio quantitativo “Q” 4 punti per il minor volume morto di campione nella provetta; punteggi inversamente proporzionali per volumi inferiori |  |  |
| Rif.9 | Agitazione vortex applicabile singolarmente sul campionatore automatico prima dell'aspirazione del campione allo scopo di evitare agitazioni multiple dei campioni alloggiati nel carosello; il requisito non è soddisfatto se il sistema prevede agitazioni multiple su rack |  |  | 2 | Punteggio tabellare(T) 2 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza |  |  |
| Rif.10 | Eventi acquisiti al secondo (numeri di eventi/secondo) |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il maggior numero di eventi acquisiti/secondo; punteggi inversamente proporzionali per numero di eventi acquisiti/secondo inferiore |  |  |
| Rif.11 | Digitalizzazione del dato espressa in numero di byte/canali di risoluzione; |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il maggior numero di byte/canali di risoluzione; punteggi inversamente proporzionali per numero inferiore di byte/canale di risoluzione |  |  |
| Rif.12 | Possibilità di variare le compensazioni e amplificazioni (VOLT) durante l'acquisizione agendo direttamente con cursori posti sui citogrammi e/o istogrammi | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
|  | Sistema analitico per tipizzazioni linfocitarie |  |  |  |  |  |  |
| Rif.13 | Caricamento in continuo (*) dei campioni da provetta primaria chiusa con lettura barcode on board (*) Per caricamento in continuo deve intendersi la possibilità di gestire la preparazione a bordo consentendo l’analisi in continuo dei campioni in modalità casuale, senza creare batch di lavorazione. | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
| Rif.14 | Tracciabilità con lettura barcode on board di calibratori, controlli e reagenti () |  |  | 6 | Punteggio tabellare(T) 6 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza |  |  |
| Rif.15 | Totale integrazione logica e fisica (*) delle fasi di preparazione, acquisizione ed analisi delle sottopopolazioni linfocitarie in unico sistema analitico. (*) Per totale integrazione logica e fisica deve intendersi un sistema che non richieda intervento alcuno da parte dell'Operatore dal caricamento del campione barcodato alla produzione del risultato. (descrivere puntualmente operatività); |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza |  |  |
| Rif.16 | Conta assoluta volumetrica senza utilizzo di fluorosfere. |  |  | 1 | Punteggio tabellare(T) 1 punto per il possesso del requisito; 0 punti in assenza |  |  |
| Rif.17 | Processazione stat di provette in urgenza |  |  | 2 | Punteggio tabellare(T) 2 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza |  |  |
| Rif.18 | Ingombro del sistema analitico comprensivo di preparatore |  | 8 |  | Punteggio quantitativo “Q” 8 punti per il minor ingombro del sistema analitico comprensivo di preparatore; punteggio inversamente proporzionali per ingombro maggiore |  |  |
|  | Reagenti necessari per l’esecuzione dei test immuno fenotipici |  |  |  |  |  |  |
| Rif.19 | Tipologia e numero a catalogo di miscele essiccate/liofilizzate per analisi oncoematologiche a 10 colori marcate CE/IVD |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” 6 punti per il maggior numero di miscele a 10 colori marcate CE/IVD; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori di miscele |  |  |
| Rif.20 | Disponibilità di Kit (*) con miscele pronte all’uso per l’analisi delle regioni variabili del T cell Receptor. (*) per Kit si intende la fornitura di un unico prodotto identificato unicocamente |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il maggior numero di anticorpi presenti nel kit; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori |  |  |
| Rif.21 | Sangue di controllo, normale e patologico, per malattie oncoematologiche marcate CE/IVD | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali |  |  |
|  | TOTALE PUNTEGGIO (70) | 14,00 | 30,00 | 26,00 |  |  |  |

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente attribuzione discrezionale variabile da zero ad uno, così come indicato nella successiva tabella CD:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo) |
| --- | --- | --- |
| DistintoCD | Insufficiente | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che buono | 0,80 |
|  | Distinto | 0,90 |
|  | Ottimo | 1,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dettagliatamente specificato nella Tabella di valutazione riportata nel precedente articolo 17.1..

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Per quanto concerne l’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare.

Cej = (Rj/Rmax)0,2

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| Cej | Coefficiente attribuito al concorrente j-esimo |
| Rj | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente j-esimo |
| Rmax | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente |

Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica verrà pertanto determinato, per ciascuna Ditta ammessa, dalla sommatoria dei relativi punteggi attribuiti per ciascun sottocriterio alla Ditta medesima come segue:

Ptotj=i=1nPij

Dove:

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| n | Numero di sottocriteri di valutazione |
| Pij | Punteggio calcolato per la Ditta per il sottocriterio i-esimo per la Ditta j-esima |
| Ptotj | Punteggio tecnico totale della Ditta j-esima |

Al risultato di detta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente oltre e quelli quantitativi.

Il punteggio relativo all’offerta economica di ogni concorrente sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente Ce (determinato così come indicato al precedente art. 18.3) per il punteggio massimo attribuito all’offerta economica (art. 19).

I punteggi sia tecnici che economici verranno apprezzati fino al terzo decimale con arrotondamento.

Al termine delle valutazioni e delle operazioni sopra descritte la fornitura in argomento verrà aggiudicata al concorrente che sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione dell’offerta tecnica e di offerta economica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Essendo le ore dieci e venti minuti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire, previa approvazione del presente verbale che viene in appresso sottoscritto.

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE ……………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dott.ssa | Giuliana | STROLA | Dirigente Biologo Responsabile Settore Citofluorimetria – Laboratorio Analisi | COMPONENTE ……………………… |
| Dott.ssa | Elena | ARNOLFO | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità – Laboratorio Analisi | COMPONENTE …………………… |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |