PROCEDURA APERTA PER LA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ANALISI IN CITOFLUORIMETRIA A FLUSSO OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI DELLA A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER ANNI SEI. GARA N. 8502800 - CIG 91605916D5.

II VERBALE

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di agosto, alle ore undici, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet, si sono riuniti i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice nominata con deliberazione numero novecentoventotto del quattro luglio duemilaventidue per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dott.ssa | Giuliana | STROLA | Dirigente Biologo Responsabile Settore Citofluorimetria – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Elena | ARNOLFO | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità – Laboratorio Analisi | COMPONENTE |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione, relativamente all’unica offerta pervenuta della ditta Beckman Coulter procede con l’analisi delle specifiche tecniche richieste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e più precisamente quanto disposto all’art. 1 (Oggetto di fornitura obbligatoria”) e all’art. 4 (Caratteristiche minime di fornitura).

La ditta Beckman Coulter risponde pienamente alle specifiche sopra riportate.

La Commissione, esaminata la documentazione tecnica, procede con l’attribuzione dei punteggi di valutazione ai sensi dell’Art. 17.1 del Disciplinare di gara come di seguito riportato:

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  | Punteggi attribuiti alla ditta Beckman Coulter S.r.l. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” |  |
|  | Sistema analitico per oncoematologia |  |  |  |  |  |
| Rif.1 | Potenza del laser su tutte le lunghezze d'onda espressa in mW (indicare la potenza); |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per la massima potenza; punteggi inversamente proporzionali per potenza inferiore | 2 |
| Rif.2 | Numero di canali di fluorescenza utilizzabili con il laser blu in quanto utilizzato con i fluorocromi più diffusi sul mercato |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il maggior numero di canali di fluorescenza; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori | 2 |
| Rif.3 | Carrello fluidica esterno non in pressione tale da permettere il cambio taniche anche durante l’acquisizione |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza | 4 |
| Rif.4 | Tanica interna allo strumento in pressione al fine di assicurare l’erogazione costante del liquido di trascinamento |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza | 4 |
| Rif.5 | Vano di alloggiamento dei laser coibentato e termostatato per evitare problemi di instabilità causati da oscillazioni di temperatura | 2 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 2 Ottimo: coeff. 1x2 |
| Rif.6 | Campionamento a flusso continuo con possibilità di selezionare 3 velocità (bassa/media/alta) |  |  | 3 | Punteggio tabellare(T) 3 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza | 3 |
| Rif.7 | Sistema di impostazione del ForwardScatter con possibilità di selezionare diversi angoli di diffrazione in base alla composizione e dimensione delle cellule del campione da analizzare. |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il numero più alto di angoli di diffrazione; punteggi inversamente proporzionali pernumeri inferiori | 2 |
| Rif.8 | Volumemorto di campionenella provetta |  | 4 |  | Punteggio quantitativo “Q” 4 punti per il minor volume morto di campione nella provetta; punteggi inversamente proporzionali pervolumi inferiori | 4 |
| Rif.9 | Agitazionevortexapplicabilesingolarmente sul campionatore automatico prima dell'aspirazione del campione allo scopo di evitare agitazioni multiple dei campioni alloggiati nel carosello; il requisito non è soddisfatto se il sistema prevede agitazioni multiple su rack |  |  | 2 | Punteggio tabellare(T) 2 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza | 2 |
| Rif.10 | Eventi acquisiti al secondo (numeri di eventi/secondo) |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il maggior numero di eventi acquisiti/secondo; punteggi inversamente proporzionali per numero di eventi acquisiti/secondoinferiore | 2 |
| Rif.11 | Digitalizzazione del dato espressa in numero di byte/canali di risoluzione; |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il maggior numero di byte/canali di risoluzione; punteggi inversamente proporzionali per numero inferiore di byte/canale dirisoluzione | 2 |
| Rif.12 | Possibilità di variare le compensazioni e amplificazioni (VOLT) durante l'acquisizione agendo direttamente con cursori posti sui citogrammi e/o istogrammi | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2- Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 4 Ottimo: coeff. 1x4 |

|  | Sistema analitico per tipizzazionilinfocitarie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif.13 | Caricamento in continuo (*) deicampioni da provetta primaria chiusa con lettura barcode on board (*) Per caricamento in continuo deve intendersi la possibilità di gestire la preparazione a bordo consentendo l’analisi in continuo dei campioni in modalità casuale, senza creare batch di lavorazione. | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2- Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 4 Ottimo: coeff. 1x4 |
| Rif.14 | Tracciabilità con lettura barcode on board di calibratori, controlli e reagenti () |  |  | 6 | Punteggio tabellare(T) 6 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza | 6 |
| Rif.15 | Totale integrazione logica e fisica (*)delle fasi di preparazione, acquisizione ed analisi delle sottopopolazioni linfocitarie in unico sistema analitico. (*) Per totale integrazione logica e fisica deve intendersi un sistema che non richieda intervento alcuno da parte dell'Operatore dal caricamento del campione barcodato alla produzione del risultato. (descrivere puntualmente operatività); |  |  | 4 | Punteggio tabellare(T) 4 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza | 4 |
| Rif.16 | Conta assoluta volumetrica senza utilizzo di fluorosfere. |  |  | 1 | Punteggio tabellare(T) 1puntoperilpossessodel requisito; 0 punti in assenza | 1 |
| Rif.17 | Processazionestat di provette in urgenza |  |  | 2 | Punteggio tabellare(T) 2 punti per il possesso del requisito; 0 punti in assenza | 2 |
| Rif.18 | Ingombrodelsistemaanalitico comprensivo di preparatore |  | 8 |  | Punteggio quantitativo “Q” 8 punti per il minor ingombro del sistema analitico comprensivo di preparatore;punteggio inversamente proporzionali per ingombro maggiore | 8 |
|  | Reagenti necessari per l’esecuzionedei test immuno fenotipici |  |  |  |  |  |
| Rif.19 | Tipologia e numero a catalogo di miscele essiccate/liofilizzate per analisi oncoematologiche a 10 colori marcate CE/IVD |  | 6 |  | Punteggio quantitativo “Q” 6 punti per il maggior numero di miscele a 10 colori marcate CE/IVD; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori di miscele | 6 |
| Rif.20 | Disponibilità di Kit (*) con miscelepronte all’uso per l’analisi delle regioni variabili del T cellReceptor. (*) per Kit si intende la fornitura di un unicoprodottoidentificato univocamente |  | 2 |  | Punteggio quantitativo “Q” 2 punti per il maggior numero di anticorpi presenti nel kit; punteggi inversamente proporzionali per numeri inferiori | 2 |
| Rif.21 | Sangue di controllo, normale e patologico,permalattie oncoematologiche marcate CE/IVD | 4 |  |  | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 17.2- Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 4 Ottimo: coeff. 1x4 |
|  | TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO |  |  |  |  | 70 |

Essendo le ore undici e trenta minuti la seduta viene chiusa previa approvazione del suddetto verbale che viene in appresso sottoscritto:

| Dott. | GianMatteo | MICCA | Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi | PRESIDENTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dott.ssa | Giuliana | STROLA | Dirigente Biologo Responsabile Settore Citofluorimetria – Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| Dott.ssa | Elena | ARNOLFO | Dirigente Biologo Responsabile Settore Allergologia e Autoimmunità – Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………….. |

| Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |