PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO DI DEVICE PER LA RACCOLTA E LA GESTIONE PRE-ANALITICA ED ANALITICA DELLA MATRICE URINARIA OCCORRENTI PER ANNI 4 AI LABORATORIO ANALISI AFFERENTI L’AREA OMOGENEA PIEMONTE SUD-OVEST (A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E AA.SS.LL CN1 – CN2) - GARA n. 8034795 CIG 861495341D

II VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di aprile, alle ore undici e minuti trenta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono riuniti, in videoconferenza, i sotto indicati componenti della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione numero quattrocentoquarantacinque del venticinque marzo duemilaventuno:

| Dr. | GianMatteo | MICCA | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Federica | PIANA | Responsabile S.S. Microbiologia e Virologia - S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott. | Claudio | GARRO | Coordinatore Tecnico S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Monica | FICETTI | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, a seguito della verifica della documentazione tecnica presentata, procede all’analisi dei prodotti offerti rispetto ai requisiti minimi di idoneità richiesti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale analizzando la documentazione tecnica fornita “Schede Tecniche e relazione Tecnica”. Contestualmente si procede alla valutazione della campionatura, a conferma della correttezza delle dichiarazioni e della rispondenza alle necessità espresse nel Capitolato Tecnico e d’Oneri.

L’analisi della documentazione tecnica e la verifica sulla campionatura dall’unica Ditta offerente la Commissione Giudicatrice all’unanimità dichiara i prodotti offerti conformi e rispondenti alle specifiche tecniche obbligatorie.

La Commissione Giudicatrice procede pertanto con la valutazione dei criteri “Oggetto di Valutazione” al fine di esprimere un punteggio qualitativo sulla base dei requisiti preferenziali, analizzando la documentazione tecnica fornita e laddove risulti necessario contestualizzare il requisito, la campionatura fornita.

Contenitori per la raccolta delle urine 24 h

- Disporre di tappi con colori diversi per permettere un sorting sia manuale che automatico dei campioni (pre-analitiche Sort-Pro 10 e MUT) (quantitativo) (12 colori 20 punti – tra 10-11 colori 15 punti – 9 colori 0 punti)

Tutti i colori richiesti per i tappi provette sono disponibili e presenti in campionatura. La ditta dichiara la disponibilità di 24 colori a catalogo.

La Commissione, rilevato il refuso nel Disciplinare di gara nell’indicazione del punteggio massimo (20 anziché 15 punti) previsto per la completezza di tutti i colori disponibili, essendo il requisito soddisfatto, attribuisce il punteggio massimo corretto previsto che è 15 punti.

- Disporre di provette con inibitore di crescita batterica idonei per l’utilizzo su sistemi automatizzati per lo screening delle batteriurie con colore del tappo dedicato (diverso dal colore delle provette secche) (tabellare) (10 punti)

Viene confermata la disponibilità di una provetta con colore tappo dedicato (arancio); non viene documentata la disponibilità di provette con inibitore di crescita idoneo per l’utilizzo su sistemi automatizzati per lo screening delle batteriurie (tale specifica non si evince neppure dalle schede tecniche prodotti).

Requisito non soddisfatto. Punti 0

Contenitori per la raccolta delle urine 24 h

- Permettere l’aspirazione del liquido senza richiedere il capovolgimento del contenitore stesso; (tabellare) (10 punti)

Il contenitore proposto è dotato di sonda connessa ad un tappo dedicato, diverso dal tappo di raccolta, e con dispositivo di prelievo incorporato. La sonda pesca sul fondo del contenitore e permette il trasferimento del liquido biologico nella provetta senza inversione, assicurando la massima sicurezza per l’Operatore.

Requisito soddisfatto. Punti 10

Valutazione delle caratteristiche dei contenitori offerti

Verranno valutate (discrezionale):

- Caratteristiche di sicurezza dei contenitori con tappo a vite (perfetta tenuta del tappo vite) (sino a 10 punti)

Le prove di tenuta effettuate sui contenitori dotati di tappo a vite hanno dato esito positivo, confermando una buona tenuta senza perdite di liquido.

Requisito soddisfatto. Punti   10

- Caratteristiche dei singoli contenitori in relazione alla qualità della estrusione ed alla qualità dei materiali (peso, spessore della parete, resistenza alla compressione, qualità dei tappi delle provette) (sino a 15 punti)

La valutazione effettuata sulla campionatura, per tutte le tipologie di prodotti offerti, in relazione ai requisiti di peso, spessore della parete, resistenza alla compressione, qualità dei tappi provette, conferma la rispondenza dei disposable offerti all’atteso.

Requisito soddisfatto. Punti 15

- Caratteristiche del tappo delle provette in relazione all’abbattimento degli aerosol al momento della apertura (sino a 5 punti)

Le provette sono dotate di tappo con copritappo in butile; la struttura assicura l’abbattimento degli aerosol al momento della apertura. Inoltre i tappi sono riposizionabili, in sicurezza, sulla provetta.

Requisito soddisfatto. Punti 5

- Caratteristiche dei tappi a vite in relazione alla qualità della estrusione ed alla qualità del materiale (peso, spessore della parete, resistenza alla compressione) (sino a 5 punti)

La buona tenuta dei tappi a vite, senza perdite di liquido, conferma la qualità della estrusione anche in relazione ad un adeguato spessore della parete ed a una buona resistenza alla compressione.

Requisito soddisfatto. Punti 5

Si riportano le valutazioni dettagliatamente di seguito indicate:

| LOTTO UNICO |  | PUNTEGGI MASSIMI DI VALUTAZIONE |  |  | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” “T” e “D” | Ditta VAKUTEST KIMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | t | Q |  | Coeff | punti |
| Rif. 1 | Tappi con colori diversi per permettere un sorting sia manuale che automatico dei campioni (pre-analitiche Sort-Pro 10 e MUT) | _ | _ | 15 | Punteggio quantitativo (Q) Punti 20 presenza di 12 colori Punti 15 presenza = > 10 colori Punti 0 presenza < = 9 colori |  | 15 |
| Rif. 2 | Provette con inibitore di crescita batterica con tappo di colore dedicato (diverso dal colore delle provette secche) | _ | 10 | _ | Punteggio tabellare (T) Punti 10 per il possesso del requisito Punti 0 in assenza |  | 0 |
| Rif. 3 | Contenitori per raccolta delle urine 24 h che permettano l’aspirazione del liquido senza richiedere il capovolgimento del contenitore stesso | _ | 10 | _ | Punteggio tabellare (T) Punti 10 per il possesso del requisito Punti 0 in assenza |  | 10 |
| Rif. 4 | Caratteristiche di sicurezza dei contenitori (perfetta tenuta del tappo vite) | 10 | _ | _ | Punteggio discrezionale (D) Si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabella CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | 1,00 | 10 |
| Rif. 5 | Caratteristiche dei singoli contenitori in relazione alla qualità della estrusione ed alla qualità dei materiali (peso, spessore della parete, resistenza alla compressione, qualità dei tappi delle provette) | 15 | _ | _ |  | 1,00 | 15 |
| Rif. 6 | Caratteristiche del tappo delle provette in relazione all’abbattimento degli aerosol al momento dell’apertura | 5 | _ | _ |  | 1,00 | 5 |
| Rif. 7 | Caratteristica dei tappi a vite in relazione alla qualità della estrusione ad alla qualità dei materiali (peso, spessore della parete, resistenza alla compressione) | 5 | _ | _ |  | 1,00 | 5 |
| TOTALE |  |  |  |  |  | 60 |  |

Essendo le ore dodici e minuti quindici venti la seduta viene chiusa e aggiornata a data da stabilire.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

| Dr. | GianMatteo | MICCA | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE _______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr.ssa | Federica | PIANA | Responsabile S.S. Microbiologia e Virologia - S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE _______________ |
| Dott. | Claudio | GARRO | Coordinatore Tecnico S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ________________ |
| Dott.ssa | Monica | FICETTI | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE _________________ |