PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE LIQUIDI PER DIALISI (ACQUA PER DIALISI E SOLUZIONI ACIDE CONCENTRATE) COMPRENSIVA DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK PER ANNI NOVE - S.C. NEFROLOGIA E DIALISI. GARA N. 8050271 – CIG N. 863253948A

II VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di giugno, alle ore dieci e minuti quaranta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, si sono riuniti per la valutazione dell’ offerta tecnica pervenuta in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero seicentonovantadue del dodici maggio duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| Ing. | Paola Maria | ARNEODO | Direttore della S.C. Tecnico | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. | Luca | BESSO | Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi | COMPONENTE |
| Ing. | Ezio | GASTALDI | Dirigente responsabile S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE |
| Dott.ssa | Monica | FICETTI | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione Giudicatrice, a seguito della verifica della documentazione tecnica delle relazioni e del progetto tecnico presentati, procede all’analisi dell’unica offerta rispetto ai requisiti minimi di idoneità richiesti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione qualitativa nonché alla loro successiva trasformazione in punteggi, sulla base dei pesi attribuiti ai singoli sub-criteri stabiliti dall’art. 19 del Disciplinare di gara.

L’analisi delle offerte conduce alle valutazioni dettagliatamente di seguito indicate:

| N | CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO |  | Punteggio max “D” | Ditta FRESENIUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Coeff. | Punteggio |
| 1 | Elementi caratterizzanti il progetto e modalità di esecuzione dei lavori | 6 | qualità complessiva del progetto Il punteggio verrà attribuito valutando: la chiarezza espositiva, la precisione e il grado di approfondimento del progetto presentato, anche dal punto di vista formale (es. sottoscrizione da parte di professionisti abilitati, certificazioni disponibili per apparecchi e impianti), il grado di ridondanza dei dispositivi installati per assicurare la più ampia continuità di esercizio in caso di guasto in qualche sezione d’impianto oltre a quanto previsto in capitolato, il layout complessivo, le soluzioni tecniche di adattamento al contesto (es. percorsi e posizione tubazioni, distribuzione bilanciata delle utenze tra gli anelli indipendenti) |  | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | accorgimenti adottati durante i lavori di posa in opera per minimizzare le interferenze con l’attività sanitaria del Reparto e capacità di adattamento al contesto operativo e cronoprogramma dell’intero intervento Il punteggio verrà attribuito valutando il cronoprogramma dei lavori e la relazione tecnica che specifica le modalità utilizzate |  | 2 | 0,6 | 1,2 |
| 2 | Caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti | 37 | Caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto di produzione e distribuzione dell’acqua per dialisi Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezioni da A ad I) |  | 12 | 0,80 | 9,6 |
|  |  |  | Caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto di disinfezione termica Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezione L) |  | 6 | 1 | 6 |
|  |  |  | Caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto di raccolta degli scarichi Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezione M) |  | 3 | 1 | 3 |
|  |  |  | Caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto di produzione delle soluzioni acide concentrate Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezione N) |  | 9 | 0,80 | 7,2 |
|  |  |  | Caratteristiche complessive del software gestionale e di controllo Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezione O) |  | 4 | 1 | 4 |
|  |  |  | tipologia di accorgimenti adottati per il risparmio idrico ed energetico Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezione P) |  | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Caratteristiche tecniche e funzionali del materiale di consumo | 12 | Tipologia dei sali per rigenerare le resine e dei disinfettanti, caratteristiche chimico-fisiche e modalità di confezionamento. Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezione Q) |  | 4 | 0,8 | 3,2 |
|  |  |  | Utilizzo di preparati solidi o semi-solidi per la produzione delle soluzioni acide concentrate Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezione Q) |  | 8 | 1 | 8 |
| N | CRITERIO DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | SOTTOCRITERIO DI VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO | Punteggio max “Q” | Punteggio max “T” | Coeff. | Punteggio |
| 4 | Caratteristiche del corso di formazione e supporto all’avvio degli impianti e qualità dell’assistenza tecnica nel corso dell’appalto | 15 | Numero di giornate dedicate di formazione e affiancamento sul posto al personale sanitario e tecnico dell’Azienda Ospedaliera Il punteggio verrà attribuito valutando le risposte alle domande del questionario tecnico (sezione R). Verrà attribuito il coefficiente massimo 1 all’offerta che indica il numero maggiore di giornate dedicate di formazione. I restanti punteggi verranno attribuiti in maniera proporzionale diretta rispetto alla migliore offerta considerata | 2 | // | 1 | 2 |
|  |  |  | Possibilità di teleassistenza. La Commissione attribuirà il coefficiente 1 in caso di risposta affermativa e il coefficiente 0 in caso di risposta negativa (Sezione S) | // | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  | Logistica del servizio di manutenzione correlata alle sedi disponibili in termini di distanza fisica e tempi di percorrenza Verrà attribuito il coefficiente massimo 1 all’offerta che indica il minor tempo di intervento sul posto in caso di chiamata, purché congruente con la logistica. I restanti punteggi verranno attribuiti in maniera proporzionale diretta rispetto alla migliore offerta considerata (Sezione S) | 6 | // | 1 | 6 |
|  |  |  | Logistica del servizio di manutenzione correlata al numero di tecnici disponibili dedicati all’esecuzione del contratto. Verrà attribuito il coefficiente massimo 1 all’offerta che indica il numero maggiore di tecnici disponibili dedicati. I restanti punteggi verranno attribuiti in maniera proporzionale diretta rispetto alla migliore offerta considerata (Sezione S) | 5 | // | 1 | 5 |
| TOTALE PUNTEGGIO |  |  |  |  |  |  | 64,2 |

Essendo le ore dodici la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

| Ing. | Paola Maria | ARNEODO | Direttore della S.C. Tecnico | PRESIDENTE _______________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. | Luca | BESSO | Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi | COMPONENTE _______________ |
| Ing. | Ezio | GASTALDI | Dirigente responsabile S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE _______________ |
| Dott.ssa | Monica | FICETTI | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE ________________ |