PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI PROTESI DIGESTIVE OCCORRENTI PER MESI 24 ALLA S.C. GASTROENTEROLOGIA DELL’A.O. SANTA CROCE E CARLE. GARA N. 8241744 – CIG VARI

VERBALE RELATIVO AI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’anno duemilaventidue il giorno ventitré del mese di novembre, alle ore quattordici e minuti quindici  in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti Beni e Servizi – sito al numero diciannove/A di Corso Brunet, relativamente alla procedura in oggetto si è riunita mediante video-conferenza la seguente Commissione Giudicatrice nominata con determinazione millecinquecentoottantasei del diciannove novembre duemilaventuno così come modificata con determinazione millecentoottantasei del sette settembre duemilaventidue:

| - | Dr.ssa | Giovanna | VENEZIA | - | Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr. | Alessandro | RISSO | - | Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Elena | MITTONE | - | Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera | COMPONENTE |
| - | Dott. | Erio Daniele | MARCHISIELLO | - | Assistente Amministrativo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

La Commissione Giudicatrice, esaminata la documentazione tecnica e sulla base delle valutazioni della campionatura trasmessa dalle Ditte offerenti, procede, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 19 del Disciplinare di Gara, all’analisi delle offerte che conduce alle valutazioni dettagliatamente sotto indicate:

*** ** ***

LOTTO 1 – Protesi esofagee con rilascio a filo (OTW)

disponibili non rivestite, parzialmente rivestite e completamente rivestite; auto espansibili in lega metallica, con sistema di rilascio a filo (OTW), riposizionabili, con marker radiopachi prossimali e distali. Calibro tra 18 e 28 mm con flange antimigrazione e lunghezze comprese tra 80 e 150 mm.

| LOTTO 1 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Minimale | == | Più che Buono | Minimale |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | Più che Buono | == | Più che Buono | Più che Buono |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Buono | == | Più che Buono | Buono |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | Più che Discreto | == | Più che Buono | Più che Discreto |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | == | Ottimo | Ottimo |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non sono state offerte le protesi totalmente rivestite così come richiesto dalla disciplina di gara.

LOTTO 2 – Protesi esofagee totalmente rivestite per esofago cervicale

auto espansibili in lega metallica, a rilascio OTW, riposizionabili, rimuovibili, con sistema antimigrazione e marker radiopachi prossimali e distali, diametri tra 12 e 16 mm e lunghezze tra 80 e 120 mm.

| LOTTO 2 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | ** |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Efficacia dei sistemi antimigrazione | 15 | == | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == | Ottimo |

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto diametri 20 e 24 mm e pertanto non conformi a quanto richiesto;

** la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché ha offerto diametri 18, 23 e 28 mm e pertanto non conformi a quanto richiesto.

LOTTO 3 – Protesi esofagee con rilascio TTS

disponibili non rivestite, parzialmente rivestite e completamente rivestite; auto espansibili in lega metallica, con sistema di rilascio TTS, riposizionabili, con marker radiopachi prossimali e distali, nei diametri tra 18 e 22 mm, lunghezze comprese tra 60 e 150 mm.

| LOTTO 3 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non ha offerto le protesi non rivestite così come specificatamente richiesto

LOTTO 4 – Protesi esofagee totalmente rivestite autoconformanti antimigrazione

auto espansibili in lega metallica, autoconformanti, riposizionabili e con- marker radiopachi prossimali e distali. Nei diametri 18-20-22-24 mm, lunghezze tra 80 e 180- mm.

| LOTTO 4 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | * |  | * | * |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | == | Ottimo | == | == |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | == | Ottimo | == | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | == | Ottimo | == | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | == | Ottimo | == | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == | Ottimo | == | == |

*Le ditte INNOVAMEDICA, BOSTON SCIENTIFIC, MG LORENZATTO E OLYMPUS non hanno offerto tutte le misure specificatamente richiesto dalla disciplina di gara 18-20-22-24

LOTTO 5 – Protesi esofagee con dispositivo antireflusso

auto espansibili in lega metallica, parzialmente e totalmente rivestite, riposizionabili, con marker radiopachi prossimali e distali, con dispositivo antireflusso.

| LOTTO 5 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * | ** | *** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Più che Buono | == | == | == |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | Più che Buono | == | == | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Più che Buono | == | == | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | Più che Buono | == | == | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | == | == | == |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

** la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

*** la Ditta OLYMPUS è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

LOTTO 6 – Protesi esofagee totalmente rivestite antimigrazione per il tratto esofageo superiore

auto espansibili in lega metallica, riposizionabili e con marker radiopachi prossimali e distali, con estremità prossimale conformata in modo da evitare l’interferenza con lo sfintere esofageo superiore.

| LOTTO 6 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * | ** |  | *** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Buono | == | == | Ottimo | == |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | Buono | == | == | Ottimo | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Buono | == | == | Ottimo | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | Buono | == | == | Ottimo | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | == | == | Ottimo | == |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

** la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

*** la Ditta COOK ITALIA è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

LOTTO 7 – Protesi esofagee totalmente rivestite autoconformanti antimigrazione post chirurgia bariatrica

auto espansibili in lega metallica, riposizionabili, con marker radiopachi prossimali e distali, con sistema antimigrazione. Nei diametri di 26-28 mm. lunghezze tra 180 e 240 mm

| LOTTO 7 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché non ha offerto delle protesi nei diametri richiesti e precisamente 26-28

LOTTO 8 – Protesi esofagee totalmente e parzialmente rivestite antimigrazione per il posizionamento cardiale

auto espansibili in lega metallica, riposizionabili, con marker radiopachi prossimali e distali, con o senza valvola antireflusso, nel diametro di 30 mm.

| LOTTO 8 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | EUROMEDICAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Ottimo | == |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | Ottimo | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Ottimo | == |
|  |  | 1.4 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | Ottimo | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | == |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché non ha offerto la protesi diametro 30 mm come richiesto

LOTTO 9 – Protesi biliari parzialmente rivestite

auto espansibili, auto conformanti, in lega metallica, con marker radiopachi prossimali e distali; con conformazione antimigrazione, lunghezze comprese da 40 a 100 mm.

| LOTTO 9 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Buono | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | Ottimo | Ottimo | Più che Discreto | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Più che Buono |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | Più che Buono | Ottimo | Più che Buono | Ottimo | Più che Buono | Più che Buono |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Buono |

LOTTO 10 – Protesi biliari totalmente rivestite

auto espansibili in lega metallica, riposizionabili, con conformazione antimigrazione, con marker radiopachi prossimali e distali, diametro compreso tra 6 e 10 mm, lunghezze comprese da 40 a 100 mm. Rimuovibilità a 12 6 mesi e indicazione di utilizzo anche in stenosi benigne.

| LOTTO 10 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | Ottimo | Ottimo | Discreto | Discreto |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | Ottimo | Ottimo | Più che Buono | Più che Buono |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | Ottimo | Buono | Buono | Buono |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | Ottimo | Più che Buono | Più che Discreto | Più che Discreto |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

* La Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto una protesi senza l’indicazione di utilizzo anche in stenosi benigne - come richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 11 – Protesi biliari totalmente rivestite con fori

auto espansibili in lega metallica, con presenza di fori nel rivestimento per miglior drenaggio, riposizionabili, con conformazione antimigrazione, con marker radiopachi prossimali e distali, diametro compreso tra 8 e 10 mm, lunghezze comprese da 40 a 100 mm.

| LOTTO 11 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto delle protesi carenti dei fori come richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 12 – Protesi biliari totalmente rivestite con flap antimigrazione

auto espansibili in lega metallica, riposizionabili, con marker radiopachi prossimali e distali, diametro 10 mm. Lunghezze comprese tra 40 a 120 mm

| LOTTO 12 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto delle protesi carenti del flap come richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 13 – Protesi biliari non rivestite

autoespansibili, autoconformanti, dotati di sistemi antimigrazione, con marker radiopachi alle estremità prossimali e distali, diametro compreso tra 8 e 10 mm, lunghezze comprese tra 40 a 100 mm

| LOTTO 13 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Discreto | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | Più che Buono | Più che Discreto | Più che Discreto | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | Più che Discreto | Ottimo | Più che Buono | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

LOTTO 14 – Protesi biliari non rivestite intraepatiche/ilari per tecnica stent in stent

autoespansibili, autoconformanti, dotati di sistemi antimigrazione, con marker radiopachi alle estremità, con struttura delle maglie compatibile con la tecnica stent in stent

| LOTTO 14 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Facilità di inserzione delle protesi stent in stent | 15 | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo |

LOTTO 15 – Protesi biliari non rivestite intraepatiche/ilari per intersezione parallela

autoespansibili, autoconformanti, con marker radiopachi alle estremità, con sistema di rilascio estremamente sottile per l’inserzione parallela di due protesi all’interno del canale operativo.

| LOTTO 15 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Ottimo | == |
|  |  | 1.2 | Facilità di inserzione delle protesi stent in stent | 15 | Più che Buono | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Ottimo | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | Ottimo | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | == |

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché essendo 7 FR il diametro dell’introduttore non può essere utilizzata per l’introduzione parallela

LOTTO  16 – Protesi duodenali non rivestite TTS

auto espansibili in lega metallica, auto conformanti, con marker radiopachi prossimali e distali, intracanalare TTS, disponibili nei diametri tra 18 e 22 mm, lunghezze comprese tra 60 e 120 mm.

| LOTTO 16 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Minimale | Ottimo | Ottimo | Discreto | Discreto | Minimale |
|  |  | 1.2 | Flessibilità | 15 | Più che Buono | Ottimo | Ottimo | Più che Buono | Più che Buono | Più che Buono |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Buono | Ottimo | Ottimo | Buono | Buono | Buono |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | Più che Discreto | Ottimo | Ottimo | Più che Discreto | Più che Discreto | Più che Discreto |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

LOTTO  17 – Protesi transpiloriche parzialmente rivestite TTS

auto espansibili in lega metallica, auto conformanti, con marker radiopachi prossimali e distali, intracanalare TTS, con svasatura dell’estremità prossimale per evitare la migrazione nel duodeno, lunghezze comprese tra 60 e 120 mm.

| LOTTO 17 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Efficacia del sistema antimigrazione | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto una protesi a doppia svasatura e pertanto non conforme a quanto richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO  18 – Protesi coloniche non rivestite TTS

auto espansibili in lega metallica, con marker radiopachi prossimali e distali, autoconformanti, intracanalare TTS, disponibili nel diametro compreso tra 22 e 24 mm

| LOTTO 18 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |  |  | ** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | Discreto | Ottimo | Ottimo | Ottimo | == |
|  |  | 1.2 | Flessibilità | 15 | == | Più che Buono | Ottimo | Buono | Più che Buono | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | Buono | Ottimo | Ottimo | Ottimo | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | Più che Discreto | Ottimo | Buono | Più che Buono | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo | == |

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto delle protesi diametro 25 mm e quindi non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara

** la Ditta COOK ITALIA è esclusa perché ha offerto delle protesi diametro 25 mm e quindi non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 19 – Protesi rettali totalmente rivestite

auto espansibili in lega metallica, riposizionabili e con marker radiopachi prossimali e distali. Estremità distale conformata in modo da evitare l’interferenza con il tratto distale del retto.

| LOTTO 19 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | ** |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Non traumaticità della porzione distale | 15 | == | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Efficacia del sistema antimigrazione | 15 | == | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == | Ottimo |

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha solo doppia svasatura. Non ha la caratteristica richiesta dell’estremità conformata in modo da evitare l’interferenza con la parte finale del retto

** la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha solo doppia svasatura. Non ha la caratteristica richiesta dell’estremità conformata in modo da evitare l’interferenza con la parte finale del retto

LOTTO 20 – Protesi enterali parzialmente e totalmente rivestite (richiesti diametri compresi tra 20 e 28 mm, lunghezze comprese tra 60 e 120 mm)

| LOTTO 20 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | Discreto | Ottimo | == | Discreto |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | Più che Buono | Ottimo | == | Più che Buono |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | Buono | Ottimo | == | Buono |
|  |  | 1.4 | Conformabilità ed efficacia sistemi antimigrazione | 15 | Più che Discreto | Ottimo | == | Più che Discreto |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | == | Ottimo |

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché ha offerto unicamente le protesi parzialmente rivestite

LOTTO 21 – Protesi per il drenaggio ecoguidato di pseudocisti pancreatiche e colecisti (richiesti diametri 8-10-16 mm, lunghezza 20 mm)

| LOTTO 21 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | ** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure | 20 | == | == |
|  |  | 1.2 | Efficacia dei sistemi antimigrazione | 15 | == | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == |

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto diametro 16/26/30 mm in più lunghezze 15-20-25-30 e pertanto non ha offerto tutti i diametri richiesti

** la Ditta OLYMPUS è esclusa perché ha offerto diametri 10/20, 12/20, 12/30, 12/40, 14/20, 14/30, 14/40, 16/20, 16/30, 16/40 e pertanto non ha offerto tutti i diametri richiesti

LOTTO 22 – Protesi per il drenaggio ecoguidato di pseudocisti pancreatiche e colecisti con sistema elettrificato

| LOTTO 22 |  |  |  | punti max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia dei sistemi antimigrazione | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 |

Lotto deserto

LOTTO 23 – Protesi per il drenaggio epatico-gastrico ecoguidato (DIAMETRO CENTRALE 10 MM, LUNGHEZZE COMPRESE TRA 60 E 100 MM)

| LOTTO 23 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure | 20 | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Efficacia dei sistemi antimigrazione | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto una protesi che non è removibile come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 24 – Sistemi di posizionamento premontati e precaricati di protesi biliari in plastica (RICHIESTO CALIBRO COMPRESO TRA 7 E 10 Fr, LUNGHEZZA DA 50 A 150 MM)

| LOTTO 24 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in diametri e lunghezze | 20 | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Scorrevolezza su filo guida | 15 | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Facilità di utilizzo | 15 | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante e dopo il posizionamento | 15 | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo |

LOTTO 25 – Protesi plastiche pancreatiche conformate a S (RICHIESTO CALIBRO COMPRESO TRA 7 E 10 Fr, LUNGHEZZE COMPRESE TRA 60 E 120 MM)

| LOTTO 25 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di tipologie | 20 | == | Buono |
|  |  | 1.2 | Variabilità di gamma delle misure in diametri e lunghezze | 15 | == | Minimale |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | == | Buono |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante e dopo il posizionamento | 15 | == | Buono |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché ha offerto delle protesi non conformate a “S” come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 26 – Protesi plastiche pancreatiche lunghe (RICHIESTO CALIBRO COMPRESO TRA 7 E 10 Fr, LUNGHEZZA COMPRESE TRA 100 E 180 MM)

| LOTTO 26 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di tipologie | 20 | Ottimo | Buono | Buono |
|  |  | 1.2 | Variabilità di gamma delle misure in diametri e lunghezze | 15 | Ottimo | Minimale | Discreto |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | Ottimo | Buono | Buono |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante e dopo il posizionamento | 15 | Ottimo | Buono | Buono |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

LOTTO 27 – Protesi plastiche pancreatiche di piccolo calibro (RICHIESTO CALIBRO 5 Fr, LUNGHEZZA 30 E 50 MM IN VARIE CONFORMAZIONI)

| LOTTO 27 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di tipologie | 25 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Scorrevolezza sul posizionatore | 20 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Radiopacità e buona visualizzazione durante e dopo il posizionamento | 20 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

LOTTO 28 – spingitore per protesi plastica da 5 e 7 fr (compatibile con filo guida 0,035”, nelle misure di 5 e 7 fr)

| LOTTO 28 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Possibilità di distinzione tra accessorio e protesi (colore) | 20 | == | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Scorrevolezza sul filo guida | 20 | == | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 25 | == | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo | Ottimo |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non ha offerto tutti i diametri richiesti dalla disciplina di gara

LOTTO 29 – sistema di posizionamento per protesi in plastica compatibile su guida lunga

| LOTTO 29 |  |  |  | punti max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |
| 1 | Qualità | 1.1 | Resistenza alla deformazione durante l’uso | 25 |
|  |  | 1.2 | Possibilità di iniezione del mezzo di contrasto | 10 |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul filo guida | 15 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 |

Lotto deserto

LOTTO 30 – Protesi plastiche biliari a singolo e doppio pigtail (RICHIESTO CALIBRO COMPRESO TRA 7 E 10 Fr, LUNGHEZZA COMPRESE TRA 30 E 150 MM)

| LOTTO 30 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | * | * | * | * |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di gamma delle misure in diametri e lunghezze | 20 | == | == | == | == | == |
|  |  | 1.2 | Presenza di repere sulla protesi per visualizzare punto di sganzio | 15 | == | == | == | == | == |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | == | == | == | == | == |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | == | == | == | == | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == | == | == | == |

* Tutte le Ditte offerenti sono escluse poiché non hanno offerto delle protesi plastiche biliari a singolo pigtail come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara.

LOTTO 31 – Protesi plastiche per drenaggio pseudocisti doppio pigtail (RICHIESTO CALIBRO COMPRESO TRA 8.5 E 10 Fr, LUNGHEZZA COMPRESE TRA 20 E 90 MM)

| LOTTO 31 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di gamma delle misure in diametri e lunghezze | 20 | Discreto | Discreto | Ottimo | Discreto |
|  |  | 1.2 | Presenza di repere sulla protesi per visualizzare punto di sganzio | 15 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | Buono | Buono | Ottimo | Buono |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | Buono | Buono | Ottimo | Buono |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo | Ottimo | Ottimo | Ottimo |

LOTTO 32 – Sondini naso-pancreatici plastici

| LOTTO 32 |  |  |  | punti max | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Completezza dei set (raccordo per sacca di drenaggio) | 20 | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Resistenza alla deformazione (durante il posizionamento) | 15 | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | Ottimo |

LOTTO 33 – Sondini naso-biliari plastici

| LOTTO 33 |  |  |  | punti max | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Completezza dei set (raccordo per sacca di drenaggio) | 20 | == | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Resistenza alla deformazione (durante il posizionamento) | 15 | == | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza del filo guida | 15 | == | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | == | Ottimo | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo | Ottimo |

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché non ha offerto dei sondini naso-biliari plastici a pigtail e a punta dritta così come specificatamente richiesto dalla disciplina  di gara.

LOTTO 34 – Sondini naso-biliari plastici calibro di 8,5 Fr

| LOTTO 34 |  |  |  | punti max | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Completezza dei set (raccordo per sacca di drenaggio) | 20 | == | Ottimo |
|  |  | 1.2 | Resistenza alla deformazione (durante il posizionamento) | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza del filo guida | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | == | Ottimo |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | Ottimo |

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché non ha offerto dei sondini naso-biliari plastici calibro di 8.5 FR.

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice procede, avvalendosi della seguente tabella così come specificatamente stabilito dall’Art. 19.2 del Disciplinare di gara, all’attribuzione dei punteggi discrezionali della colonna “D”:

Tabella CD: coefficienti discrezionali

| Tipologia coefficiente | Giudizio | Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione i-esimo del concorrente j-esimo) |
| --- | --- | --- |
| CD | Minimale | 0,00 |
|  | Discreto | 0,20 |
|  | Più che Discreto | 0,40 |
|  | Buono | 0,60 |
|  | Più che Buono | 0,80 |
|  | Ottimo | 1,00 |

Dai calcoli effettuati risulta quanto segue:

LOTTO 1 – Protesi esofagee con rilascio a filo (OTW)

| LOTTO 1 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | ** |  | *** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 0 | == | 16 | 0 |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | 12 | == | 12 | 12 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 9 | == | 12 | 9 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | 6 | == | 12 | 6 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | == | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 32 | == | 57 | 32 |

* la Ditta INNOVAMEDICA risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

** la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non sono state offerte le protesi totalmente rivestite così come richiesto dalla disciplina di gara

*** la Ditta OLYMPUS risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

LOTTO 2 – Protesi esofagee totalmente rivestite per esofago cervicale

| LOTTO 2 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | ** |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia dei sistemi antimigrazione | 15 | == | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | == | 70 |

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto diametri 20 e 24 mm e pertanto non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara;

** la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché ha offerto diametri 18, 23 e 28 mm e pertanto non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara.

LOTTO 3 – Protesi esofagee con rilascio TTS

| LOTTO 3 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non ha offerto le protesi non rivestite così come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 4 – Protesi esofagee totalmente rivestite autoconformanti antimigrazione

| LOTTO 4 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | * |  | * | * |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | == | 20 | == | == |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | == | 15 | == | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | == | 15 | == | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | == | 15 | == | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == | 5 | == | == |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | == | 70 | == | == |

*Le ditte INNOVAMEDICA, BOSTON SCIENTIFIC, MG LORENZATTO E OLYMPUS non hanno offerto tutte le misure specificatamente richiesto dalla disciplina di gara 18-20-22-24

LOTTO 5 – Protesi esofagee con dispositivo antireflusso

| LOTTO 5 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * | ** | *** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 16 | == | == | == |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | 12 | == | == | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 12 | == | == | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | 12 | == | == | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 4 | == | == | == |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 56 | == | == | == |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

** la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

*** la Ditta OLYMPUS è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

LOTTO 6 – Protesi esofagee totalmente rivestite antimigrazione per il tratto esofageo superiore

| LOTTO 6 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * | ** |  | *** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 12 | == | == | 20 | == |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | 9 | == | == | 15 | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 9 | == | == | 15 | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | 9 | == | == | 15 | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | == | == | 5 | == |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 44 | == | == | 70 | == |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

** la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

*** la Ditta COOK ITALIA è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

LOTTO 7 – Protesi esofagee totalmente rivestite autoconformanti antimigrazione post chirurgia bariatrica

| LOTTO 7 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché non ha offerto delle protesi nei diametri richiesti e precisamente 26-28

LOTTO 8 – Protesi esofagee totalmente e parzialmente rivestite antimigrazione per il posizionamento cardiale

| LOTTO 8 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | EUROMEDICAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 20 | == |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | 15 | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 15 | == |
|  |  | 1.4 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | 15 | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | == |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 70 | == |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché non ha offerto la protesi diametro 30 mm come richiesto

LOTTO 9 – Protesi biliari parzialmente rivestite

| LOTTO 9 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 59 | 70 | 58 | 70 | 59 | 62 |

LOTTO 10 – Protesi biliari totalmente rivestite

| LOTTO 10 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | 20 | 20 | 4 | 4 |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | 15 | 15 | 12 | 12 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | 15 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | 15 | 12 | 6 | 6 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 | 61 | 36 | 36 |

* La Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto una protesi senza l’indicazione di utilizzo anche in stenosi benigne - come richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 11 – Protesi biliari totalmente rivestite con fori

| LOTTO 11 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto delle protesi carenti dei fori come richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 12 – Protesi biliari totalmente rivestite con flap antimigrazione

| LOTTO 12 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto delle protesi carenti del flap come richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 13 – Protesi biliari non rivestite

| LOTTO 13 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia sistemi antimigrazione | 15 | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | 6 | 15 | 12 | 15 | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 36 | 61 | 58 | 70 | 70 |

LOTTO 14 – Protesi biliari non rivestite intraepatiche/ilari per tecnica stent in stent

| LOTTO 14 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 1.2 | Facilità di inserzione delle protesi stent in stent | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 70 | 70 |

LOTTO 15 – Protesi biliari non rivestite intraepatiche/ilari per intersezione parallela

| LOTTO 15 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 20 | == |
|  |  | 1.2 | Facilità di inserzione delle protesi stent in stent | 15 | 12 | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 15 | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | 15 | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | == |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 67 | == |

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché essendo 7 FR il diametro dell’introduttore non può essere utilizzata per l’introduzione parallela

LOTTO  16 – Protesi duodenali non rivestite TTS

| LOTTO 16 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |  |  | ** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 0 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 |
|  |  | 1.2 | Flessibilità | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 32 | 70 | 70 | 36 | 36 | 32 |

* la Ditta INNOVAMEDICA risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

** la Ditta COOK ITALIA risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

LOTTO  17 – Protesi transpiloriche parzialmente rivestite TTS

| LOTTO 17 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia del sistema antimigrazione | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto una protesi a doppia svasatura e pertanto non conforme a quanto richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO  18 – Protesi coloniche non rivestite TTS

| LOTTO 18 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |  |  | ** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | 4 | 20 | 20 | 20 | == |
|  |  | 1.2 | Flessibilità | 15 | == | 12 | 15 | 9 | 12 | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | 9 | 15 | 15 | 15 | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | 6 | 15 | 9 | 12 | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 | 5 | 5 | 5 | == |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 36 | 70 | 58 | 64 | == |

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto delle protesi diametro 25 mm e quindi non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara

** la Ditta COOK ITALIA è esclusa perché ha offerto delle protesi diametro 25 mm e quindi non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 19 – Protesi rettali totalmente rivestite

| LOTTO 19 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | ** |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | == | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Non traumaticità della porzione distale | 15 | == | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Efficacia del sistema antimigrazione | 15 | == | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | == | 70 |

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha solo doppia svasatura. Non ha la caratteristica richiesta dell’estremità conformata in modo da evitare l’interferenza con la parte finale del retto

** la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha solo doppia svasatura. Non ha la caratteristica richiesta dell’estremità conformata in modo da evitare l’interferenza con la parte finale del retto

LOTTO 20 – Protesi enterali parzialmente e totalmente rivestite

| LOTTO 20 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | EUROMEDICAL | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in lunghezze e diametri | 20 | 4 | 20 | == | 4 |
|  |  | 1.2 | Variabilità delle tipologie | 15 | 12 | 15 | == | 12 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | 9 | 15 | == | 9 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità ed efficacia sistemi antimigrazione | 15 | 6 | 15 | == | 6 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 36 | 70 | == | 36 |

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché ha offerto unicamente le protesi parzialmente rivestite

LOTTO 21 – Protesi per il drenaggio ecoguidato di pseudocisti pancreatiche e colecisti

| LOTTO 21 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | ** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure | 20 | == | == |
|  |  | 1.2 | Efficacia dei sistemi antimigrazione | 15 | == | == |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | == |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | == |

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto diametro 16/26/30 mm in Più lunghezze 15-20-25-30 e pertanto non ha offerto tutti i diametri richiesti

** la Ditta OLYMPUS è esclusa perché ha offerto diametri 10/20, 12/20, 12/30, 12/40, 14/20, 14/30, 14/40, 16/20, 16/30, 16/40 e pertanto non ha offerto tutti i diametri richiesti

LOTTO 22 – Protesi per il drenaggio ecoguidato di pseudocisti pancreatiche e colecisti con sistema elettrificato

| LOTTO 22 |  |  |  | punti max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia dei sistemi antimigrazione | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 |

Lotto deserto

LOTTO 23 – Protesi per il drenaggio epatico-gastrico ecoguidato

| LOTTO 23 |  |  |  | punti max | EUROMEDICAL | OLYMPUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure | 20 | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Efficacia dei sistemi antimigrazione | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Maneggevolezza e controllo sul sistema di rilascio | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Conformabilità | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 |

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto una protesi che non è removibile come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 24 – Sistemi di posizionamento premontati e precaricati di protesi biliari in plastica

| LOTTO 24 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità della gamma delle misure in diametri e lunghezze | 20 | 20 |
|  |  | 1.2 | Scorrevolezza su filo guida | 15 | 15 |
|  |  | 1.3 | Facilità di utilizzo | 15 | 15 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante e dopo il posizionamento | 15 | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 70 |

LOTTO 25 – Protesi plastiche pancreatiche conformate a S

| LOTTO 25 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | ** |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di tipologie | 20 | == | 12 |
|  |  | 1.2 | Variabilità di gamma delle misure in diametri e lunghezze | 15 | == | 0 |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | == | 9 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante e dopo il posizionamento | 15 | == | 9 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 35 |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché ha offerto delle protesi non conformate a “S” come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara

** la Ditta M.G. LORENZATTO risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

LOTTO 26 – Protesi plastiche pancreatiche lunghe

| LOTTO 26 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di tipologie | 20 | 20 | 12 | 12 |
|  |  | 1.2 | Variabilità di gamma delle misure in diametri e lunghezze | 15 | 15 | 0 | 3 |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | 15 | 9 | 9 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante e dopo il posizionamento | 15 | 15 | 9 | 9 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 70 | 35 | 38 |

* la Ditta M.G. LORENZATTO risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti

LOTTO 27 – Protesi plastiche pancreatiche di piccolo calibro

| LOTTO 27 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di tipologie | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  | 1.2 | Scorrevolezza sul posizionatore | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 1.3 | Radiopacità e buona visualizzazione durante e dopo il posizionamento | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | 1.4 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |

LOTTO 28 – spingitore per protesi 5 e 7 fr

| LOTTO 28 |  |  |  | punti max | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Possibilità di distinzione tra accessorio e protesi (colore) | 20 | == | 20 | 20 |
|  |  | 1.2 | Scorrevolezza sul filo guida | 20 | == | 20 | 20 |
|  |  | 1.3 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 25 | == | 25 | 25 |
|  |  | 1.4 | Confezionamento | 5 | == | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 | 70 |

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non ha offerto tutti i diametri richiesti dalla disciplina di gara

LOTTO 29 – sistema di posizionamento per protesi in plastica compatibile su guida lunga

| LOTTO 29 |  |  |  | punti max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |
| 1 | Qualità | 1.1 | Resistenza alla deformazione durante l’uso | 25 |
|  |  | 1.2 | Possibilità di iniezione del mezzo di contrasto | 10 |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul filo guida | 15 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 |

Lotto deserto

LOTTO 30 – Protei plastiche biliari a singolo e doppio pigtail

| LOTTO 30 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * | * | * | * | * |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di gamma delle misure in diametri e lunghezze | 20 | == | == | == | == | == |
|  |  | 1.2 | Presenza di repere sulla protesi per visualizzare punto di sganzio | 15 | == | == | == | == | == |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | == | == | == | == | == |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | == | == | == | == | == |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | == | == | == | == |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | == | == | == | == |

* Tutte le Ditte offerenti sono escluse poiché non hanno offerto delle protesi plastiche biliari a singolo pigtail come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 31 – Protesi plastiche per drenaggio pseudocisti doppio pigtail

| LOTTO 31 |  |  |  | punti max | INNOVAMEDICA | BOSTON SCIENTIFIC | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |  |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Variabilità di gamma delle misure in diametri e lunghezze | 20 | 4 | 4 | 20 | 4 |
|  |  | 1.2 | Presenza di repere sulla protesi per visualizzare punto di sganzio | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | 9 | 9 | 15 | 9 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 42 | 42 | 70 | 42 |

LOTTO 32 – Sondini naso-pancreatici plastici

| LOTTO 32 |  |  |  | punti max | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Completezza dei set (raccordo per sacca di drenaggio) | 20 | 20 |
|  |  | 1.2 | Resistenza alla deformazione (durante il posizionamento) | 15 | 15 |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza sul posizionatore | 15 | 15 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | 70 |

LOTTO 33 – Sondini naso-biliari plastici

| LOTTO 33 |  |  |  | punti max | M.G. LORENZATTO | OLYMPUS | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Completezza dei set (raccordo per sacca di drenaggio) | 20 | == | 20 | 20 |
|  |  | 1.2 | Resistenza alla deformazione (durante il posizionamento) | 15 | == | 15 | 15 |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza del filo guida | 15 | == | 15 | 15 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | == | 15 | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 | 70 |

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché non ha offerto dei sondini naso-biliari plastici a pigtail e a punta dritta così come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara

LOTTO 34 – Sondini naso-biliari plastici calibro di 8.5 Fr

| LOTTO 34 |  |  |  | punti max | M.G. LORENZATTO | COOK ITALIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° | Criterio di valutazione | n. | Sottocriterio di valutazione | D | * |  |
| 1 | Qualità | 1.1 | Completezza dei set (raccordo per sacca di drenaggio) | 20 | == | 20 |
|  |  | 1.2 | Resistenza alla deformazione (durante il posizionamento) | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.3 | Scorrevolezza del filo guida | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.4 | Radiopacità e buona visualizzazione durante il posizionamento | 15 | == | 15 |
|  |  | 1.5 | Confezionamento | 5 | == | 5 |
| TOTALE PUNTI |  |  |  | 70 | == | 70 |

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché non ha offerto dei sondini naso-biliari plastici calibro di 8.5 FR.

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi:

Lotto n. 1:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 32 *

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		esclusa **

Ditta EUROMEDICAL			punti 57

Ditta OLYMPUS				punti 32 ***

* la Ditta INNOVAMEDICA risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti;

** la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non sono state offerte le protesi totalmente rivestite così come richiesto dalla disciplina di gara;

*** la Ditta OLYMPUS risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

Lotto n. 2:

Ditta INNOVAMEDICA			esclusa *

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		esclusa **

Ditta EUROMEDICAL			punti 70

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto diametri 20 e 24 mm e pertanto non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara;

** la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché ha offerto diametri 18, 23 e 28 mm e pertanto non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara.

Lotto n. 3:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		esclusa *

Ditta EUROMEDICAL			punti 70

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non ha offerto le protesi non rivestite così come richiesto dalla disciplina di gara.

Lotto n. 4:

Ditta INNOVAMEDICA			esclusa *

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		esclusa *

Ditta EUROMEDICAL			punti 70

Ditta M.G. LORENZATTO			esclusa *

Ditta OLYMPUS				esclusa *

*Le ditte INNOVAMEDICA, BOSTON SCIENTIFIC, MG LORENZATTO E OLYMPUS non hanno offerto tutte le misure specificatamente richiesto dalla disciplina di gara 18-20-22-24

Lotto n. 5:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 56

Ditta EUROMEDICAL			esclusa *

Ditta M.G. LORENZATTO			esclusa **

Ditta OLYMPUS				esclusa ***

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

** la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

*** la Ditta OLYMPUS è esclusa perché presenti solo le protesi totalmente rivestite

Lotto n. 6:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 44

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		esclusa *

Ditta EUROMEDICAL			esclusa **

Ditta OLYMPUS				punti 70

Ditta COOK ITALIA				esclusa ***

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

** la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

*** la Ditta COOK ITALIA è esclusa perché manca estremità prossimale conformata

Lotto n. 7:

Ditta EUROMEDICAL			esclusa *

Ditta OLYMPUS				punti 70

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché non ha offerto delle protesi nei diametri richiesti e precisamente 26-28

Lotto n. 8:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 70

Ditta EUROMEDICAL			esclusa *

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché non ha offerto la protesi diametro 30 mm come richiesto

Lotto n. 9:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 59

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 70

Ditta EUROMEDICAL			punti 58

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 70

Ditta OLYMPUS				punti 59

Ditta COOK ITALIA				punti 62

Lotto n. 10:

Ditta INNOVAMEDICA			esclusa *

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 70

Ditta EUROMEDICAL			punti 61

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 36

Ditta OLYMPUS				punti 36

* La Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto una protesi senza l’indicazione di utilizzo anche in stenosi benigne - come richiesto dalla disciplina di gara

Lotto n. 11:

Ditta EUROMEDICAL			esclusa *

Ditta OLYMPUS				punti 70

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto delle protesi carenti dei fori come richiesto dalla disciplina di gara.

Lotto n. 12:

Ditta EUROMEDICAL			esclusa *

Ditta OLYMPUS				punti 70

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto delle protesi carenti del flap come richiesto dalla disciplina di gara

Lotto n. 13:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 36

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 61

Ditta EUROMEDICAL			punti 58

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 70

Ditta OLYMPUS				punti 70

Lotto n. 14:

Ditta EUROMEDICAL			punti 70

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 70

Lotto n. 15:

Ditta EUROMEDICAL			punti 67

Ditta M.G. LORENZATTO			esclusa *

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché essendo 7 FR il diametro dell’introduttore non può essere utilizzata per l’introduzione parallela

Lotto n. 16:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 32*

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 70

Ditta EUROMEDICAL			punti 70

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 36

Ditta OLYMPUS				punti 36

Ditta COOK ITALIA				punti 32 **

* la Ditta INNOVAMEDICA risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

** la Ditta COOK ITALIA risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

Lotto n. 17:

Ditta EUROMEDICAL			esclusa *

Ditta OLYMPUS				punti 70

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto una protesi a doppia svasatura e pertanto non conforme a quanto richiesto dalla disciplina di gara.

Lotto n. 18:

Ditta INNOVAMEDICA			esclusa *

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 36

Ditta EUROMEDICAL			punti 70

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 58

Ditta OLYMPUS				punti 64

Ditta COOK ITALIA				esclusa **

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto delle protesi diametro 25 mm e quindi non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara.

** la Ditta COOK ITALIA è esclusa perché ha offerto delle protesi diametro 25 mm e quindi non conformi a quanto richiesto dalla disciplina di gara.

Lotto n. 19:

Ditta INNOVAMEDICA			esclusa *

Ditta EUROMEDICAL			esclusa **

Ditta OLYMPUS				punti 70

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha solo doppia svasatura. Non ha la caratteristica richiesta dell’estremità conformata in modo da evitare l’interferenza con la parte finale del retto

** la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha solo doppia svasatura. Non ha la caratteristica richiesta dell’estremità conformata in modo da evitare l’interferenza con la parte finale del retto

Lotto n. 20:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 36

Ditta EUROMEDICAL			punti 70

Ditta M.G. LORENZATTO			esclusa *

Ditta OLYMPUS				punti 36

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché ha offerto unicamente le protesi parzialmente rivestite

Lotto n. 21:

Ditta INNOVAMEDICA			esclusa *

Ditta OLYMPUS				esclusa **

* la Ditta INNOVAMEDICA è esclusa perché ha offerto diametro 16/26/30 mm in Più lunghezze 15-20-25-30 e pertanto non ha offerto tutti i diametri richiesti

** la Ditta OLYMPUS è esclusa perché ha offerto diametri 10/20, 12/20, 12/30, 12/40, 14/20, 14/30, 14/40, 16/20, 16/30, 16/40 e pertanto non ha offerto tutti i diametri richiesti

Lotto n. 22: lotto deserto

Lotto n. 23:

Ditta EUROMEDICAL			esclusa *

Ditta OLYMPUS				punti 70

* la Ditta EUROMEDICAL è esclusa perché ha offerto una protesi che non è removibile come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara

Lotto n. 24:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 70

Lotto n. 25:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		esclusa *

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 35 **

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché ha offerto delle protesi non conformate a “S” come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara;

** la Ditta M.G. LORENZATTO risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti.

Lotto n. 26:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 70

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 35 *

Ditta COOK ITALIA				punti 38

* la Ditta M.G. LORENZATTO risulta esclusa, ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara, poiché non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento pari al punteggio complessivo di 36 punti

Lotto n. 27:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 70

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 70

Ditta COOK ITALIA				punti 70

Lotto n. 28:

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		esclusa *

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 70

Ditta COOK ITALIA				punti 70

* la Ditta BOSTON SCIENTIFIC è esclusa perché non ha offerto tutti i diametri richiesti dalla disciplina di gara

Lotto n. 29: lotto deserto

Lotto n. 30:

Ditta INNOVAMEDICA			esclusa *

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		esclusa *

Ditta M.G. LORENZATTO			esclusa *

Ditta OLYMPUS				esclusa *

Ditta COOK ITALIA				esclusa *

* Tutte le Ditte offerenti sono escluse poiché non hanno offerto delle protesi plastiche biliari a singolo pigtail come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara.

Lotto n. 31:

Ditta INNOVAMEDICA			punti 42

Ditta BOSTON SCIENTIFIC		punti 42

Ditta M.G. LORENZATTO			punti 70

Ditta COOK ITALIA				punti 42

Lotto n. 32:

Ditta COOK ITALIA				punti 70

Lotto n. 33:

Ditta M.G. LORENZATTO			esclusa *

Ditta OLYMPUS				punti 70

Ditta COOK ITALIA				punti 70

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché non ha offerto dei sondini naso-biliari plastici a pigtail e a punta dritta così come specificatamente richiesto dalla disciplina di gara.

Lotto n. 34:

Ditta M.G. LORENZATTO			esclusa *

Ditta COOK ITALIA				punti 70

* la Ditta M.G. LORENZATTO è esclusa perché non ha offerto dei sondini naso-biliari plastici calibro di 8.5 FR

Esaurite le operazioni sopra descritte ed essendo le ore quindici e minuti cinquantacinque, si dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene pertanto approvato e sottoscritto dai Componenti della Commissione Giudicatrice come segue:

| - | Dr.ssa | Giovanna | VENEZIA | - | Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dr. | Alessandro | RISSO | - | Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Elena | MITTONE | - | Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera | COMPONENTE |
| - | Dott. | Erio Daniele | MARCHISIELLO | - | Assistente Amministrativo S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |