PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO SUDDIVISA IN LOTTI DI INIETTORI ANGIOGRAFICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLE  SS.CC. RADIOLOGIA E RADIOTERAPIA. GARA N. 7886049 – CIG VARI

II VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di maggio alle ore nove, si sono riuniti per la valutazione dell’ offerta tecnica pervenuta in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero centonovantasette del dodici febbraio duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | Paolo | VIOLINO | - | Direttore ff S.C. Radiodiagnostica | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ing. | Ezio | GASTALDI | - | Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE |
| - | Dr. | Mattia | BARBERIS |  | Collaboratore TSRM – S.C. Radiodiagnostica | COMPONENTE |

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dalla Dott.ssa Ficetti Monica, Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto SCI Acquisti Beni e Servizi in sostituzione della Dott.ssa Paola Gerbotto. Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si rammenta che con nota Prot. 10759 del 18 marzo 2021 le Ditte offerenti sono state invitate a consegnare in prova le medesime apparecchiature presentate in offerta corredate dal relativo materiale di consumo e che tali prove si sono svolte, per ogni ditta, nell’arco di una giornata lavorativa.

In merito al Lotto n. 2 si rileva che l’offerta della Ditta Multimedical non risponde ai requisiti minimi di fornitura indicati nel capitolato di gara per le seguenti motivazioni:

- il sistema offerto prevede l'impiego di numero due siringhe in luogo della siringa singola specificatamente richiesta all’art. 2.2, punto 1. del Capitolato di gara.

- l’iniettore dispone di un range di regolazione del flusso (0,1 ml/s -10.0 m/s) non idoneo all'utilizzo specifico su apparecchiature angiografiche, specificatamente richiesto nelle caratteristiche minime di fornitura (punto 2. art. 2.2).

La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara.

La Commissione procede quindi con la valutazione delle offerte pervenute relativamente al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 2 e all’attribuzione dei punteggi, così come previsto all’Art. 19.1 del Disciplinare di gara, e così come riportato nei seguenti prospetti:

|  | LOTTO N. 1 |  | BAYER |  | BRACCO |  | GUERBET |  | MULTIMEDICAL |  | PERFORMANCE HOSPITAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Giudizio | Punteggi | Giudizio | Punteggi | Giudizio | Punteggi | Giudizio | Punteggi | Giudizio | Punteggi |
| Rif.1 | Qualità e versatilità (intesa come disponibilità di tutti i componenti necessari per le varie condizioni di utilizzo) del materiale di consumo | 25 | Ottimo (coeff.1x25) | 25 | Più che buono (coeff.0,8x25) | 20 | Più che buono (coeff.0,8x25) | 20 | Discreto (coeff.0,2x25) | 5 | Più che buono (coeff.0,8x25) | 20 |
| Rif.2 | Facilità nel caricamento del mezzo di contrasto e/o nel cambio del materiale di consumo | 20 | Ottimo (coeff.1x20) | 20 | Ottimo (coeff.1x20) | 20 | Ottimo (coeff.1x20) | 20 | Discreto (coeff.0,2x20) | 4 | Ottimo (coeff.1x20) | 20 |
| Rif.3 | Completezza delle funzioni, ergonomicità ed usabilità della consolle di comando e controllo, affidabilità del sistema di collegamento proposto tra iniettore e consolle in sala comandi | 15 | Ottimo (coeff.1x15) | 15 | Più che discreto (coeff.0,4x15) | 6 | Discreto (coeff.0,2x15) | 3 | Più che buono (coeff.0,8x15) | 12 | Più che buono (coeff.0,8x15 | 12 |
| Rif.4 | Contenimento di massa ed ingombro dell’apparecchio e maneggevolezza in fase di utilizzo / spostamento | 5 | Più che buono (coeff.0,8x5) | 4 | Più che buono (coeff.0,8x5) | 4 | Più che buono (coeff.0,8x5) | 4 | Buono (coeff.0,6x5) | 3 | Discreto (coeff.0,2x5) | 1 |
| Rif.5 | Qualità dell’assistenza tecnica: ridotti tempi di intervento e risoluzione dei guasti, eventuale disponibilità di apparecchio muletto, organizzazione del servizio di assistenza tecnica | 5 | Più che buono (coeff.0,8x5) | 4 | Buono (coeff.0,6x5) | 3 | Ottimo (coeff.1x5) | 5 | Buono (coeff.0,6x5) | 3 | Ottimo (coeff.1x5) | 5 |
|  | Totale punteggio (70) | 70 |  | 68 |  | 53 |  | 52 |  | 27* |  | 58 |

(*) Punteggio insufficiente così come previsto dall’art. 19.1 del Disciplinare di gara

La Ditta Multimedical ha ottenuto un punteggio complessivo relativo ai criteri di valutazione qualitativi inferiore alla soglia di sufficienza tecnica di punti 36 punti prevista dall’art. 19.1 del disciplinare di gara.

La Ditta è pertanto esclusa dal prosieguo della gara.

LOTTO N. 2

|  |  |  | BAYER |  | GUERBET |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Giudizio | Punteggi | Giudizio | Punteggi |
| Rif.1 | Qualità e versatilità (intesa come disponibilità di tutti i componenti necessari per le varie condizioni di utilizzo) del materiale di consumo | 20 | Ottimo (coeff.1x20) | 20 | Ottimo (coeff.1x20) | 20 |
| Rif.2 | Completezza delle funzioni e facilità nel caricamento del mezzo di contrasto e/o nel cambio del materiale di consumo. | 20 | Ottimo (coeff.1x20) | 20 | Discreto (coeff.0,2x20) | 4 |
| Rif.3 | Contenimento di massa ed ingombro dell’apparecchio e maneggevolezza in fase di utilizzo / spostamento e ergonomia, qualità e affidabilità dei comandi da remoto | 20 | Ottimo (coeff.1x20) | 20 | Più che buono (coeff.0,8x20) | 16 |
| Rif.4 | Qualità dell’assistenza tecnica: ridotti tempi di intervento e risoluzione dei guasti, eventuale disponibilità di apparecchio muletto, organizzazione del servizio di assistenza tecnica | 10 | Più che buono (coeff.0,8x10) | 8 | Ottimo (coeff.1x10) | 10 |
|  | Totale punteggio (70) | 70 |  | 68 |  | 50 |

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e, previa approvazione, dispone di rimettere al Direttore Generale il presente verbale unitamente al verbale I del ventitré febbraio duemilaventuno per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore dieci e trenta minuti la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto

| - | Dr. | Paolo | VIOLINO | - | Direttore ff S.C. Radiodiagnostica | PRESIDENTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ing. | Ezio | GASTALDI | - | Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE ………………… |
| - | Dr. | Mattia | BARBERIS |  | Collaboratore TSRM – S.C. Radiodiagnostica | COMPONENTE …………………. |
| - | Dott.ssa | Monica | FICETTI | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………. |