PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI DOSAGGI DI PROTEINE SPECIFICHE COMPRENSIVO DI REAGENTI, CALIBRATORI E CONTROLLI OCCORRENTE ALLA S.C.I. LABORATORIO ANALISI. GARA N. 8119922 – CIG N. 8719100CED

II VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di luglio,  alle ore dieci e minuti trenta,  considerato lo stato di emergenza sanitaria connesso alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 nonché le conseguenti misure adottate sull’intero territorio nazionale per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus, in conference call si sono riuniti per la valutazione dell’ offerta tecnica pervenuta in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero novecento ventisei del ventinove giugno duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede con la valutazione della rispondenza ai requisiti obbligatori analizzando la documentazione tecnica fornita dalla ditta Ditta Siemens Healthcare S.r.l.

L’offerta della ditta Siemens Healthcare S.r.l. risponde alle caratteristiche di minima richieste nel Capitolato di gara all’art. 3.1 e 3.1 e di seguito riportate:

## Caratteristiche minime richieste sistema analitico

- Analizzatore totalmente automatico, random access, di ultima generazione, nuovo di fabbrica;

- Totale automazione di tutti gli step analitici dalla dispensazione del campione alla lettura ed elaborazione dei risultati;

- Possibilità di caricamento contemporaneo di almeno 80 campioni;

- Possibilità di utilizzo di provette primarie e secondarie;

- Possibilità di diluizione singola e multipla dei campioni configurabile dall’Operatore;

- Riconoscimento positivo dei campioni mediante lettore barcode, integrato ed interno all’analizzatore;

- Possibilità di ospitare contemporaneamente almeno 30 reagenti;

- Produttività oraria non inferiore a 100 test ora;

- Connessione informatica bidirezionale al LIS del Laboratorio (Concerto di Dedalus);

- Fornitura di CQI di parte terza per almeno 12 parametri;

- Partecipazione a programmi di VEQ per almeno 12 parametri.

## Reagenti

- Dovranno essere forniti tutti i reagenti per l’esecuzione di tutti i dosaggi previsti e specificati all’Art.4 (non sono accettate offerte parziali);

L’analisi della documentazione tecnica conferma la rispondenza ai Requisiti Obbligatori richiesti.

La Commissione procede con la valutazione dell’offerta tecnica, assegnando i punteggi ai sensi dell’art. 19.1 del Disciplinare di gara come segue:

Rispondenza Requisiti Oggetto di Valutazione

|  |  | Punteggi massimi di valutazione |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | D | Q | T | Modalità di assegnazione dei punteggi “Q” , “T” e “D” | Offerta Ditta Siemens Healthineers | Punteggio assegnato |
| Rif. 1 | Utilizzo di tecnologia immunonefelometrica per i dosaggi; |  |  | 15 | Punteggio “T” tabellare 15 punti per il possesso del requisito 0 punti in assenza del requisito) | Tutti i test richiesti nel siero, nelle urine e nel liquor sono eseguiti sullo Analizzatore BN II con tecnologia immunonefelometrica che assicura la massima precisione ed una eccellente sensibilità. Requisito soddisfatto | 15 |
| Rif.2 | Disponibilità di vano reagenti refrigerato, on board; |  |  | 5 | Punteggio “T” tabellare 5 punti per il possesso del requisito 0 punti in assenza del requisito | L’analizzatore BN II non dispone di un vano reagenti refrigerato on-board. I reagenti dopo l’uso vengono conservati in frigorifero a 2-8°C direttamente all’interno degli specifici rack. Requisito non soddisfatto | 0 |
| Rif. 3 | Massimo titolo di diluizione gestibile direttamente dall’analizzatore; |  | 10 |  | Punteggio “Q” quantitativo 10 punti : diluizione ≥ 1:100.000 5 punti: diluizione ≥ 60.000 e ≤ 99.000 0 punti: diluizione ≥ 49.000 e < 60.000 | Lo strumento garantisce una elevata capacità di diluizione sia nell’allestimento delle curve di calibrazione (partendo da standard primari) che nella gestione dei campioni/controlli. La capacità di diluizione per controlli e campioni va da 1:1 ad un massimo di 1: 160.000. In assenza di altre offerte viene attribuito il punteggio quantitativo più elevato | 10 |
| Rif. 4 | Massima produttività oraria; |  | 5 |  | Punteggio “Q” quantitativo 5 punti ≥ produttività 200 test ora 3 punti produttività ≥ 160 test ora e ≤ 199 test ora 0 punti ≤ 159 test ora | La produttività dell’Analizzatore BN II che dispone di due bracci di campionamento indipendenti, rotore di misura da 90 cuvette, reazioni prevalentemente in cinetica fixed-time a 6 minuti, può eseguire sino a 225 determinazioni/ora. In assenza di altre offerte viene attribuito il punteggio quantitativo più elevato | 5 |
| Rif. 5 | Possibilità di connessione al sistema di automazione già presente ed operativo presso il Laboratorio Analisi; |  |  | 10 | Punteggio “T” tabellare 10 punti per il possesso del requisito 0 punti in assenza del requisito | Il sistema analitico BN II può essere collegato al sistema di automazione operativo presso l’Area Siero del CoreLab (Aptio Automation – FlexLab Inpeco ver. 3.6) tramite uno specifico modulo di connessione mantenendo contestualmente la possibilità di caricamento fronte macchina dei campioni. Requisito soddisfatto | 10 |
| Rif. 6 | SW interpretativo esperto per la valutazione dei profili renale, liquorale e marziale | 10 |  |  | Punteggio “D” discrezionale si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Il software interpretativo PROTIS®, offerto, permette una valutazione di profili diagnostici specifici: -Valutazione del profilo liquorale -Valutazione del profilo renale -Valutazione dello stato nutrizionale Inoltre può generare un report che integra i risultati ottenuti da più analizzatori attraverso: -Sintetica visualizzazione dei risultati -Presentazione grafica dei risultati -Calcolo di algoritmi specifici Stante le specifiche descritte nella documentazione tecnico la valutazione discrezionale attribuita è: Giudizio: Più che buono (coefficiente 0,8) | 8 |
| Rif. 7 | Adattabilità del sistema analitico offerto alle esigenze operative ed alla organizzazione del Settore Immunometria del Laboratorio Analisi | 10 |  |  | Punteggio “D” discrezionale si rimanda al successivo Art. 19.2 - Tabelle CD relativa alle modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del relativo punteggi discrezionali | Il sistema analitico proposto sulla base delle caratteristiche tecniche, delle potenzialità analitiche e delle dimensioni risponde bene alle esigenze operative ed alla organizzazione del Laboratorio di Immunometria. La valutazione discrezionale è: Giudizio: Più che buono (coefficiente 0,8) | 8 |
| Rif. 8 | Disponibilità del reagente per il dosaggio del N-GAL |  |  | 5 | Punteggio “T” tabellare 5 punti per il possesso del requisito 0 punti in assenza del requisito | Il reagente per il dosaggio del N-GAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin Reagent) è disponibile nel Listino per la fornitura ed è certificato CE-IVD anche per l’utilizzo sul sistema analitico BN-II offerto in gara. Requisito soddisfatto | 5 |
|  | TOTALE PUNTEGGIO | 20 | 15 | 35 |  |  | 61 |

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e, previa approvazione, dispone di rimettere al Direttore Generale il presente verbale unitamente al verbale I del primo luglio duemilaventuno.

Essendo le ore undici la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto:

| - | Dr. | GianMatteo | MICCA | - | Direttore della S.C. Interaziendale Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia | PRESIDENTE ……………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Dr.ssa | Barbara | CASTELLA | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………… |
| - | Dr.ssa | Federica | BERTONE | - | Dirigente Biologo S.C.I. Laboratorio Analisi | COMPONENTE ………………….. |
| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………. |