**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI PROTESI UROLOGICHE IMPIANTABILI OCCORRENTI PER MESI 24 ALLA S.C. UROLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO.**

**II VERBALE**

**(VERBALE DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TECNICI RELATIVI ALLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DALLE DITTE OFFERENTI)**

L’anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di maggio, alle ore tredici e minuti trenta, in Cuneo presso un ufficio della Struttura Complessa Acquisti di Beni e Servizi sito al numero 19/A di Corso Carlo Brunet, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. ottocentonovantanove del diciannove maggio duemilaventicinque, così composta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dr.** | **Gian Filippo** | **OPPEZZI** | **Dirigente Medico**  **S.C. Urologia** | PRESIDENTE |
| **Dr.** | **Ettore** | **DALMASSO** | **Dirigente Medico**  **S.C. Urologia** | COMPONENTE |
| **Dr.ssa** | **Juliette** | **MEZIERE** | **Dirigente Medico**  **S.C. Urologia** | COMPONENTE |
| **Dott.** | **Erio Daniele** | **MARCHISIELLO** | **Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi** | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

Il sig. Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara aperta la seduta.

La Commissione – richiamando quanto convenuto nella seduta del 21/05/2025 come da apposito I Verbale custodito agli atti – nonché tenuto conto dell’esito delle prove tecniche della campionatura espletate presso l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, dispone pertanto di attivare la fase relativa all’attribuzione dei punteggi (gara id. 198680536) avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 18 del Disciplinare di gara “Criterio di aggiudicazione” e in particolare richiama la seguente tabella riferita alla modalità di gestione dei giudizi stabiliti all’articolo 18.2 del Disciplinare di Gara:

|  |  |
| --- | --- |
| Eccellente | 1 |
| Ottimo | 0,7 |
| Buono | 0,5 |
| Sufficiente | 0,3 |
| Insufficiente | 0 |

Convenuto quanto sopra, la Commissione Giudicatrice esprime le seguenti valutazioni in merito alle offerte tecniche presentate:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lotto n. 1 - CIG B614C6D6F2 -** **Protesi peniena idraulica tricomponente** Sterile, monouso, costituita da due cilindri, una pompa di attivazione preconnessa e serbatoio, disponibilità di varie misure (lunghezza e diametro), disponibilità di modelli alternativi da utilizzare in casi particolari (es. induratio penis plastica) | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ditte | | |
| CARATTERISTICA | TIPOLOGIA VALUTAZIONE | PUNTEGGIO max | **COLOPLAST S.P.A.** | **DBI S.R.L.** | **MEDIVAL S.R.L.** |
| Giudizio / Punteggio | | |
| Tipologia del sistema funzionale alla riduzione del rischio infezioni | D | 20 | Ottimo=14 punti | Eccellente= 20 punti | Buono = 10 punti |
| Adattabilità del dispositivo all’asta peniena in caso di riconfigurazione della curvatura | D | 10 | Eccellente= 10 punti | Eccellente= 10 punti | Buono = 5 punti |
| Disponibilità di gamma di misure e modelli per intervenire in qualsiasi caso, anche complesso | D | 20 | Ottimo= 14 punti | Eccellente= 20 punti | Buono = 10 punti |
| Qualità e biocompatibilità dei materiali | D | 10 | Ottimo= 7 punti | Eccellente= 10 punti | Ottimo = 7 punti |
| Letteratura: Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni) | D | 10 | Ottimo= 7 punti | Eccellente= 10 punti | Buono = 5 punti |
| TOTALE |  | 70 | 52 punti | 70 punti | 37 punti |
| soglia minima di sbarramento pari a 36 punti | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lotto n. 2 - CIG B614C6E7C5 -** **Protesi peniena semirigida monocomponente** Sterile, monouso, costituita da due cilindri, disponibilità di varie misure (lunghezza e diametro) | | | | | |
|  |  |  | ditte | | |
| CARATTERISTICA | TIPOLOGIA VALUTAZIONE | PUNTEGGIO max | **COLOPLAST S.P.A.** | **DBI S.R.L.** | **MEDIVAL S.R.L.** |
| Giudizio / punteggio | | |
| Tipologia del sistema funzionale alla riduzione del rischio infezioni | D | 20 | Ottimo= 14 punti | Ottimo= 14 punti | Buono= 10 punti |
| Qualità rifinitura prodotto, e rivestimento | D | 20 | Eccellente= 20 punti | Buono= 10 punti | Buono= 10 punti |
| Disponibilità di gamma di misure e modelli | D | 20 | Eccellente= 20 punti | Eccellente= 20 punti | Eccellente= 20 punti |
| Letteratura: Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni) | D | 10 | Eccellente= 10 punti | Eccellente= 10 punti | Buono= 5 punti |
| TOTALE |  | 70 | 64 punti | 54 punti | 45 punti |
| soglia minima di sbarramento pari a 36 punti | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lotto n. 3 – CIG B614C6F898 -** **Sfintere artificiale per incontinenza urinaria maschile** Sterile, monouso, composta da cuffia, pompa di attivazione pressure regulating ballon (PRB), disponibilità di varie misure di cuffia, disponibilità di PRB a varie pressioni | | | | |
|  |  |  | ditte | |
| CARATTERISTICA | TIPOLOGIA VALUTAZIONE | PUNTEGGIO max | **DBI S.R.L.** | **MEDIVAL S.R.L.** |
| Giudizio / punteggio | |
| Tipologia del sistema funzionale alla riduzione del rischio infezioni | D | 20 | Eccellente = 20 punti | Buono = 10 punti |
| Qualità delle connessioni e rifinitura del prodotto, rivestimento | D | 10 | Eccellente = 10 punti | Buono = 5 punti |
| Semplicità di impianto ed ergonomia | D | 10 | Eccellente = 10 punti | Buono = 5 punti |
| Disponibilità di gamma di cuffie e di serbatoi di regolazione della pressione | D | 10 | Eccellente = 10 punti | Ottimo = 7 punti |
| Possibilità di revisione parziale del sistema | T | 10 | 10 | 10 |
| Letteratura: Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni) | D | 10 | Eccellente = 10 punti | Buono = 5 punti |
| TOTALE |  | 70 | 70 punti | 42 punti |
| soglia minima di sbarramento pari a 36 punti | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lotto n. 4 – CIG B614C7096B - Protesi testicolari** Sterile, monouso, disponibilità di varie misure | | | | | |
|  |  |  | ditte | | |
| CARATTERISTICA | TIPOLOGIA VALUTAZIONE | PUNTEGGIO max | **DIMED S.R.L.** | **GC AESTHETICS ITALY S.R.L.** | **MEDIVAL S.R.L.** |
| Giudizio / punteggio | | |
| Tipologia del sistema funzionale alla riduzione del rischio infezioni | D | 20 | Eccellente = 20 punti | Eccellente = 20 punti | Eccellente = 20 punti |
| Qualità rifinitura prodotto, e rivestimento | D | 20 | Buono = 10 punti | Ottimo = 14 punti | Eccellente = 20 punti |
| Disponibilità di gamma di misure e modelli | D | 20 | Buono = 10 punti | Ottimo = 14 punti | Eccellente = 20 punti |
| Letteratura: Massimo 5 articoli selezionati dalla ditta sulla base della maggior rilevanza in termini di risultati e sicurezza, follow up minimo 5 anni) | D | 10 | Buono = 5 punti | Ottimo = 7 punti | Eccellente = 10 punti |
| TOTALE |  | 70 | 45 | 55 | 70 |
| soglia minima di sbarramento pari a 36 punti | | | | | |

Tenuto conto di quanto sopra, risulta il seguente riepilogo relativo all’attribuzione dei punteggi:

**Lotto n. 1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ditta | punti |
| COLOPLAST S.P.A. | **52** |
| DBI S.R.L. | **70** |
| MEDIVAL S.R.L. | **37** |

**Lotto n. 2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ditta | punti |
| COLOPLAST S.P.A. | **64** |
| DBI S.R.L. | **54** |
| MEDIVAL S.R.L. | **45** |

**Lotto n. 3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ditta | punti |
| DBI S.R.L. | **70** |
| MEDIVAL S.R.L. | **42** |

**Lotto n. 4:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ditta | punti |
| DIMED S.R.L. | **45** |
| GC AESTHETICS ITALY S.R.L. | **55** |
| MEDIVAL S.R.L. | **70** |

Esaurite le operazioni sopra descritte, alle ore quattrodici e minuti dieci, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa approvazione del verbale che viene come appresso sottoscritto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dr.** | **Gian Filippo** | **OPPEZZI** | **Dirigente Medico**  **S.C. Urologia** | PRESIDENTE |
| **Dr.** | **Ettore** | **DALMASSO** | **Dirigente Medico**  **S.C. Urologia** | COMPONENTE |
| **Dr.ssa** | **Juliette** | **MEZIERE** | **Dirigente Medico**  **S.C. Urologia** | COMPONENTE |
| **Dott.** | **Erio Daniele** | **MARCHISIELLO** | **Collaboratore Amm.vo Professionale S.C. Acquisti di Beni e Servizi** | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |