FORNITURA DI TRAVI TESTALETTO OCCORRENTI PER L’ALLESTIMENTO DI POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA DI CUI AL “DECRETO DI ABILITAZIONE ED ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI FORNITORI DI ATTREZZATTURE PER LE TERAPIE INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19” DEL 02.11.2020. GARA N. 8080560 – CIG N. 8667529F30

II VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di giugno, alle ore nove e trenta minuti si sono riuniti presso l’Ufficio della Struttura Complessa Interaziendale Acquisti sito al numero diciannove/A di Corso Carlo Brunet,  per la valutazione delle offerte tecniche pervenute in riferimento alla gara in oggetto i componenti della Commissione giudicatrice nominata con deliberazione numero cinquecentosedici del nove aprile duemilaventuno per effettuare le operazioni descritte nel presente verbale:

| - | Dr. | Giuseppe | Coletta | - | Direttore S.C. Anestesia Organizzazione sale operatorie blocco operatorio polivalente | PRESIDENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ing. | Gian Nicola | Ruggiero | - | Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE |
| - | Ing. | Gian Mario | Ramello |  | Dirigente Ingegnere S.C. Tecnico | COMPONENTE |

La Dott.ssa Paola Gerbotto – Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto – assume le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede con l’analisi dei requisiti minimi di fornitura richiesti all’Art. 1 della lettera d’invito Prot. 9731 del 11.03.2021: tutte le ditte concorrenti rispondono ai requisiti richiesti.

La Commissione procede con l’attribuzione dei punteggi di valutazione come sotto specificato:

| Ergonomia complessiva del sistema, leggerezza e minimizzazione dell’ingombro, ottimizzazione della distribuzione delle utenze in rapporto a dotazioni ed accessori (applicabili a H1 e H2 e V1 e V2 e V3) |  |  |  | Punteggio massimo 15 Discrezionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditte | Punteggio attribuito | Coeff. di valutazione | Elementi di motivazione |  |
| Draeger | 15 | 1 - ottimo | È il prodotto con la massa a vuoto complessiva minore (200 kg). Progetto H1, lato infusionale: offerta colonna porta-utenze Agila Tube lunga 1250 mm con 3 tubi verticali laterali da 38 mm e 6 barre normalizzate orizzontali. Le altre colonne porta-utenze offerte sono il modello Agila lunghe 1000 mm e hanno due barre verticali di aggancio per tutta la lunghezza. La superficie utile complessiva delle colonne portautenze consente la distribuzione migliore delle prese in termini di fruibilità e distanziamento. Complessivamente si tratta di colonne portautenze con un design compatto e slanciato, caratteristica idonea ad integrarsi in un contesto di spazi architettonici e clinici di non generosa ampiezza. Possibilità di variare in fase di montaggio la distanza dei due supporti verticali (non inferiore a 1600mm) per permettere di evitare ostacoli come canali del condizionamento. Rendering graficamente molto curati, da diverse angolazioni e prospettive. |  |
| Getinge | 6 | 0,4 – più che discreto | Massa a vuoto di circa 300 Kg; Sono state offerti i seguenti modelli di colonne portautenze: - H1 monitoraggio: SLIM 800 mm e MEZZO 600 mm (infusionale) - H2 monitoraggio: MEZZO 800 mm e SLIM da 400 mm (infusionale) L’ingombro delle colonne è relativamente basso, essendo un tratto della sospensione tubolare, tuttavia la disponibilità di spazio utile in altezza da poter sfruttare lungo la colonna porta-utenze per collocare le prese e le apparecchiature risulta complessivamente meno efficace. Inoltre l’ingombro nello spazio attorno al letto, in base agli spazi disponibili nel progetto, penalizza la disponibilità di spazio clinico per agevole approccio al paziente. Rendering graficamente curati, da diverse angolazioni e prospettive. |  |
| Item | 3 | 0,2 - discreto | Peso totale kg. 400 circa: è uno dei due prodotti con la massa a vuoto complessiva maggiore. Ha offerto bracci anche per H2, contrariamente alle richieste di capitolato, proponendo perciò una configurazione non richiesta che, in base agli spazi disponibili nel progetto, penalizza la disponibilità di spazio clinico per agevole approccio al paziente. |  |
| Operamed | 6 | 0,4 - più che discreto | Massa a vuoto di circa 300 Kg. Ha offerto bracci anche per H2, contrariamente alle richieste di capitolato, proponendo perciò una configurazione non richiesta che, in base agli spazi disponibili nel progetto, penalizza la disponibilità di spazio clinico per agevole approccio al paziente. |  |
| Sol | 6 | 0,4 – più che discreto | Massa a vuoto di circa 350 Kg.Ha offerto bracci anche per H2, contrariamente alle richieste di capitolato, proponendo perciò una configurazione non richiesta che, in base agli spazi disponibili nel progetto, penalizza la disponibilità di spazio clinico per agevole approccio al paziente. |  |
| Sostel | 3 | 0,2 - discreto | Peso totale kg. 400 circa: è uno dei due prodotti con la massa a vuoto complessiva maggiore.Ha offerto bracci anche per H2, contrariamente alle richieste di capitolato, proponendo perciò una configurazione non richiesta che, in base agli spazi disponibili nel progetto, penalizza la disponibilità di spazio clinico per agevole approccio al paziente. |  |
| Tecnosalus | 6 | 0,4 - più che discreto | Massa a vuoto: 280 kg Ha offerto bracci anche per H2, contrariamente alle richieste di capitolato, proponendo perciò una configurazione non richiesta che, in base agli spazi disponibili nel progetto, penalizza la disponibilità di spazio clinico per agevole approccio al paziente. |  |

| Dotazioni della trave orizzontale e delle colonne porta-utenze, modalità di protezione delle prese elettriche, modalità e robustezza di fissaggio di bracci per il supporto delle apparecchiature, ampiezza delle movimentazioni possibili |  |  |  | Punteggio massimo 15 Discrezionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditte | Punteggio attibuito | Coeff. di valutazione | Elementi di motivazione del giudizio discrezionale |  |
| Draeger | 15 | 1 - ottimo | barre normalizzate da 30 cm sul carrello scorrevole - scorrimento ampio (1100 mm verso il centro-trave) |  |
| Getinge | 15 | 1 - ottimo | offerti anche 2 bracci di sostegno con piastra vesa per la SLIM 800 (monitoraggio H1) e per la MEZZO 800 (monitoraggio H2) prese elettriche con spia di presenza rete - scorrimento ampio (range di traslazione: metà trave) |  |
| Item | 6 | 0,4 – più che discreto | Corsa dei carrelli mm 400 circa - Alcune incongruenze tra schede tecniche e tavole grafiche: ad esempio il braccio per H1 è indicato ampio 600 mm nel questionario tecnico, mentre sul disegno risulta di 500 mm |  |
| Operamed | 6 | 0,4 – più che discreto | Alcune incongruenze tra schede tecniche e tavole grafiche: ad esempio sul disegno la lunghezza del braccio di H1 è indicata 400 mm, nel questionario tecnico 350 mm; In scheda tecnica si precisa che “la colonna potrà traslare e ruotare lungo tutta la lunghezza della trave superiore orizzontale”, mentre nel disegno è indicata una lunghezza di traslazione di 600 mm; in scheda tecnica e nel questionario tecnico è indicato un angolo di rotazione di 330°, mentre sul disegno l’angolo è raffigurato come 345°. Per quanto riguarda la tipologia di prese elettriche: nel documento “configurazione” indica il modello presa ABB con coperchio + 2 fusibili di protezione” in scheda tecnica si fa riferimento a “presa elettrica come da disegno”, nel disegno si indica “componenti elettrici: BTICINO matix” |  |
| Sol | 6 | 0,4 – più che discreto | Barra porta accessori lunga tutta la trave orizzontale lato frontale e posteriore - corsa carrelli 800 mm |  |
| Sostel | 9 | 0,6 - buono | Predisposizione per il montaggio di due bracci di sostegno portamonitor snodati e/o basculanti (su barre laterali diam. 38mm). Corsa dei carrelli: 800mm |  |
| Tecnosalus | 9 | 0,6 - buono | Lo spostamento in traslazione è servoassistito tramite pulsanti di comando sul fronte della mensola principale; il carrello ha una corsa totale di mm. 300 - Offerte anche ulteriori utenze sulla colonna lato infusionale per il codice H2, ritenute tuttavia non necessarie e non richieste. |  |

| Modalità di ancoraggio della trave al soffitto o al muro, di esecuzione della verifica statica e completezza della documentazione di verifica che verrà prodotta |  |  |  | Punteggio massimo 10 Discrezionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditte | Punteggio attribuito | Coeff. di valutazione | Elementi di motivazione del giudizio discrezionale |  |
| Draeger | 10 | 1 - ottimo | Ottima descrizione molto dettagliata e curata nei particolari, completa di esempi iconografici |  |
| Getinge | 10 | 1 - ottimo | Ottima descrizione molto dettagliata e curata nei particolari, completa di ampio elenco di Norme Tecniche di riferimento. |  |
| Item | 6 | 0,6 - buono | Descrizione nel suo complesso buona |  |
| Operamed | 6 | 0,6 - buono | Descrizione nel suo complesso buona |  |
| Sol | 2 | 0,2 - discreto | Descrizione nel suo complesso sintetica |  |
| Sostel | 6 | 0,6 - buono | Descrizione nel suo complesso buona |  |
| Tecnosalus | 8 | 0,8 – più che buono | Descrizione nel suo complesso molto buona, con riferimenti alle modalità pratiche di esecuzione delle prove |  |

| Caratteristiche costruttive che favoriscono la pulizia e la disinfezione |  |  |  | Punteggio massimo 10 Discrezionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditte | Punteggio attribuito ” | Coeff. di valutazione | Elementi di motivazione del giudizio discrezionale |  |
| Draeger | 10 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee e curate nei particolari |  |
| Getinge | 10 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee e curate nei particolari |  |
| Item | 10 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee e curate nei particolari |  |
| Operamed | 10 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee e curate nei particolari |  |
| Sol | 10 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee e curate nei particolari |  |
| Sostel | 10 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee e curate nei particolari |  |
| Tecnosalus | 10 | 1 – ottimo | Caratteristiche idonee e curate nei particolari |  |
| Soluzioni tecniche adottate per la frenatura e le movimentazioni, anche in caso di primo guasto, ergonomia dei comandi di movimentazione |  |  |  | Punteggio massimo 10 Discrezionale |
| Ditte | Punteggio attribuito | Coeff. di valutazione | Elementi di motivazione del giudizio discrezionale |  |
| Draeger | 10 | 1 - ottimo | Dettagliata descrizione delle soluzioni tecniche impiegate. Sistema di frenata DualBrake plus, con possibilità di sblocco volontario anche in caso di mancanza aria. |  |
| Getinge | 10 | 1 - ottimo | Dettagliata descrizione delle soluzioni tecniche impiegate. Offerti freni elettromagnetici in opzione migliorativa e un sistema di sblocco automatico con una sola maniglia (sistema Grab&Move). |  |
| Item | 6 | 0,6 - buono | Sistema frenante del tipo pneumatico e/o elettromagnetico, con la presenza di una pulsantiera per l’azionamento comandi di facile accessibilità. |  |
| Operamed | 8 | 0,8 - più che buono | Offerti freni elettromagnetici con led di segnalazione |  |
| Sol | 4 | 0,4 - più che discreto | Si rilevano alcune imprecisioni nella documentazione con riferimento in alcuni casi a freni meccanici, in altri a freni elettromagnetici. |  |
| Sostel | 4 | 0,4 - più che discreto | I movimenti sono controllati da freni pneumatici comandabili da apposita pulsantiera. In caso di assenza dell’aria è possibile bloccare la movimentazione a mezzo di fermi meccanici a frizione. |  |
| Tecnosalus | 4 | 0,4 - più che discreto | I pulsanti per lo scorrimento (destra-sinistra) e la rotazione sono solo pneumatici. |  |

| Portata complessiva della trave. Punteggio massimo all’offerta con il massimo valore della somma delle portate di H1 e H2, punteggio ridotto in proporzione alle altre offerte facendo di riferimento alla somma delle portate di H1 e H2 |  | Punteggio massimo 5 Quantitativo |
| --- | --- | --- |
| Draeger | La trave PONTA E/S PLUS offerta richiede per ogni punto d’ancoraggio un carico massimo di 250Kg per sostenere oltre il peso della trave stessa anche le due colonne porta utenze sottostanti nella trave della Terapia Intensiva Progetto H1 che consentono in qualsiasi posizione d’utilizzo una portata di 100Kg, mentre nelle travi di terapia Semi – Intensiva (progetto H2) le colonne garantiscono una portata utile in qualsiasi posizione pari a 120Kg (non c’è il momento flettente legato al braccio rotante). | 100x2 + 120x2 = 440 |
| Getinge | H1 Portata della trave: 250 Kg Portata colonna porta-utenze (lato monitoraggio): 65 Kg Portata colonna porta-utenze (lato infusionale): 57 Kg H2 Portata della trave: 250 Kg Portata colonna porta-utenze (lato monitoraggio): 60 Kg Portata colonna porta-utenze (lato infusionale): 75 Kg | 65+57+60+75 = 257 |
| Item | Portata complessiva della trave kg.250 ca Portata colonna lato monitoraggio kg. 119 ca Portata colonna lato infusionale kg.108 ca | 108x2+119x2 = 454 |
| Operamed | Portata complessiva della trave 560kg (include il peso proprio 300 kg H1 e H2) Lato monitoraggio portata 125kg Lato infusionale portata 125kg | 125x2+125x2=500 |
| Sol | 120 kg a colonna (peso proprio 354 KG) | 120x2+120x2=480 |
| Sostel | Portata complessiva della trave sospesa: 250 kg (peso proprio circa 500 kg) Portata delle colonne tecniche: 80 kg cad. | 80x2+80x2 = 320 |
| Tecnosalus | La portata complessiva utile della trave testaletto è di kg. 300: ognuno dei carrelli porta strumentazione ha portata utile netta di Kg. 150. Il peso a pieno carico di una trave testaletto con due carrelli supporto strumentazione è di kg. 580. | 150x2+150x2 = 600 |

| Ditte | Kg utili | Punteggio attribuito portata |
| --- | --- | --- |
| Getinge | 257 | 2,142 |
| Sostel | 320 | 2,667 |
| Draeger | 440 | 3,667 |
| Item | 454 | 3,783 |
| Sol | 480 | 4,000 |
| Operamed | 500 | 4,167 |
| Tecnosalus | 600 | 5,000 |

| Qualità dei materiali costruttivi |  |  |  | Punteggio massimo 3 Discrezionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditte | Punteggio attribuito | Coeff. di valutazione | Elementi di motivazione del giudizio discrezionale |  |
| Draeger | 3 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee |  |
| Getinge | 3 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee |  |
| Item | 3 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee |  |
| Operamed | 3 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee |  |
| Sol | 3 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee |  |
| Sostel | 3 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee |  |
| Tecnosalus | 3 | 1 - ottimo | Caratteristiche idonee |  |

| Caratteristiche dei sistemi di illuminazione |  |  |  | Punteggio massimo 2 Discrezionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditte | Punteggio attribuito | Coeff. di valutazione | Elementi di motivazione del giudizio discrezionale |  |
| Draeger | 2 | 1 - ottimo | l’illuminazione ambiente o luce indiretta composta di sistemi a LED con la possibilità di regolare l’intensità luminosa da 0 a 100% mediante apposito interruttore touch-dimmer (per la luce indiretta) ed interruttori on/off (per luce notturna e da lettura) |  |
| Getinge | 2 | 1 - ottimo | N.1 modulo luce ambiente somnus e color montato sul pannello frontale del bridge classic e bridge advanced - senza controllo dimmer Funzione somnus light (varietà colori + sincronia con il ritmo circadiano) Luce interna per i cassetti |  |
| Item | 1,2 | 0,6 - buono | Caratteristiche buone (tecnologia a led) |  |
| Operamed | 1,2 | 0,6 – buono | Caratteristiche buone (tecnologia a led) |  |
| Sol | 1,2 | 0,6 - buono | Caratteristiche buone (tecnologia a led) |  |
| Sostel | 1,2 | 0,6 - buono | Caratteristiche buone (tecnologia a led) |  |
| Tecnosalus | 1,2 | 0,6 - buono | Caratteristiche buone (tecnologia a led) |  |

Tabella riepilogativa dei punteggi relativi alle “Caratteristiche tecnico-qualitative”

| Ditte | 1) complessiva del sistema, leggerezza e minimizzazione dell’ingombro, ottimizzazione della distribuzione delle utenze in rapporto a dotazioni ed accessori | 2)Dotazioni della trave orizzontale e delle colonne portautenze, modalità di protezione delle prese elettriche, modalità e robustezza di fissaggio di bracci per il supporto delle apparecchiature, ampiezza delle movimentazioni possibili | 3)Modalità di ancoraggio della trave al soffitto o al muro, di esecuzione della verifica statica e completezza della documentazione di verifica che verrà prodotta | 4)Caratteristiche costruttive che favoriscono la pulizia e la disinfezione | 5)Soluzioni tecniche adottate per la frenatura e le movimentazioni, anche in caso di primo guasto, ergonomia dei comandi di movimentazione | 6)Portata complessiva della trave | 7)Qualità dei materiali costruttivi | 8)Caratteristiche dei sistemi di illuminazione | Punteggi attribuiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Draeger | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 3,667 | 3 | 2 | 68,667 |
| Getinge | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2,142 | 3 | 2 | 58,142 |
| Item | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3,783 | 3 | 1,2 | 38,983 |
| Operamed | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4,167 | 3 | 1,2 | 44,367 |
| Sol | 6 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1,2 | 36,200 |
| Sostel | 3 | 9 | 6 | 10 | 4 | 2,667 | 3 | 1,2 | 38,867 |
| Tecnosalus | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1,2 | 46,200 |

Esaurite le operazioni sopra descritte, il Sig. Presidente, sentiti i Sigg.ri Componenti della Commissione, dichiara chiusa la seduta e, previa approvazione, dispone di rimettere al Direttore Generale il presente verbale unitamente al verbale I del quattordici di aprile per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Essendo le ore unici la seduta viene chiusa e il presente verbale viene approvato in tutte le sue parti e in appresso sottoscritto.

| - | Dr. | Giuseppe | Coletta | - | Direttore S.C. Anestesia Organizzazione sale operatorie blocco operatorio polivalente | PRESIDENTE ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ing. | Gian Nicola | Ruggiero | - | Dirigente Ingegnere S.S. Ingegneria Clinica | COMPONENTE ………………. |
| - | Ing. | Gian Mario | Ramello |  | Dirigente Ingegnere S.C. Tecnico | COMPONENTE ………………. |

| - | Dott.ssa | Paola | GERBOTTO | - | Collaboratore Amm.vo Professionale Esperto S.C.I. Acquisti Beni e Servizi | SEGRETARIO VERBALIZZANTE …………………. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |